## Repeatability
Repeatability
Actuator Test
Date | 2004-09-07 14:59 | Start(mm) | Target (mm) | Actual (mm) | Error + Dir (mm) | Error - Dir (mm) | + Dir | - Dir | BiDir
Firmware | 2.75 | 0.14041 | 0.2616 | 0.25679 | 0.004805
Axis | 3 | 0.05499 | 0.2616 | 0.25678 | 0.004815
Axis Type | Y Axis 25x Zaber | 0.12442 | 0.2616 | 0.25678 | 0.004815
Serial#: | 1409 | 0.13326 | 0.2616 | 0.25678 | 0.004815
Current Profile: | Actuator firmware does not support settable current profiles | 0.22378 | 0.2616 | 0.25676 | 0.004839
Voltage: | 12.3 | 0.17332 | 0.2616 | 0.25677 | 0.00483
Decay Mode: | Actuator firmware does not support current decay modes | 0.037489 | 0.2616 | 0.25679 | 0.004805
Hold Current: | Actuator firmware does not support settable hold currents | 0.1785 | 0.2616 | 0.25677 | 0.004825
Max Step | 128255 | 0.015314 | 0.2616 | 0.25678 | 0.004815
|  | 0.035962 | 0.2616 | 0.25679 | 0.00481
|  | 0.43296 | 0.2616 | 0.2569 |  | 0.004701
Axis 1: | Z Axis Zaber | 0.31496 | 0.2616 | 0.25689 |  | 0.004711
Position: | 109887 | 0.48009 | 0.2616 | 0.25691 |  | 0.004691
Axis 2: | X Axis 25x Zaber | 0.35677 | 0.2616 | 0.25689 |  | 0.004706
Position: | 128255 | 0.4335 | 0.2616 | 0.2569 |  | 0.004701
Axis 3: | Y Axis 25x Zaber | 0.29002 | 0.2616 | 0.25688 |  | 0.004716
Position: | 128255 | 0.44535 | 0.2616 | 0.2569 |  | 0.004701
|  | 0.37082 | 0.2616 | 0.25689 |  | 0.004711
|  | 0.48236 | 0.2616 | 0.25691 |  | 0.004686
|  | 0.4091 | 0.2616 | 0.2569 |  | 0.004701 | 3.4e-05 | 3e-05 | 0.000153
|  | 0.064575 | 0.09842 | 0.096243 | 0.002177
|  | 0.011096 | 0.09842 | 0.096263 | 0.002157
|  | 0.09089 | 0.09842 | 0.096243 | 0.002177
|  | 0.087291 | 0.09842 | 0.096248 | 0.002172
|  | 0.098129 | 0.09842 | 0.096233 | 0.002187
|  | 0.010129 | 0.09842 | 0.096253 | 0.002167
|  | 0.016154 | 0.09842 | 0.096258 | 0.002162
|  | 0.076908 | 0.09842 | 0.096243 | 0.002177
|  | 0.070287 | 0.09842 | 0.096243 | 0.002177
|  | 0.098387 | 0.09842 | 0.096248 | 0.002172
|  | 0.33175 | 0.09842 | 0.096406 |  | 0.002014
|  | 0.28679 | 0.09842 | 0.096411 |  | 0.002009
|  | 0.14114 | 0.09842 | 0.096391 |  | 0.002028
|  | 0.3881 | 0.09842 | 0.096416 |  | 0.002004
|  | 0.49402 | 0.09842 | 0.096421 |  | 0.001999
|  | 0.42872 | 0.09842 | 0.096416 |  | 0.002004
|  | 0.34526 | 0.09842 | 0.096426 |  | 0.001994
|  | 0.4021 | 0.09842 | 0.096416 |  | 0.002004
|  | 0.28384 | 0.09842 | 0.096411 |  | 0.002009
|  | 0.45669 | 0.09842 | 0.096411 |  | 0.002009 | 3e-05 | 3.4e-05 | 0.000193
|  | 0.01358 | 0.072768 | 0.071108 | 0.00166
|  | 0.023873 | 0.072768 | 0.071108 | 0.00166
|  | 0.00324 | 0.072768 | 0.071123 | 0.001645
|  | 0.048043 | 0.072768 | 0.071103 | 0.001665
|  | 0.069522 | 0.072768 | 0.071093 | 0.001675
|  | 0.024055 | 0.072768 | 0.071113 | 0.001655
|  | 0.026232 | 0.072768 | 0.071108 | 0.00166
|  | 0.072178 | 0.072768 | 0.071098 | 0.00167
|  | 0.027053 | 0.072768 | 0.071108 | 0.00166
|  | 0.0070811 | 0.072768 | 0.071113 | 0.001655
|  | 0.18525 | 0.072768 | 0.071311 |  | 0.001457
|  | 0.47023 | 0.072768 | 0.071326 |  | 0.001442
|  | 0.45155 | 0.072768 | 0.071326 |  | 0.001442
|  | 0.43436 | 0.072768 | 0.071341 |  | 0.001427
|  | 0.25058 | 0.072768 | 0.071341 |  | 0.001427
|  | 0.30363 | 0.072768 | 0.071341 |  | 0.001427
|  | 0.1138 | 0.072768 | 0.071306 |  | 0.001462
|  | 0.21323 | 0.072768 | 0.071326 |  | 0.001442
|  | 0.44195 | 0.072768 | 0.071336 |  | 0.001432
|  | 0.3962 | 0.072768 | 0.07135 |  | 0.001417 | 3e-05 | 4.5e-05 | 0.000258
|  | 0.00063365 | 0.013357 | 0.013072 | 0.000285
|  | 0.0055819 | 0.013357 | 0.013072 | 0.000285
|  | 0.0026128 | 0.013357 | 0.013067 | 0.00029
|  | 0.0084509 | 0.013357 | 0.013067 | 0.00029
|  | 0.0093278 | 0.013357 | 0.013067 | 0.00029
|  | 0.0041167 | 0.013357 | 0.013072 | 0.000285
|  | 0.0032811 | 0.013357 | 0.013067 | 0.00029
|  | 0.0076099 | 0.013357 | 0.013062 | 0.000295
|  | 0.011697 | 0.013357 | 0.013062 | 0.000295
|  | 0.00080725 | 0.013357 | 0.013067 | 0.00029
|  | 0.20143 | 0.013357 | 0.013245 |  | 0.000112
|  | 0.11548 | 0.013357 | 0.013235 |  | 0.000122
|  | 0.026623 | 0.013357 | 0.0132 |  | 0.000157
|  | 0.32758 | 0.013357 | 0.01326 |  | 9.7e-05
|  | 0.38829 | 0.013357 | 0.013269 |  | 8.8e-05
|  | 0.45461 | 0.013357 | 0.013274 |  | 8.3e-05
|  | 0.33323 | 0.013357 | 0.013279 |  | 7.8e-05
|  | 0.43411 | 0.013357 | 0.013269 |  | 8.8e-05
|  | 0.037394 | 0.013357 | 0.01323 |  | 0.000127
|  | 0.26021 | 0.013357 | 0.013269 |  | 8.8e-05 | 1e-05 | 7.9e-05 | 0.000217
|  | 0.38478 | 0.3878 | 0.38213 | 0.005661
|  | 0.17846 | 0.3878 | 0.38213 | 0.005661
|  | 0.048987 | 0.3878 | 0.38213 | 0.005666
|  | 0.23477 | 0.3878 | 0.38213 | 0.005666
|  | 0.26108 | 0.3878 | 0.38213 | 0.005666
|  | 0.055062 | 0.3878 | 0.38213 | 0.005666
|  | 0.060634 | 0.3878 | 0.38213 | 0.005661
|  | 0.20901 | 0.3878 | 0.38212 | 0.005671
|  | 0.019954 | 0.3878 | 0.38213 | 0.005661
|  | 0.2794 | 0.3878 | 0.38213 | 0.005666
|  | 0.44795 | 0.3878 | 0.38227 |  | 0.005528
|  | 0.42537 | 0.3878 | 0.38227 |  | 0.005523
|  | 0.40681 | 0.3878 | 0.38227 |  | 0.005523
|  | 0.40307 | 0.3878 | 0.38227 |  | 0.005523
|  | 0.41567 | 0.3878 | 0.38228 |  | 0.005513
|  | 0.45149 | 0.3878 | 0.38228 |  | 0.005513
|  | 0.4557 | 0.3878 | 0.38228 |  | 0.005518
|  | 0.46888 | 0.3878 | 0.38228 |  | 0.005513
|  | 0.40146 | 0.3878 | 0.38227 |  | 0.005523
|  | 0.42562 | 0.3878 | 0.38227 |  | 0.005523 | 1e-05 | 1.5e-05 | 0.000158
|  | 0.090649 | 0.176 | 0.17232 | 0.003676
|  | 0.14353 | 0.176 | 0.17231 | 0.003686
|  | 0.039879 | 0.176 | 0.17234 | 0.003656
|  | 0.17486 | 0.176 | 0.17232 | 0.003681
|  | 0.15483 | 0.176 | 0.17232 | 0.003676
|  | 0.017206 | 0.176 | 0.17235 | 0.003646
|  | 0.088199 | 0.176 | 0.17234 | 0.003661
|  | 0.0098316 | 0.176 | 0.17236 | 0.003636
|  | 0.050102 | 0.176 | 0.17235 | 0.003651
|  | 0.062785 | 0.176 | 0.17235 | 0.003646
|  | 0.35559 | 0.176 | 0.17256 |  | 0.003439
|  | 0.39257 | 0.176 | 0.17257 |  | 0.003429
|  | 0.30876 | 0.176 | 0.17257 |  | 0.003434
|  | 0.29603 | 0.176 | 0.17257 |  | 0.003434
|  | 0.37513 | 0.176 | 0.17258 |  | 0.003419
|  | 0.31973 | 0.176 | 0.17257 |  | 0.003429
|  | 0.32612 | 0.176 | 0.17257 |  | 0.003429
|  | 0.27862 | 0.176 | 0.17257 |  | 0.003429
|  | 0.40458 | 0.176 | 0.17259 |  | 0.003414
|  | 0.38097 | 0.176 | 0.17259 |  | 0.003414 | 5e-05 | 2.5e-05 | 0.000272
|  | 0.017366 | 0.38377 | 0.37804 | 0.005731
|  | 0.32211 | 0.38377 | 0.37802 | 0.005751
|  | 0.1916 | 0.38377 | 0.37804 | 0.005731
|  | 0.22275 | 0.38377 | 0.37804 | 0.005736
|  | 0.22701 | 0.38377 | 0.37804 | 0.005736
|  | 0.18498 | 0.38377 | 0.37805 | 0.005727
|  | 0.37486 | 0.38377 | 0.37802 | 0.005756
|  | 0.069581 | 0.38377 | 0.37806 | 0.005717
|  | 0.36019 | 0.38377 | 0.37803 | 0.005741
|  | 0.092862 | 0.38377 | 0.37807 | 0.005702
|  | 0.44752 | 0.38377 | 0.37823 |  | 0.005544
|  | 0.40599 | 0.38377 | 0.37822 |  | 0.005549
|  | 0.388 | 0.38377 | 0.37822 |  | 0.005553
|  | 0.48136 | 0.38377 | 0.37826 |  | 0.005514
|  | 0.42751 | 0.38377 | 0.37825 |  | 0.005519
|  | 0.40124 | 0.38377 | 0.37824 |  | 0.005529
|  | 0.39143 | 0.38377 | 0.37823 |  | 0.005539
|  | 0.41569 | 0.38377 | 0.37825 |  | 0.005524
|  | 0.46827 | 0.38377 | 0.37826 |  | 0.005509
|  | 0.4253 | 0.38377 | 0.37825 |  | 0.005524 | 5.4e-05 | 4.4e-05 | 0.000247
|  | 0.16221 | 0.47823 | 0.47221 | 0.006017
|  | 0.27083 | 0.47823 | 0.47225 | 0.005983
|  | 0.44441 | 0.47823 | 0.47222 | 0.006012
|  | 0.069242 | 0.47823 | 0.47225 | 0.005978
|  | 0.13039 | 0.47823 | 0.47225 | 0.005978
|  | 0.24079 | 0.47823 | 0.47226 | 0.005968
|  | 0.074173 | 0.47823 | 0.47226 | 0.005973
|  | 0.28947 | 0.47823 | 0.47226 | 0.005973
|  | 0.34781 | 0.47823 | 0.47227 | 0.005963
|  | 0.42134 | 0.47823 | 0.47225 | 0.005978
|  | 0.47932 | 0.47823 | 0.47226 |  | 0.005968
|  | 0.48049 | 0.47823 | 0.47234 |  | 0.005889
|  | 0.50045 | 0.47823 | 0.47244 |  | 0.005785
|  | 0.48263 | 0.47823 | 0.47243 |  | 0.005795
|  | 0.48251 | 0.47823 | 0.47243 |  | 0.005795
|  | 0.49416 | 0.47823 | 0.47244 |  | 0.005785
|  | 0.48648 | 0.47823 | 0.47245 |  | 0.005775
|  | 0.49462 | 0.47823 | 0.47245 |  | 0.005775
|  | 0.49637 | 0.47823 | 0.47246 |  | 0.00577
|  | 0.49085 | 0.47823 | 0.47245 |  | 0.00578 | 5.4e-05 | 0.000198 | 0.000247
|  | 0.0011616 | 0.0027715 | 0.0028625 | -9.1e-05
|  | 0.00018156 | 0.0027715 | 0.0028625 | -9.1e-05
|  | 0.002501 | 0.0027715 | 0.0028576 | -8.6e-05
|  | 0.0020816 | 0.0027715 | 0.0028625 | -9.1e-05
|  | 0.00017891 | 0.0027715 | 0.0028675 | -9.6e-05
|  | 0.0020314 | 0.0027715 | 0.0028675 | -9.6e-05
|  | 0.00093888 | 0.0027715 | 0.0028675 | -9.6e-05
|  | 0.0010415 | 0.0027715 | 0.0028724 | -0.000101
|  | 0.0017708 | 0.0027715 | 0.0028724 | -0.000101
|  | 0.0025341 | 0.0027715 | 0.002907 | -0.000136
|  | 0.16766 | 0.0027715 | 0.0030553 |  | -0.000284
|  | 0.02275 | 0.0027715 | 0.0030257 |  | -0.000254
|  | 0.48773 | 0.0027715 | 0.0030998 |  | -0.000328
|  | 0.091883 | 0.0027715 | 0.0030751 |  | -0.000304
|  | 0.49301 | 0.0027715 | 0.0031097 |  | -0.000338
|  | 0.49671 | 0.0027715 | 0.0030949 |  | -0.000323
|  | 0.32076 | 0.0027715 | 0.0031048 |  | -0.000333
|  | 0.44013 | 0.0027715 | 0.0031097 |  | -0.000338
|  | 0.03078 | 0.0027715 | 0.0030751 |  | -0.000304
|  | 0.26041 | 0.0027715 | 0.0031097 |  | -0.000338 | 5e-05 | 8.4e-05 | 0.000252
|  | 0.030359 | 0.041989 | 0.041257 | 0.000732
|  | 0.0094462 | 0.041989 | 0.041257 | 0.000732
|  | 0.0062067 | 0.041989 | 0.041267 | 0.000722
|  | 0.0012943 | 0.041989 | 0.041272 | 0.000717
|  | 0.025809 | 0.041989 | 0.041267 | 0.000722
|  | 0.025282 | 0.041989 | 0.041262 | 0.000727
|  | 0.0046343 | 0.041989 | 0.041272 | 0.000717
|  | 0.0046688 | 0.041989 | 0.041262 | 0.000727
|  | 0.030211 | 0.041989 | 0.041252 | 0.000737
|  | 0.020983 | 0.041989 | 0.041262 | 0.000727
|  | 0.056243 | 0.041989 | 0.04143 |  | 0.000559
|  | 0.39018 | 0.041989 | 0.041534 |  | 0.000455
|  | 0.40879 | 0.041989 | 0.041539 |  | 0.00045
|  | 0.24657 | 0.041989 | 0.041549 |  | 0.00044
|  | 0.44991 | 0.041989 | 0.041544 |  | 0.000445
|  | 0.20217 | 0.041989 | 0.041554 |  | 0.000435
|  | 0.40363 | 0.041989 | 0.041554 |  | 0.000435
|  | 0.24826 | 0.041989 | 0.041558 |  | 0.00043
|  | 0.14195 | 0.041989 | 0.041549 |  | 0.00044
|  | 0.31348 | 0.041989 | 0.041549 |  | 0.00044 | 2e-05 | 0.000129 | 0.000307
|  | 0.16094 | 0.3112 | 0.30615 | 0.005057
|  | 0.17476 | 0.3112 | 0.30614 | 0.005062
|  | 0.052515 | 0.3112 | 0.30615 | 0.005052
|  | 0.097542 | 0.3112 | 0.30616 | 0.005042
|  | 0.13013 | 0.3112 | 0.30617 | 0.005037
|  | 0.05454 | 0.3112 | 0.30618 | 0.005027
|  | 0.19535 | 0.3112 | 0.30618 | 0.005027
|  | 0.08912 | 0.3112 | 0.30619 | 0.005017
|  | 0.21777 | 0.3112 | 0.30618 | 0.005022
|  | 0.30469 | 0.3112 | 0.30615 | 0.005052
|  | 0.40994 | 0.3112 | 0.30633 |  | 0.004869
|  | 0.49094 | 0.3112 | 0.30637 |  | 0.004834
|  | 0.49215 | 0.3112 | 0.30638 |  | 0.004819
|  | 0.45571 | 0.3112 | 0.30637 |  | 0.004829
|  | 0.46181 | 0.3112 | 0.30637 |  | 0.004829
|  | 0.40912 | 0.3112 | 0.30636 |  | 0.004839
|  | 0.37383 | 0.3112 | 0.30636 |  | 0.004844
|  | 0.43114 | 0.3112 | 0.30637 |  | 0.004829
|  | 0.39304 | 0.3112 | 0.30637 |  | 0.004834
|  | 0.33117 | 0.3112 | 0.30636 |  | 0.004844 | 4.5e-05 | 5e-05 | 0.000243
|  | 0.11097 | 0.1531 | 0.15008 | 0.003026
|  | 0.052572 | 0.1531 | 0.15009 | 0.003016
|  | 0.0071408 | 0.1531 | 0.15011 | 0.002992
|  | 0.10676 | 0.1531 | 0.1501 | 0.003006
|  | 0.023203 | 0.1531 | 0.15011 | 0.002992
|  | 0.077726 | 0.1531 | 0.15011 | 0.002996
|  | 0.07196 | 0.1531 | 0.1501 | 0.003006
|  | 0.14214 | 0.1531 | 0.15008 | 0.003021
|  | 0.031315 | 0.1531 | 0.15011 | 0.002996
|  | 0.055072 | 0.1531 | 0.15011 | 0.002996
|  | 0.19866 | 0.1531 | 0.15023 |  | 0.002878
|  | 0.3425 | 0.1531 | 0.15025 |  | 0.002858
|  | 0.43484 | 0.1531 | 0.15027 |  | 0.002838
|  | 0.30399 | 0.1531 | 0.15027 |  | 0.002833
|  | 0.32332 | 0.1531 | 0.15027 |  | 0.002833
|  | 0.49352 | 0.1531 | 0.15029 |  | 0.002809
|  | 0.23327 | 0.1531 | 0.15027 |  | 0.002828
|  | 0.24118 | 0.1531 | 0.15028 |  | 0.002819
|  | 0.16596 | 0.1531 | 0.15026 |  | 0.002843
|  | 0.35042 | 0.1531 | 0.15028 |  | 0.002819 | 3.4e-05 | 6.9e-05 | 0.000217
|  | 0.0045824 | 0.0097186 | 0.0097593 | -4.1e-05
|  | 0.0085169 | 0.0097186 | 0.0097543 | -3.6e-05
|  | 0.0079287 | 0.0097186 | 0.0097593 | -4.1e-05
|  | 0.0021664 | 0.0097186 | 0.0097543 | -3.6e-05
|  | 0.0025519 | 0.0097186 | 0.0097593 | -4.1e-05
|  | 0.0053287 | 0.0097186 | 0.0097593 | -4.1e-05
|  | 0.0088874 | 0.0097186 | 0.0097494 | -3.1e-05
|  | 0.0081002 | 0.0097186 | 0.0097494 | -3.1e-05
|  | 0.0093437 | 0.0097186 | 0.0097345 | -1.6e-05
|  | 0.0010714 | 0.0097186 | 0.0097543 | -3.6e-05
|  | 0.25698 | 0.0097186 | 0.0099916 |  | -0.000273
|  | 0.25191 | 0.0097186 | 0.010006 |  | -0.000288
|  | 0.47879 | 0.0097186 | 0.0099966 |  | -0.000278
|  | 0.23783 | 0.0097186 | 0.010002 |  | -0.000283
|  | 0.34789 | 0.0097186 | 0.0099966 |  | -0.000278
|  | 0.22878 | 0.0097186 | 0.0099966 |  | -0.000278
|  | 0.41349 | 0.0097186 | 0.0099966 |  | -0.000278
|  | 0.46935 | 0.0097186 | 0.010021 |  | -0.000303
|  | 0.16058 | 0.0097186 | 0.010011 |  | -0.000293
|  | 0.37441 | 0.0097186 | 0.010011 |  | -0.000293 | 2.5e-05 | 3e-05 | 0.000287
|  | 0.036306 | 0.36315 | 0.35797 | 0.005177
|  | 0.16124 | 0.36315 | 0.35796 | 0.005187
|  | 0.25099 | 0.36315 | 0.35794 | 0.005202
|  | 0.017972 | 0.36315 | 0.35795 | 0.005197
|  | 0.31326 | 0.36315 | 0.35793 | 0.005217
|  | 0.071311 | 0.36315 | 0.35795 | 0.005192
|  | 0.20453 | 0.36315 | 0.35794 | 0.005202
|  | 0.10745 | 0.36315 | 0.35795 | 0.005197
|  | 0.28536 | 0.36315 | 0.35793 | 0.005212
|  | 0.25047 | 0.36315 | 0.35793 | 0.005212
|  | 0.43818 | 0.36315 | 0.35806 |  | 0.005083
|  | 0.39333 | 0.36315 | 0.35805 |  | 0.005093
|  | 0.45512 | 0.36315 | 0.35807 |  | 0.005073
|  | 0.4105 | 0.36315 | 0.35807 |  | 0.005078
|  | 0.49253 | 0.36315 | 0.35809 |  | 0.005058
|  | 0.39336 | 0.36315 | 0.35807 |  | 0.005078
|  | 0.41388 | 0.36315 | 0.35806 |  | 0.005083
|  | 0.41648 | 0.36315 | 0.35806 |  | 0.005083
|  | 0.44877 | 0.36315 | 0.35807 |  | 0.005073
|  | 0.49866 | 0.36315 | 0.35808 |  | 0.005063 | 4e-05 | 3.5e-05 | 0.000159
|  | 0.27858 | 0.44635 | 0.44083 | 0.005522
|  | 0.33115 | 0.44635 | 0.44083 | 0.005522
|  | 0.16697 | 0.44635 | 0.44084 | 0.005512
|  | 0.31621 | 0.44635 | 0.44084 | 0.005517
|  | 0.20094 | 0.44635 | 0.44085 | 0.005502
|  | 0.30263 | 0.44635 | 0.44084 | 0.005517
|  | 0.2557 | 0.44635 | 0.44083 | 0.005522
|  | 0.15214 | 0.44635 | 0.44085 | 0.005507
|  | 0.052073 | 0.44635 | 0.44086 | 0.005497
|  | 0.10596 | 0.44635 | 0.44086 | 0.005497
|  | 0.47194 | 0.44635 | 0.44096 |  | 0.005393
|  | 0.45643 | 0.44635 | 0.44096 |  | 0.005398
|  | 0.45986 | 0.44635 | 0.44096 |  | 0.005398
|  | 0.45246 | 0.44635 | 0.44096 |  | 0.005398
|  | 0.4626 | 0.44635 | 0.44097 |  | 0.005388
|  | 0.47858 | 0.44635 | 0.44098 |  | 0.005378
|  | 0.4793 | 0.44635 | 0.44097 |  | 0.005383
|  | 0.47804 | 0.44635 | 0.44097 |  | 0.005388
|  | 0.4757 | 0.44635 | 0.44097 |  | 0.005388
|  | 0.45669 | 0.44635 | 0.44097 |  | 0.005388 | 2.5e-05 | 2e-05 | 0.000144
|  | 0.022741 | 0.04942 | 0.048668 | 0.000752
|  | 0.0021636 | 0.04942 | 0.048663 | 0.000757
|  | 0.023521 | 0.04942 | 0.048658 | 0.000762
|  | 0.0033514 | 0.04942 | 0.048668 | 0.000752
|  | 0.015548 | 0.04942 | 0.048663 | 0.000757
|  | 0.021969 | 0.04942 | 0.048663 | 0.000757
|  | 0.031202 | 0.04942 | 0.048663 | 0.000757
|  | 0.038478 | 0.04942 | 0.048658 | 0.000762
|  | 0.044543 | 0.04942 | 0.048658 | 0.000762
|  | 0.038422 | 0.04942 | 0.048663 | 0.000757
|  | 0.32195 | 0.04942 | 0.048856 |  | 0.000565
|  | 0.1394 | 0.04942 | 0.048856 |  | 0.000565
|  | 0.4458 | 0.04942 | 0.048851 |  | 0.00057
|  | 0.22214 | 0.04942 | 0.048846 |  | 0.000574
|  | 0.24595 | 0.04942 | 0.048856 |  | 0.000565
|  | 0.055748 | 0.04942 | 0.048821 |  | 0.000599
|  | 0.38995 | 0.04942 | 0.048856 |  | 0.000565
|  | 0.068322 | 0.04942 | 0.048826 |  | 0.000594
|  | 0.42967 | 0.04942 | 0.048851 |  | 0.00057
|  | 0.4506 | 0.04942 | 0.048851 |  | 0.00057 | 1e-05 | 3.4e-05 | 0.000197
|  | 0.017836 | 0.048087 | 0.047338 | 0.000749
|  | 0.0019572 | 0.048087 | 0.047338 | 0.000749
|  | 0.047371 | 0.048087 | 0.047323 | 0.000764
|  | 0.047028 | 0.048087 | 0.047323 | 0.000764
|  | 0.02205 | 0.048087 | 0.047333 | 0.000754
|  | 0.03976 | 0.048087 | 0.047323 | 0.000764
|  | 0.035079 | 0.048087 | 0.047323 | 0.000764
|  | 0.033013 | 0.048087 | 0.047328 | 0.000759
|  | 0.036449 | 0.048087 | 0.047318 | 0.000769
|  | 0.043443 | 0.048087 | 0.047313 | 0.000774
|  | 0.42182 | 0.048087 | 0.047516 |  | 0.000571
|  | 0.35293 | 0.048087 | 0.047506 |  | 0.000581
|  | 0.15101 | 0.048087 | 0.047496 |  | 0.000591
|  | 0.25585 | 0.048087 | 0.047506 |  | 0.000581
|  | 0.28354 | 0.048087 | 0.047496 |  | 0.000591
|  | 0.39108 | 0.048087 | 0.047511 |  | 0.000576
|  | 0.37416 | 0.048087 | 0.047511 |  | 0.000576
|  | 0.49852 | 0.048087 | 0.047496 |  | 0.000591
|  | 0.10274 | 0.048087 | 0.047466 |  | 0.000621
|  | 0.31083 | 0.048087 | 0.047486 |  | 0.000601 | 2.5e-05 | 5e-05 | 0.000203
|  | 0.12673 | 0.31352 | 0.30855 | 0.004964
|  | 0.23828 | 0.31352 | 0.30853 | 0.004989
|  | 0.096206 | 0.31352 | 0.30854 | 0.004974
|  | 0.23866 | 0.31352 | 0.30854 | 0.004979
|  | 0.094334 | 0.31352 | 0.30855 | 0.004969
|  | 0.12889 | 0.31352 | 0.30854 | 0.004979
|  | 0.18197 | 0.31352 | 0.30854 | 0.004979
|  | 0.15993 | 0.31352 | 0.30854 | 0.004974
|  | 0.18669 | 0.31352 | 0.30853 | 0.004989
|  | 0.048145 | 0.31352 | 0.30854 | 0.004979
|  | 0.44932 | 0.31352 | 0.30871 |  | 0.004811
|  | 0.3537 | 0.31352 | 0.3087 |  | 0.004821
|  | 0.37443 | 0.31352 | 0.3087 |  | 0.004816
|  | 0.44272 | 0.31352 | 0.30872 |  | 0.004801
|  | 0.35026 | 0.31352 | 0.3087 |  | 0.004816
|  | 0.46619 | 0.31352 | 0.30873 |  | 0.004791
|  | 0.45042 | 0.31352 | 0.30873 |  | 0.004791
|  | 0.33363 | 0.31352 | 0.3087 |  | 0.004816
|  | 0.3678 | 0.31352 | 0.30871 |  | 0.004806
|  | 0.45223 | 0.31352 | 0.30872 |  | 0.004801 | 2.5e-05 | 3e-05 | 0.000198
|  | 0.2638 | 0.29291 | 0.28811 | 0.004799
|  | 0.026181 | 0.29291 | 0.28814 | 0.004774
|  | 0.014827 | 0.29291 | 0.28815 | 0.004759
|  | 0.22608 | 0.29291 | 0.28813 | 0.004779
|  | 0.067643 | 0.29291 | 0.28816 | 0.004754
|  | 0.1971 | 0.29291 | 0.28815 | 0.004764
|  | 0.24214 | 0.29291 | 0.28814 | 0.004769
|  | 0.033341 | 0.29291 | 0.28817 | 0.004744
|  | 0.13018 | 0.29291 | 0.28816 | 0.004754
|  | 0.16516 | 0.29291 | 0.28815 | 0.004759
|  | 0.46132 | 0.29291 | 0.28828 |  | 0.004631
|  | 0.38641 | 0.29291 | 0.28827 |  | 0.004636
|  | 0.4672 | 0.29291 | 0.28829 |  | 0.004616
|  | 0.38351 | 0.29291 | 0.28829 |  | 0.004621
|  | 0.35359 | 0.29291 | 0.28827 |  | 0.004636
|  | 0.49304 | 0.29291 | 0.28829 |  | 0.004616
|  | 0.43288 | 0.29291 | 0.28829 |  | 0.004621
|  | 0.30607 | 0.29291 | 0.28826 |  | 0.004645
|  | 0.34678 | 0.29291 | 0.28827 |  | 0.004641
|  | 0.4505 | 0.29291 | 0.28827 |  | 0.004641 | 5.5e-05 | 2.9e-05 | 0.000183
|  | 0.11745 | 0.22213 | 0.21813 | 0.003999
|  | 0.17319 | 0.22213 | 0.21811 | 0.004019
|  | 0.15401 | 0.22213 | 0.21812 | 0.004009
|  | 0.086738 | 0.22213 | 0.21813 | 0.003995
|  | 0.14928 | 0.22213 | 0.21812 | 0.004009
|  | 0.14348 | 0.22213 | 0.21813 | 0.003999
|  | 0.10131 | 0.22213 | 0.21814 | 0.00399
|  | 0.059416 | 0.22213 | 0.21814 | 0.003985
|  | 0.17663 | 0.22213 | 0.21813 | 0.003995
|  | 0.058647 | 0.22213 | 0.21815 | 0.003975
|  | 0.47009 | 0.22213 | 0.21828 |  | 0.003846
|  | 0.32145 | 0.22213 | 0.21827 |  | 0.003856
|  | 0.39372 | 0.22213 | 0.21828 |  | 0.003846
|  | 0.44386 | 0.22213 | 0.21829 |  | 0.003836
|  | 0.3815 | 0.22213 | 0.21828 |  | 0.003851
|  | 0.42634 | 0.22213 | 0.21828 |  | 0.003846
|  | 0.35254 | 0.22213 | 0.21827 |  | 0.003856
|  | 0.37438 | 0.22213 | 0.21827 |  | 0.003856
|  | 0.40213 | 0.22213 | 0.21827 |  | 0.003856
|  | 0.43997 | 0.22213 | 0.21828 |  | 0.003846 | 4.4e-05 | 2e-05 | 0.000183
|  | 0.23163 | 0.38015 | 0.37468 | 0.005469
|  | 0.34026 | 0.38015 | 0.37466 | 0.005488
|  | 0.36619 | 0.38015 | 0.37465 | 0.005493
|  | 0.25457 | 0.38015 | 0.37468 | 0.005469
|  | 0.28694 | 0.38015 | 0.37468 | 0.005469
|  | 0.028135 | 0.38015 | 0.37467 | 0.005473
|  | 0.31553 | 0.38015 | 0.37465 | 0.005493
|  | 0.041368 | 0.38015 | 0.37468 | 0.005464
|  | 0.21648 | 0.38015 | 0.37467 | 0.005478
|  | 0.18395 | 0.38015 | 0.37468 | 0.005469
|  | 0.41508 | 0.38015 | 0.37477 |  | 0.005375
|  | 0.49077 | 0.38015 | 0.37481 |  | 0.00534
|  | 0.48265 | 0.38015 | 0.37481 |  | 0.00534
|  | 0.4771 | 0.38015 | 0.37481 |  | 0.00534
|  | 0.3947 | 0.38015 | 0.37479 |  | 0.005355
|  | 0.4179 | 0.38015 | 0.37479 |  | 0.005355
|  | 0.4085 | 0.38015 | 0.3748 |  | 0.00535
|  | 0.39957 | 0.38015 | 0.37479 |  | 0.005355
|  | 0.46975 | 0.38015 | 0.3748 |  | 0.005345
|  | 0.45382 | 0.38015 | 0.3748 |  | 0.005345 | 2.9e-05 | 3.5e-05 | 0.000153
|  | 0.026472 | 0.055937 | 0.054872 | 0.001065
|  | 0.01248 | 0.055937 | 0.054872 | 0.001065
|  | 0.0087871 | 0.055937 | 0.054872 | 0.001065
|  | 0.041507 | 0.055937 | 0.054867 | 0.00107
|  | 0.00078354 | 0.055937 | 0.054882 | 0.001055
|  | 0.031055 | 0.055937 | 0.054872 | 0.001065
|  | 0.030642 | 0.055937 | 0.054872 | 0.001065
|  | 0.036863 | 0.055937 | 0.054877 | 0.00106
|  | 0.013744 | 0.055937 | 0.054882 | 0.001055
|  | 0.0090658 | 0.055937 | 0.054887 | 0.00105
|  | 0.087598 | 0.055937 | 0.05505 |  | 0.000887
|  | 0.19257 | 0.055937 | 0.05509 |  | 0.000847
|  | 0.45546 | 0.055937 | 0.0551 |  | 0.000837
|  | 0.35338 | 0.055937 | 0.055075 |  | 0.000862
|  | 0.24104 | 0.055937 | 0.05508 |  | 0.000857
|  | 0.4708 | 0.055937 | 0.055095 |  | 0.000842
|  | 0.18676 | 0.055937 | 0.055075 |  | 0.000862
|  | 0.46288 | 0.055937 | 0.05509 |  | 0.000847
|  | 0.33338 | 0.055937 | 0.05507 |  | 0.000867
|  | 0.37772 | 0.055937 | 0.055065 |  | 0.000872 | 2e-05 | 5e-05 | 0.000233
|  | 0.10358 | 0.46662 | 0.46084 | 0.005788
|  | 0.1356 | 0.46662 | 0.46084 | 0.005784
|  | 0.093845 | 0.46662 | 0.46084 | 0.005784
|  | 0.14367 | 0.46662 | 0.46083 | 0.005793
|  | 0.42468 | 0.46662 | 0.46082 | 0.005808
|  | 0.010876 | 0.46662 | 0.46084 | 0.005788
|  | 0.40206 | 0.46662 | 0.46083 | 0.005798
|  | 0.00018671 | 0.46662 | 0.46084 | 0.005784
|  | 0.028168 | 0.46662 | 0.46085 | 0.005774
|  | 0.064953 | 0.46662 | 0.46085 | 0.005779
|  | 0.46882 | 0.46662 | 0.46083 |  | 0.005793
|  | 0.50076 | 0.46662 | 0.46094 |  | 0.005685
|  | 0.48493 | 0.46662 | 0.46094 |  | 0.005685
|  | 0.48797 | 0.46662 | 0.46094 |  | 0.00568
|  | 0.47256 | 0.46662 | 0.46093 |  | 0.00569
|  | 0.47541 | 0.46662 | 0.46094 |  | 0.005685
|  | 0.47456 | 0.46662 | 0.46094 |  | 0.005685
|  | 0.47761 | 0.46662 | 0.46094 |  | 0.00568
|  | 0.49918 | 0.46662 | 0.46095 |  | 0.005675
|  | 0.48624 | 0.46662 | 0.46095 |  | 0.005675 | 3.4e-05 | 0.000118 | 0.000133
|  | 0.12615 | 0.30982 | 0.30476 | 0.005068
|  | 0.056902 | 0.30982 | 0.30478 | 0.005043
|  | 0.19006 | 0.30982 | 0.30477 | 0.005053
|  | 0.14994 | 0.30982 | 0.30477 | 0.005053
|  | 0.02489 | 0.30982 | 0.3048 | 0.005028
|  | 0.1874 | 0.30982 | 0.30478 | 0.005043
|  | 0.086068 | 0.30982 | 0.30479 | 0.005038
|  | 0.29648 | 0.30982 | 0.30475 | 0.005073
|  | 0.159 | 0.30982 | 0.30479 | 0.005038
|  | 0.00026367 | 0.30982 | 0.3048 | 0.005028
|  | 0.35878 | 0.30982 | 0.30489 |  | 0.004934
|  | 0.45765 | 0.30982 | 0.30493 |  | 0.0049
|  | 0.3214 | 0.30982 | 0.30491 |  | 0.00492
|  | 0.4283 | 0.30982 | 0.30493 |  | 0.0049
|  | 0.47548 | 0.30982 | 0.30495 |  | 0.004875
|  | 0.46102 | 0.30982 | 0.30494 |  | 0.00488
|  | 0.44575 | 0.30982 | 0.30494 |  | 0.004885
|  | 0.46434 | 0.30982 | 0.30494 |  | 0.004885
|  | 0.33493 | 0.30982 | 0.30493 |  | 0.004895
|  | 0.45426 | 0.30982 | 0.30494 |  | 0.00488 | 4.5e-05 | 5.9e-05 | 0.000198
|  | 0.35718 | 0.39583 | 0.3903 | 0.005529
|  | 0.041569 | 0.39583 | 0.39033 | 0.005504
|  | 0.12512 | 0.39583 | 0.39033 | 0.005504
|  | 0.3615 | 0.39583 | 0.3903 | 0.005529
|  | 0.14567 | 0.39583 | 0.39033 | 0.005499
|  | 0.1791 | 0.39583 | 0.39034 | 0.005489
|  | 0.11502 | 0.39583 | 0.39034 | 0.005494
|  | 0.074929 | 0.39583 | 0.39033 | 0.005499
|  | 0.075822 | 0.39583 | 0.39035 | 0.005484
|  | 0.10965 | 0.39583 | 0.39033 | 0.005499
|  | 0.41491 | 0.39583 | 0.39043 |  | 0.005405
|  | 0.46662 | 0.39583 | 0.39045 |  | 0.005376
|  | 0.45057 | 0.39583 | 0.39046 |  | 0.005366
|  | 0.41671 | 0.39583 | 0.39045 |  | 0.005376
|  | 0.49484 | 0.39583 | 0.39048 |  | 0.005346
|  | 0.40311 | 0.39583 | 0.39047 |  | 0.005361
|  | 0.45411 | 0.39583 | 0.39048 |  | 0.005346
|  | 0.46753 | 0.39583 | 0.39049 |  | 0.005336
|  | 0.49984 | 0.39583 | 0.39051 |  | 0.005316
|  | 0.46782 | 0.39583 | 0.3905 |  | 0.005326 | 4.5e-05 | 8.9e-05 | 0.000213
|  | 0.21055 | 0.34278 | 0.33759 | 0.005193
|  | 0.16255 | 0.34278 | 0.33759 | 0.005188
|  | 0.21649 | 0.34278 | 0.33759 | 0.005193
|  | 0.30345 | 0.34278 | 0.33757 | 0.005208
|  | 0.046055 | 0.34278 | 0.33762 | 0.005159
|  | 0.27217 | 0.34278 | 0.33759 | 0.005188
|  | 0.0966 | 0.34278 | 0.33761 | 0.005169
|  | 0.12191 | 0.34278 | 0.33763 | 0.005149
|  | 0.24329 | 0.34278 | 0.33762 | 0.005159
|  | 0.12276 | 0.34278 | 0.33763 | 0.005149
|  | 0.49602 | 0.34278 | 0.33779 |  | 0.004991
|  | 0.40733 | 0.34278 | 0.33778 |  | 0.005005
|  | 0.41639 | 0.34278 | 0.33779 |  | 0.004996
|  | 0.43845 | 0.34278 | 0.33779 |  | 0.004991
|  | 0.49153 | 0.34278 | 0.33782 |  | 0.004961
|  | 0.43923 | 0.34278 | 0.33779 |  | 0.004991
|  | 0.46317 | 0.34278 | 0.33781 |  | 0.004976
|  | 0.3848 | 0.34278 | 0.33779 |  | 0.004991
|  | 0.43188 | 0.34278 | 0.33781 |  | 0.004976
|  | 0.37024 | 0.34278 | 0.3378 |  | 0.004986 | 5.9e-05 | 4.4e-05 | 0.000247
|  | 0.0090931 | 0.010305 | 0.010338 | -3.3e-05
|  | 0.0079891 | 0.010305 | 0.010367 | -6.3e-05
|  | 0.0061706 | 0.010305 | 0.010362 | -5.8e-05
|  | 0.00834 | 0.010305 | 0.010362 | -5.8e-05
|  | 0.0058943 | 0.010305 | 0.010357 | -5.3e-05
|  | 0.0081288 | 0.010305 | 0.010357 | -5.3e-05
|  | 0.0057845 | 0.010305 | 0.010353 | -4.8e-05
|  | 0.0016719 | 0.010305 | 0.010348 | -4.3e-05
|  | 0.00043148 | 0.010305 | 0.010338 | -3.3e-05
|  | 0.00044879 | 0.010305 | 0.010338 | -3.3e-05
|  | 0.03696 | 0.010305 | 0.010481 |  | -0.000176
|  | 0.08984 | 0.010305 | 0.010521 |  | -0.000216
|  | 0.43037 | 0.010305 | 0.010605 |  | -0.0003
|  | 0.21141 | 0.010305 | 0.01055 |  | -0.000246
|  | 0.39254 | 0.010305 | 0.010605 |  | -0.0003
|  | 0.387 | 0.010305 | 0.01059 |  | -0.000285
|  | 0.47679 | 0.010305 | 0.01062 |  | -0.000315
|  | 0.32528 | 0.010305 | 0.0106 |  | -0.000295
|  | 0.39558 | 0.010305 | 0.010634 |  | -0.00033
|  | 0.44796 | 0.010305 | 0.010605 |  | -0.0003 | 3e-05 | 0.000154 | 0.000297
|  | 0.016186 | 0.20013 | 0.19652 | 0.003616
|  | 0.072453 | 0.20013 | 0.19651 | 0.003626
|  | 0.14608 | 0.20013 | 0.19649 | 0.003641
|  | 0.085975 | 0.20013 | 0.19651 | 0.003621
|  | 0.12167 | 0.20013 | 0.19651 | 0.003626
|  | 0.035735 | 0.20013 | 0.19652 | 0.003616
|  | 0.06749 | 0.20013 | 0.19652 | 0.003611
|  | 0.13751 | 0.20013 | 0.19651 | 0.003621
|  | 0.16959 | 0.20013 | 0.19651 | 0.003626
|  | 0.13494 | 0.20013 | 0.19651 | 0.003626
|  | 0.33785 | 0.20013 | 0.19661 |  | 0.003522
|  | 0.42656 | 0.20013 | 0.19663 |  | 0.003498
|  | 0.38663 | 0.20013 | 0.19664 |  | 0.003493
|  | 0.41069 | 0.20013 | 0.19664 |  | 0.003488
|  | 0.38125 | 0.20013 | 0.19664 |  | 0.003493
|  | 0.47299 | 0.20013 | 0.19665 |  | 0.003478
|  | 0.39432 | 0.20013 | 0.19667 |  | 0.003463
|  | 0.32277 | 0.20013 | 0.19667 |  | 0.003458
|  | 0.31306 | 0.20013 | 0.19667 |  | 0.003463
|  | 0.24427 | 0.20013 | 0.19665 |  | 0.003483 | 3e-05 | 6.4e-05 | 0.000183
|  | 0.097641 | 0.24879 | 0.2445 | 0.004292
|  | 0.013903 | 0.24879 | 0.24453 | 0.004262
|  | 0.11197 | 0.24879 | 0.24453 | 0.004267
|  | 0.19944 | 0.24879 | 0.2445 | 0.004296
|  | 0.020427 | 0.24879 | 0.24453 | 0.004267
|  | 0.10517 | 0.24879 | 0.24452 | 0.004277
|  | 0.072682 | 0.24879 | 0.24453 | 0.004267
|  | 0.17354 | 0.24879 | 0.24452 | 0.004277
|  | 0.094044 | 0.24879 | 0.24452 | 0.004277
|  | 0.20752 | 0.24879 | 0.24451 | 0.004287
|  | 0.35239 | 0.24879 | 0.24465 |  | 0.004138
|  | 0.38329 | 0.24879 | 0.24466 |  | 0.004133
|  | 0.38645 | 0.24879 | 0.24467 |  | 0.004123
|  | 0.38888 | 0.24879 | 0.24467 |  | 0.004119
|  | 0.45614 | 0.24879 | 0.24469 |  | 0.004099
|  | 0.45631 | 0.24879 | 0.24469 |  | 0.004099
|  | 0.33862 | 0.24879 | 0.24467 |  | 0.004119
|  | 0.33393 | 0.24879 | 0.24468 |  | 0.004114
|  | 0.27058 | 0.24879 | 0.24466 |  | 0.004133
|  | 0.36185 | 0.24879 | 0.24468 |  | 0.004109 | 3.4e-05 | 3.9e-05 | 0.000197
|  | 0.058253 | 0.23802 | 0.23388 | 0.00414
|  | 0.19594 | 0.23802 | 0.23386 | 0.004164
|  | 0.026932 | 0.23802 | 0.23389 | 0.004135
|  | 0.024947 | 0.23802 | 0.2339 | 0.00412
|  | 0.17442 | 0.23802 | 0.23387 | 0.00415
|  | 0.11364 | 0.23802 | 0.23388 | 0.004145
|  | 0.010762 | 0.23802 | 0.23388 | 0.004145
|  | 0.2081 | 0.23802 | 0.23385 | 0.004174
|  | 0.23263 | 0.23802 | 0.23384 | 0.004184
|  | 0.079693 | 0.23802 | 0.23387 | 0.00415
|  | 0.48782 | 0.23802 | 0.23408 |  | 0.003942
|  | 0.4957 | 0.23802 | 0.23408 |  | 0.003942
|  | 0.35685 | 0.23802 | 0.23406 |  | 0.003962
|  | 0.44511 | 0.23802 | 0.23407 |  | 0.003952
|  | 0.29409 | 0.23802 | 0.23404 |  | 0.003977
|  | 0.38947 | 0.23802 | 0.23406 |  | 0.003957
|  | 0.43677 | 0.23802 | 0.23408 |  | 0.003942
|  | 0.46147 | 0.23802 | 0.23409 |  | 0.003932
|  | 0.33137 | 0.23802 | 0.23405 |  | 0.003967
|  | 0.34727 | 0.23802 | 0.23405 |  | 0.003967 | 6.4e-05 | 4.5e-05 | 0.000252
|  | 0.32036 | 0.34698 | 0.34184 | 0.005139
|  | 0.25399 | 0.34698 | 0.34183 | 0.005144
|  | 0.25698 | 0.34698 | 0.34183 | 0.005144
|  | 0.2075 | 0.34698 | 0.34185 | 0.005129
|  | 0.2823 | 0.34698 | 0.34183 | 0.005144
|  | 0.17039 | 0.34698 | 0.34186 | 0.005119
|  | 0.14701 | 0.34698 | 0.34185 | 0.005124
|  | 0.31862 | 0.34698 | 0.34183 | 0.005149
|  | 0.34515 | 0.34698 | 0.34181 | 0.005164
|  | 0.2679 | 0.34698 | 0.34183 | 0.005144
|  | 0.40199 | 0.34698 | 0.34204 |  | 0.004931
|  | 0.35281 | 0.34698 | 0.34203 |  | 0.004946
|  | 0.3663 | 0.34698 | 0.34203 |  | 0.004941
|  | 0.37183 | 0.34698 | 0.34204 |  | 0.004936
|  | 0.3616 | 0.34698 | 0.34204 |  | 0.004931
|  | 0.40211 | 0.34698 | 0.34205 |  | 0.004927
|  | 0.47247 | 0.34698 | 0.34208 |  | 0.004897
|  | 0.40773 | 0.34698 | 0.34207 |  | 0.004907
|  | 0.46134 | 0.34698 | 0.34208 |  | 0.004892
|  | 0.44317 | 0.34698 | 0.34207 |  | 0.004907 | 4.5e-05 | 5.4e-05 | 0.000272
|  | 0.098889 | 0.31934 | 0.31444 | 0.0049
|  | 0.031227 | 0.31934 | 0.31446 | 0.00488
|  | 0.16169 | 0.31934 | 0.31445 | 0.00489
|  | 0.1276 | 0.31934 | 0.31446 | 0.00488
|  | 0.016219 | 0.31934 | 0.31446 | 0.00488
|  | 0.013298 | 0.31934 | 0.31445 | 0.004895
|  | 0.13509 | 0.31934 | 0.31444 | 0.0049
|  | 0.20902 | 0.31934 | 0.31443 | 0.004914
|  | 0.16622 | 0.31934 | 0.31443 | 0.004914
|  | 0.057055 | 0.31934 | 0.31442 | 0.004919
|  | 0.43261 | 0.31934 | 0.31453 |  | 0.004811
|  | 0.40441 | 0.31934 | 0.31454 |  | 0.004806
|  | 0.33448 | 0.31934 | 0.31453 |  | 0.004816
|  | 0.45152 | 0.31934 | 0.31456 |  | 0.004786
|  | 0.41269 | 0.31934 | 0.31456 |  | 0.004786
|  | 0.39839 | 0.31934 | 0.31456 |  | 0.004786
|  | 0.41361 | 0.31934 | 0.31456 |  | 0.004786
|  | 0.43966 | 0.31934 | 0.31457 |  | 0.004776
|  | 0.36213 | 0.31934 | 0.31455 |  | 0.004791
|  | 0.49071 | 0.31934 | 0.31458 |  | 0.004766 | 3.9e-05 | 5e-05 | 0.000153
|  | 0.011486 | 0.11275 | 0.11067 | 0.00208
|  | 0.055622 | 0.11275 | 0.11065 | 0.0021
|  | 0.077879 | 0.11275 | 0.11064 | 0.002105
|  | 0.075624 | 0.11275 | 0.11065 | 0.0021
|  | 0.10729 | 0.11275 | 0.11064 | 0.00211
|  | 0.071459 | 0.11275 | 0.11065 | 0.0021
|  | 0.050765 | 0.11275 | 0.11064 | 0.002105
|  | 0.011211 | 0.11275 | 0.11066 | 0.00209
|  | 0.089484 | 0.11275 | 0.11064 | 0.00211
|  | 0.10972 | 0.11275 | 0.11064 | 0.00211
|  | 0.14605 | 0.11275 | 0.11084 |  | 0.001907
|  | 0.29996 | 0.11275 | 0.11087 |  | 0.001877
|  | 0.12342 | 0.11275 | 0.11085 |  | 0.001902
|  | 0.25851 | 0.11275 | 0.11087 |  | 0.001877
|  | 0.43016 | 0.11275 | 0.11089 |  | 0.001862
|  | 0.39254 | 0.11275 | 0.11088 |  | 0.001867
|  | 0.21391 | 0.11275 | 0.11087 |  | 0.001877
|  | 0.14411 | 0.11275 | 0.11085 |  | 0.001897
|  | 0.39926 | 0.11275 | 0.11088 |  | 0.001867
|  | 0.15169 | 0.11275 | 0.11085 |  | 0.001897 | 3e-05 | 4.5e-05 | 0.000248
|  | 0.37239 | 0.47544 | 0.4698 | 0.005636
|  | 0.27434 | 0.47544 | 0.4698 | 0.005641
|  | 0.47236 | 0.47544 | 0.46977 | 0.005666
|  | 0.13701 | 0.47544 | 0.46979 | 0.005651
|  | 0.45609 | 0.47544 | 0.46976 | 0.005681
|  | 0.34142 | 0.47544 | 0.46977 | 0.005666
|  | 0.38638 | 0.47544 | 0.46977 | 0.005671
|  | 0.16801 | 0.47544 | 0.46976 | 0.005676
|  | 0.21186 | 0.47544 | 0.46976 | 0.005681
|  | 0.22038 | 0.47544 | 0.46976 | 0.005676
|  | 0.48089 | 0.47544 | 0.46986 |  | 0.005582
|  | 0.48797 | 0.47544 | 0.4699 |  | 0.005537
|  | 0.48227 | 0.47544 | 0.4699 |  | 0.005537
|  | 0.4895 | 0.47544 | 0.46991 |  | 0.005528
|  | 0.48943 | 0.47544 | 0.46991 |  | 0.005528
|  | 0.49987 | 0.47544 | 0.46993 |  | 0.005508
|  | 0.49375 | 0.47544 | 0.46993 |  | 0.005513
|  | 0.49883 | 0.47544 | 0.46994 |  | 0.005503
|  | 0.48991 | 0.47544 | 0.46993 |  | 0.005513
|  | 0.49611 | 0.47544 | 0.46993 |  | 0.005508 | 4.5e-05 | 7.9e-05 | 0.000178
|  | 0.24205 | 0.34038 | 0.33526 | 0.005119
|  | 0.1272 | 0.34038 | 0.33527 | 0.005105
|  | 0.01708 | 0.34038 | 0.33529 | 0.00509
|  | 0.07336 | 0.34038 | 0.33529 | 0.005085
|  | 0.19493 | 0.34038 | 0.33529 | 0.00509
|  | 0.21412 | 0.34038 | 0.33529 | 0.00509
|  | 0.0047226 | 0.34038 | 0.33529 | 0.005085
|  | 0.13113 | 0.34038 | 0.3353 | 0.00508
|  | 0.044656 | 0.34038 | 0.33529 | 0.00509
|  | 0.00023126 | 0.34038 | 0.33529 | 0.005085
|  | 0.3416 | 0.34038 | 0.33524 |  | 0.005134
|  | 0.39306 | 0.34038 | 0.33538 |  | 0.004996
|  | 0.46577 | 0.34038 | 0.33539 |  | 0.004981
|  | 0.47992 | 0.34038 | 0.3354 |  | 0.004976
|  | 0.37305 | 0.34038 | 0.33538 |  | 0.004996
|  | 0.43522 | 0.34038 | 0.3354 |  | 0.004971
|  | 0.4518 | 0.34038 | 0.3354 |  | 0.004971
|  | 0.38512 | 0.34038 | 0.3354 |  | 0.004976
|  | 0.46535 | 0.34038 | 0.33541 |  | 0.004966
|  | 0.45357 | 0.34038 | 0.33541 |  | 0.004961 | 3.9e-05 | 0.000173 | 0.000173
|  | 0.0062124 | 0.043321 | 0.042651 | 0.00067
|  | 0.013163 | 0.043321 | 0.042646 | 0.000675
|  | 0.0007071 | 0.043321 | 0.042656 | 0.000665
|  | 0.031841 | 0.043321 | 0.042646 | 0.000675
|  | 0.030239 | 0.043321 | 0.042651 | 0.00067
|  | 0.016862 | 0.043321 | 0.042656 | 0.000665
|  | 0.033024 | 0.043321 | 0.042651 | 0.00067
|  | 0.032077 | 0.043321 | 0.042651 | 0.00067
|  | 0.0087294 | 0.043321 | 0.042656 | 0.000665
|  | 0.02467 | 0.043321 | 0.042641 | 0.00068
|  | 0.2262 | 0.043321 | 0.042824 |  | 0.000497
|  | 0.29263 | 0.043321 | 0.042829 |  | 0.000492
|  | 0.45087 | 0.043321 | 0.042834 |  | 0.000487
|  | 0.24797 | 0.043321 | 0.042829 |  | 0.000492
|  | 0.12699 | 0.043321 | 0.042814 |  | 0.000507
|  | 0.13314 | 0.043321 | 0.042819 |  | 0.000502
|  | 0.12672 | 0.043321 | 0.042824 |  | 0.000497
|  | 0.081252 | 0.043321 | 0.042809 |  | 0.000512
|  | 0.49765 | 0.043321 | 0.042844 |  | 0.000477
|  | 0.43944 | 0.043321 | 0.042824 |  | 0.000497 | 1.5e-05 | 3.5e-05 | 0.000203
|  | 0.040732 | 0.064055 | 0.062956 | 0.0011
|  | 0.026518 | 0.064055 | 0.062951 | 0.001104
|  | 0.039114 | 0.064055 | 0.062936 | 0.001119
|  | 0.0073893 | 0.064055 | 0.062951 | 0.001104
|  | 0.016313 | 0.064055 | 0.062946 | 0.001109
|  | 0.0040811 | 0.064055 | 0.062951 | 0.001104
|  | 0.025182 | 0.064055 | 0.062946 | 0.001109
|  | 0.052703 | 0.064055 | 0.062931 | 0.001124
|  | 0.013941 | 0.064055 | 0.062946 | 0.001109
|  | 0.01084 | 0.064055 | 0.062951 | 0.001104
|  | 0.21412 | 0.064055 | 0.063124 |  | 0.000931
|  | 0.24814 | 0.064055 | 0.063134 |  | 0.000922
|  | 0.20547 | 0.064055 | 0.063134 |  | 0.000922
|  | 0.23724 | 0.064055 | 0.063134 |  | 0.000922
|  | 0.1849 | 0.064055 | 0.063134 |  | 0.000922
|  | 0.076486 | 0.064055 | 0.063114 |  | 0.000941
|  | 0.29683 | 0.064055 | 0.063139 |  | 0.000917
|  | 0.46933 | 0.064055 | 0.063119 |  | 0.000936
|  | 0.26404 | 0.064055 | 0.063114 |  | 0.000941
|  | 0.24369 | 0.064055 | 0.063114 |  | 0.000941 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 0.000207
|  | 0.33903 | 0.42919 | 0.42356 | 0.00563
|  | 0.26517 | 0.42919 | 0.42355 | 0.005645
|  | 0.4029 | 0.42919 | 0.42354 | 0.005655
|  | 0.21445 | 0.42919 | 0.42355 | 0.005645
|  | 0.18607 | 0.42919 | 0.42355 | 0.00564
|  | 0.094191 | 0.42919 | 0.42355 | 0.00564
|  | 0.33753 | 0.42919 | 0.42353 | 0.00566
|  | 0.10678 | 0.42919 | 0.42354 | 0.00565
|  | 0.24007 | 0.42919 | 0.42353 | 0.00566
|  | 0.41722 | 0.42919 | 0.42351 | 0.005685
|  | 0.45706 | 0.42919 | 0.42369 |  | 0.005502
|  | 0.43745 | 0.42919 | 0.42369 |  | 0.005507
|  | 0.44337 | 0.42919 | 0.42369 |  | 0.005502
|  | 0.47213 | 0.42919 | 0.4237 |  | 0.005492
|  | 0.43921 | 0.42919 | 0.4237 |  | 0.005497
|  | 0.44522 | 0.42919 | 0.4237 |  | 0.005492
|  | 0.43172 | 0.42919 | 0.42369 |  | 0.005502
|  | 0.49006 | 0.42919 | 0.42371 |  | 0.005482
|  | 0.45444 | 0.42919 | 0.4237 |  | 0.005497
|  | 0.49765 | 0.42919 | 0.42372 |  | 0.005472 | 5.5e-05 | 3.5e-05 | 0.000213
|  | 0.3818 | 0.49863 | 0.49294 | 0.005684
|  | 0.22606 | 0.49863 | 0.49294 | 0.005684
|  | 0.16505 | 0.49863 | 0.49295 | 0.005679
|  | 0.03178 | 0.49863 | 0.49297 | 0.005659
|  | 0.10274 | 0.49863 | 0.49296 | 0.005664
|  | 0.22192 | 0.49863 | 0.49297 | 0.005654
|  | 0.33293 | 0.49863 | 0.49296 | 0.005664
|  | 0.18368 | 0.49863 | 0.49296 | 0.005664
|  | 0.29819 | 0.49863 | 0.49295 | 0.005674
|  | 0.29989 | 0.49863 | 0.49294 | 0.005684
|  | 0.4997 | 0.49863 | 0.49291 |  | 0.005713
|  | 0.49983 | 0.49863 | 0.49294 |  | 0.005684
|  | 0.50091 | 0.49863 | 0.49298 |  | 0.005649
|  | 0.49963 | 0.49863 | 0.49298 |  | 0.005649
|  | 0.49978 | 0.49863 | 0.49297 |  | 0.005654
|  | 0.49892 | 0.49863 | 0.49297 |  | 0.005654
|  | 0.49904 | 0.49863 | 0.49298 |  | 0.005649
|  | 0.50064 | 0.49863 | 0.49298 |  | 0.005644
|  | 0.49932 | 0.49863 | 0.49298 |  | 0.005649
|  | 0.50038 | 0.49863 | 0.49298 |  | 0.005644 | 3e-05 | 6.9e-05 | 6.9e-05
|  | 0.16615 | 0.24163 | 0.23737 | 0.004259
|  | 0.17544 | 0.24163 | 0.23737 | 0.004259
|  | 0.2017 | 0.24163 | 0.23737 | 0.004259
|  | 0.066234 | 0.24163 | 0.2374 | 0.00423
|  | 0.083978 | 0.24163 | 0.23741 | 0.00422
|  | 0.21508 | 0.24163 | 0.23738 | 0.004245
|  | 0.038973 | 0.24163 | 0.23742 | 0.00421
|  | 0.021424 | 0.24163 | 0.23743 | 0.004195
|  | 0.18638 | 0.24163 | 0.2374 | 0.004225
|  | 0.064385 | 0.24163 | 0.23742 | 0.004205
|  | 0.32959 | 0.24163 | 0.23751 |  | 0.004121
|  | 0.47104 | 0.24163 | 0.23754 |  | 0.004086
|  | 0.40913 | 0.24163 | 0.23754 |  | 0.004086
|  | 0.26942 | 0.24163 | 0.23752 |  | 0.004111
|  | 0.41663 | 0.24163 | 0.23753 |  | 0.004096
|  | 0.38551 | 0.24163 | 0.23753 |  | 0.004096
|  | 0.46315 | 0.24163 | 0.23755 |  | 0.004077
|  | 0.26117 | 0.24163 | 0.23752 |  | 0.004106
|  | 0.30416 | 0.24163 | 0.23752 |  | 0.004106
|  | 0.42129 | 0.24163 | 0.23753 |  | 0.004091 | 6.4e-05 | 4.4e-05 | 0.000182
|  | 0.012169 | 0.089531 | 0.087868 | 0.001663
|  | 0.018453 | 0.089531 | 0.087853 | 0.001678
|  | 0.054394 | 0.089531 | 0.087848 | 0.001683
|  | 0.022806 | 0.089531 | 0.087853 | 0.001678
|  | 0.06233 | 0.089531 | 0.087848 | 0.001683
|  | 0.036737 | 0.089531 | 0.087853 | 0.001678
|  | 0.05281 | 0.089531 | 0.087853 | 0.001678
|  | 0.069198 | 0.089531 | 0.087848 | 0.001683
|  | 0.089211 | 0.089531 | 0.087833 | 0.001698
|  | 0.017494 | 0.089531 | 0.087843 | 0.001688
|  | 0.26534 | 0.089531 | 0.088056 |  | 0.001475
|  | 0.47331 | 0.089531 | 0.088066 |  | 0.001465
|  | 0.39837 | 0.089531 | 0.088061 |  | 0.00147
|  | 0.28787 | 0.089531 | 0.088061 |  | 0.00147
|  | 0.15956 | 0.089531 | 0.088051 |  | 0.00148
|  | 0.14946 | 0.089531 | 0.088051 |  | 0.00148
|  | 0.10468 | 0.089531 | 0.088031 |  | 0.0015
|  | 0.12992 | 0.089531 | 0.088051 |  | 0.00148
|  | 0.15012 | 0.089531 | 0.088056 |  | 0.001475
|  | 0.49613 | 0.089531 | 0.088056 |  | 0.001475 | 3.5e-05 | 3.5e-05 | 0.000233
|  | 0.078394 | 0.21955 | 0.21555 | 0.003992
|  | 0.050731 | 0.21955 | 0.21557 | 0.003978
|  | 0.088898 | 0.21955 | 0.21555 | 0.003997
|  | 0.095143 | 0.21955 | 0.21556 | 0.003988
|  | 0.19442 | 0.21955 | 0.21554 | 0.004007
|  | 0.077687 | 0.21955 | 0.21556 | 0.003988
|  | 0.035525 | 0.21955 | 0.21558 | 0.003968
|  | 0.0081129 | 0.21955 | 0.21559 | 0.003958
|  | 0.15412 | 0.21955 | 0.21556 | 0.003983
|  | 0.059932 | 0.21955 | 0.21558 | 0.003968
|  | 0.37412 | 0.21955 | 0.21575 |  | 0.0038
|  | 0.41388 | 0.21955 | 0.21575 |  | 0.003795
|  | 0.37278 | 0.21955 | 0.21575 |  | 0.003795
|  | 0.38466 | 0.21955 | 0.21575 |  | 0.0038
|  | 0.31382 | 0.21955 | 0.21574 |  | 0.003805
|  | 0.33289 | 0.21955 | 0.21574 |  | 0.003805
|  | 0.34589 | 0.21955 | 0.21574 |  | 0.003805
|  | 0.50087 | 0.21955 | 0.21576 |  | 0.003785
|  | 0.4919 | 0.21955 | 0.21577 |  | 0.003775
|  | 0.25913 | 0.21955 | 0.21574 |  | 0.00381 | 4.9e-05 | 3.5e-05 | 0.000232
|  | 0.24245 | 0.2892 | 0.28441 | 0.00479
|  | 0.0085683 | 0.2892 | 0.28445 | 0.00475
|  | 0.13582 | 0.2892 | 0.28445 | 0.004755
|  | 0.085475 | 0.2892 | 0.28445 | 0.004755
|  | 0.23642 | 0.2892 | 0.28442 | 0.00478
|  | 0.27188 | 0.2892 | 0.28442 | 0.004785
|  | 0.12855 | 0.2892 | 0.28444 | 0.00476
|  | 0.14519 | 0.2892 | 0.28444 | 0.00476
|  | 0.01582 | 0.2892 | 0.28447 | 0.004731
|  | 0.26271 | 0.2892 | 0.28443 | 0.00477
|  | 0.44802 | 0.2892 | 0.28462 |  | 0.004582
|  | 0.33269 | 0.2892 | 0.28461 |  | 0.004597
|  | 0.36051 | 0.2892 | 0.28462 |  | 0.004587
|  | 0.3182 | 0.2892 | 0.28461 |  | 0.004592
|  | 0.30845 | 0.2892 | 0.28462 |  | 0.004587
|  | 0.36386 | 0.2892 | 0.28462 |  | 0.004582
|  | 0.42362 | 0.2892 | 0.28464 |  | 0.004567
|  | 0.34733 | 0.2892 | 0.28463 |  | 0.004572
|  | 0.46579 | 0.2892 | 0.28464 |  | 0.004562
|  | 0.48135 | 0.2892 | 0.28466 |  | 0.004548 | 5.9e-05 | 4.9e-05 | 0.000242
|  | 0.051942 | 0.43592 | 0.4304 | 0.005518
|  | 0.39085 | 0.43592 | 0.43038 | 0.005538
|  | 0.077576 | 0.43592 | 0.43042 | 0.005504
|  | 0.40553 | 0.43592 | 0.43039 | 0.005528
|  | 0.24922 | 0.43592 | 0.43041 | 0.005508
|  | 0.38788 | 0.43592 | 0.43039 | 0.005533
|  | 0.17259 | 0.43592 | 0.43042 | 0.005499
|  | 0.4071 | 0.43592 | 0.4304 | 0.005518
|  | 0.3655 | 0.43592 | 0.4304 | 0.005523
|  | 0.2209 | 0.43592 | 0.43041 | 0.005508
|  | 0.47128 | 0.43592 | 0.43055 |  | 0.00537
|  | 0.48451 | 0.43592 | 0.43057 |  | 0.00535
|  | 0.49349 | 0.43592 | 0.43058 |  | 0.005335
|  | 0.44663 | 0.43592 | 0.43057 |  | 0.005345
|  | 0.46401 | 0.43592 | 0.43057 |  | 0.00535
|  | 0.48455 | 0.43592 | 0.43058 |  | 0.00534
|  | 0.44484 | 0.43592 | 0.43057 |  | 0.00535
|  | 0.49413 | 0.43592 | 0.43058 |  | 0.005335
|  | 0.43782 | 0.43592 | 0.43057 |  | 0.00535
|  | 0.49073 | 0.43592 | 0.43059 |  | 0.005326 | 3.9e-05 | 4.4e-05 | 0.000212
|  | 0.10596 | 0.21954 | 0.21557 | 0.003972
|  | 0.0088183 | 0.21954 | 0.21561 | 0.003932
|  | 0.16083 | 0.21954 | 0.21559 | 0.003947
|  | 0.054463 | 0.21954 | 0.21562 | 0.003922
|  | 0.18901 | 0.21954 | 0.2156 | 0.003942
|  | 0.16066 | 0.21954 | 0.21561 | 0.003932
|  | 0.094054 | 0.21954 | 0.21562 | 0.003917
|  | 0.021579 | 0.21954 | 0.21565 | 0.003893
|  | 0.16401 | 0.21954 | 0.21562 | 0.003917
|  | 0.0028836 | 0.21954 | 0.21566 | 0.003878
|  | 0.22385 | 0.21954 | 0.21573 |  | 0.003814
|  | 0.30252 | 0.21954 | 0.21581 |  | 0.003729
|  | 0.37029 | 0.21954 | 0.21583 |  | 0.00371
|  | 0.43426 | 0.21954 | 0.21585 |  | 0.00369
|  | 0.40802 | 0.21954 | 0.21586 |  | 0.003685
|  | 0.46474 | 0.21954 | 0.21585 |  | 0.003695
|  | 0.34299 | 0.21954 | 0.21584 |  | 0.0037
|  | 0.33427 | 0.21954 | 0.21584 |  | 0.0037
|  | 0.47964 | 0.21954 | 0.21586 |  | 0.00368
|  | 0.44232 | 0.21954 | 0.21586 |  | 0.00368 | 9.4e-05 | 0.000134 | 0.000292
|  | 0.32913 | 0.43889 | 0.43341 | 0.00548
|  | 0.080604 | 0.43889 | 0.43342 | 0.005471
|  | 0.17725 | 0.43889 | 0.43341 | 0.005485
|  | 0.051125 | 0.43889 | 0.4334 | 0.00549
|  | 0.020363 | 0.43889 | 0.43341 | 0.005485
|  | 0.21538 | 0.43889 | 0.4334 | 0.00549
|  | 0.062763 | 0.43889 | 0.4334 | 0.00549
|  | 0.073661 | 0.43889 | 0.4334 | 0.005495
|  | 0.14745 | 0.43889 | 0.43339 | 0.0055
|  | 0.23755 | 0.43889 | 0.43339 | 0.0055
|  | 0.46894 | 0.43889 | 0.4335 |  | 0.005396
|  | 0.49589 | 0.43889 | 0.43351 |  | 0.005386
|  | 0.44 | 0.43889 | 0.43349 |  | 0.005401
|  | 0.49789 | 0.43889 | 0.43351 |  | 0.005386
|  | 0.44787 | 0.43889 | 0.43349 |  | 0.005401
|  | 0.47148 | 0.43889 | 0.43351 |  | 0.005386
|  | 0.4811 | 0.43889 | 0.43351 |  | 0.005382
|  | 0.48649 | 0.43889 | 0.43351 |  | 0.005382
|  | 0.4724 | 0.43889 | 0.43351 |  | 0.005382
|  | 0.4425 | 0.43889 | 0.4335 |  | 0.005396 | 2.9e-05 | 1.9e-05 | 0.000118
|  | 0.021142 | 0.08813 | 0.086558 | 0.001572
|  | 0.042519 | 0.08813 | 0.086558 | 0.001572
|  | 0.034259 | 0.08813 | 0.086563 | 0.001567
|  | 0.084206 | 0.08813 | 0.086548 | 0.001582
|  | 0.073678 | 0.08813 | 0.086548 | 0.001582
|  | 0.012308 | 0.08813 | 0.086573 | 0.001557
|  | 0.029124 | 0.08813 | 0.086578 | 0.001552
|  | 0.056428 | 0.08813 | 0.086573 | 0.001557
|  | 0.044201 | 0.08813 | 0.086573 | 0.001557
|  | 0.020546 | 0.08813 | 0.086578 | 0.001552
|  | 0.10042 | 0.08813 | 0.086662 |  | 0.001468
|  | 0.44039 | 0.08813 | 0.086701 |  | 0.001429
|  | 0.16261 | 0.08813 | 0.086696 |  | 0.001434
|  | 0.29195 | 0.08813 | 0.086706 |  | 0.001424
|  | 0.33865 | 0.08813 | 0.086701 |  | 0.001429
|  | 0.21042 | 0.08813 | 0.086706 |  | 0.001424
|  | 0.32726 | 0.08813 | 0.086711 |  | 0.001419
|  | 0.2384 | 0.08813 | 0.086711 |  | 0.001419
|  | 0.10711 | 0.08813 | 0.086677 |  | 0.001453
|  | 0.12053 | 0.08813 | 0.086677 |  | 0.001453 | 3e-05 | 4.9e-05 | 0.000163
|  | 0.087177 | 0.0916 | 0.089939 | 0.001661
|  | 0.030839 | 0.0916 | 0.089915 | 0.001685
|  | 0.026981 | 0.0916 | 0.089915 | 0.001685
|  | 0.047651 | 0.0916 | 0.0899 | 0.0017
|  | 0.021328 | 0.0916 | 0.089915 | 0.001685
|  | 0.079112 | 0.0916 | 0.08989 | 0.00171
|  | 0.078085 | 0.0916 | 0.08989 | 0.00171
|  | 0.062263 | 0.0916 | 0.0899 | 0.0017
|  | 0.046212 | 0.0916 | 0.089905 | 0.001695
|  | 0.0043919 | 0.0916 | 0.089915 | 0.001685
|  | 0.31751 | 0.0916 | 0.090053 |  | 0.001547
|  | 0.12233 | 0.0916 | 0.090028 |  | 0.001572
|  | 0.12775 | 0.0916 | 0.090033 |  | 0.001567
|  | 0.18872 | 0.0916 | 0.090043 |  | 0.001557
|  | 0.26026 | 0.0916 | 0.090048 |  | 0.001552
|  | 0.28018 | 0.0916 | 0.090048 |  | 0.001552
|  | 0.20761 | 0.0916 | 0.090043 |  | 0.001557
|  | 0.43819 | 0.0916 | 0.090048 |  | 0.001552
|  | 0.19401 | 0.0916 | 0.090024 |  | 0.001577
|  | 0.1724 | 0.0916 | 0.090028 |  | 0.001572 | 4.9e-05 | 3e-05 | 0.000163
|  | 0.21375 | 0.28532 | 0.28057 | 0.004756
|  | 0.14537 | 0.28532 | 0.28055 | 0.004771
|  | 0.21919 | 0.28532 | 0.28053 | 0.004791
|  | 0.017206 | 0.28532 | 0.28056 | 0.004761
|  | 0.26154 | 0.28532 | 0.28053 | 0.004791
|  | 0.096233 | 0.28532 | 0.28055 | 0.004771
|  | 0.15518 | 0.28532 | 0.28054 | 0.004781
|  | 0.058849 | 0.28532 | 0.28055 | 0.004776
|  | 0.088482 | 0.28532 | 0.28054 | 0.004781
|  | 0.26051 | 0.28532 | 0.28052 | 0.004806
|  | 0.4575 | 0.28532 | 0.28068 |  | 0.004642
|  | 0.44662 | 0.28532 | 0.28068 |  | 0.004642
|  | 0.28972 | 0.28532 | 0.28066 |  | 0.004667
|  | 0.29106 | 0.28532 | 0.28065 |  | 0.004672
|  | 0.49548 | 0.28532 | 0.28069 |  | 0.004632
|  | 0.48351 | 0.28532 | 0.2807 |  | 0.004628
|  | 0.42742 | 0.28532 | 0.28068 |  | 0.004642
|  | 0.48079 | 0.28532 | 0.28069 |  | 0.004632
|  | 0.32841 | 0.28532 | 0.28067 |  | 0.004657
|  | 0.47929 | 0.28532 | 0.28068 |  | 0.004642 | 5e-05 | 4.4e-05 | 0.000178
|  | 0.14857 | 0.50004 | 0.4943 | 0.005739
|  | 0.026032 | 0.50004 | 0.49429 | 0.005744
|  | 0.25932 | 0.50004 | 0.49428 | 0.005754
|  | 0.43119 | 0.50004 | 0.49426 | 0.005779
|  | 0.39436 | 0.50004 | 0.49425 | 0.005789
|  | 0.2874 | 0.50004 | 0.49425 | 0.005784
|  | 0.1043 | 0.50004 | 0.49426 | 0.005774
|  | 0.13412 | 0.50004 | 0.49425 | 0.005784
|  | 0.19674 | 0.50004 | 0.49425 | 0.005789
|  | 0.27144 | 0.50004 | 0.49423 | 0.005804
|  | 0.50023 | 0.50004 | 0.49426 |  | 0.005774
|  | 0.50082 | 0.50004 | 0.49422 |  | 0.005813
|  | 0.5004 | 0.50004 | 0.49423 |  | 0.005808
|  | 0.50098 | 0.50004 | 0.49426 |  | 0.005774
|  | 0.50005 | 0.50004 | 0.49426 |  | 0.005779
|  | 0.50035 | 0.50004 | 0.49426 |  | 0.005774
|  | 0.50035 | 0.50004 | 0.49426 |  | 0.005779
|  | 0.50092 | 0.50004 | 0.49427 |  | 0.005769
|  | 0.50011 | 0.50004 | 0.49426 |  | 0.005774
|  | 0.50075 | 0.50004 | 0.49427 |  | 0.005769 | 6.5e-05 | 4.4e-05 | 7.4e-05
|  | 0.10407 | 0.24843 | 0.24396 | 0.004477
|  | 0.19346 | 0.24843 | 0.24394 | 0.004497
|  | 0.062169 | 0.24843 | 0.24397 | 0.004468
|  | 0.091976 | 0.24843 | 0.24397 | 0.004463
|  | 0.20967 | 0.24843 | 0.24396 | 0.004477
|  | 0.15135 | 0.24843 | 0.24397 | 0.004468
|  | 0.17182 | 0.24843 | 0.24396 | 0.004477
|  | 0.1236 | 0.24843 | 0.24397 | 0.004468
|  | 0.08889 | 0.24843 | 0.24399 | 0.004448
|  | 0.15662 | 0.24843 | 0.24398 | 0.004458
|  | 0.29634 | 0.24843 | 0.24412 |  | 0.004319
|  | 0.3919 | 0.24843 | 0.24413 |  | 0.004309
|  | 0.42577 | 0.24843 | 0.24413 |  | 0.004304
|  | 0.2938 | 0.24843 | 0.24411 |  | 0.004324
|  | 0.25987 | 0.24843 | 0.24411 |  | 0.004329
|  | 0.43577 | 0.24843 | 0.24413 |  | 0.004299
|  | 0.30138 | 0.24843 | 0.24411 |  | 0.004324
|  | 0.45592 | 0.24843 | 0.24413 |  | 0.004299
|  | 0.46983 | 0.24843 | 0.24414 |  | 0.004295
|  | 0.30563 | 0.24843 | 0.24413 |  | 0.004309 | 4.9e-05 | 3.4e-05 | 0.000202
|  | 0.01913 | 0.034681 | 0.034078 | 0.000603
|  | 0.00034538 | 0.034681 | 0.034078 | 0.000603
|  | 0.0036751 | 0.034681 | 0.034073 | 0.000608
|  | 0.029203 | 0.034681 | 0.034059 | 0.000623
|  | 0.008635 | 0.034681 | 0.034073 | 0.000608
|  | 0.0041672 | 0.034681 | 0.034073 | 0.000608
|  | 0.014504 | 0.034681 | 0.034068 | 0.000613
|  | 0.0078688 | 0.034681 | 0.034073 | 0.000608
|  | 0.013174 | 0.034681 | 0.034073 | 0.000608
|  | 0.004208 | 0.034681 | 0.034073 | 0.000608
|  | 0.26004 | 0.034681 | 0.034271 |  | 0.00041
|  | 0.070057 | 0.034681 | 0.034246 |  | 0.000435
|  | 0.47785 | 0.034681 | 0.034256 |  | 0.000425
|  | 0.17807 | 0.034681 | 0.034246 |  | 0.000435
|  | 0.25929 | 0.034681 | 0.034256 |  | 0.000425
|  | 0.34246 | 0.034681 | 0.034261 |  | 0.00042
|  | 0.3657 | 0.034681 | 0.034261 |  | 0.00042
|  | 0.38123 | 0.034681 | 0.034256 |  | 0.000425
|  | 0.16634 | 0.034681 | 0.034246 |  | 0.000435
|  | 0.12095 | 0.034681 | 0.034246 |  | 0.000435 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.000213
|  | 0.27351 | 0.30256 | 0.29764 | 0.00492
|  | 0.15759 | 0.30256 | 0.29763 | 0.004935
|  | 0.16841 | 0.30256 | 0.29762 | 0.004945
|  | 0.14451 | 0.30256 | 0.29761 | 0.004955
|  | 0.17165 | 0.30256 | 0.29762 | 0.00494
|  | 0.28063 | 0.30256 | 0.29759 | 0.00497
|  | 0.11997 | 0.30256 | 0.29762 | 0.004945
|  | 0.0086189 | 0.30256 | 0.29764 | 0.004925
|  | 0.28835 | 0.30256 | 0.29759 | 0.004975
|  | 0.27394 | 0.30256 | 0.29759 | 0.00497
|  | 0.36363 | 0.30256 | 0.29774 |  | 0.004826
|  | 0.30451 | 0.30256 | 0.29771 |  | 0.004851
|  | 0.32516 | 0.30256 | 0.29773 |  | 0.004831
|  | 0.37374 | 0.30256 | 0.29775 |  | 0.004817
|  | 0.38006 | 0.30256 | 0.29775 |  | 0.004812
|  | 0.4382 | 0.30256 | 0.29776 |  | 0.004807
|  | 0.41691 | 0.30256 | 0.29776 |  | 0.004802
|  | 0.45547 | 0.30256 | 0.29776 |  | 0.004807
|  | 0.3041 | 0.30256 | 0.29772 |  | 0.004841
|  | 0.40648 | 0.30256 | 0.29775 |  | 0.004817 | 5.5e-05 | 4.9e-05 | 0.000173
|  | 0.061485 | 0.11569 | 0.11334 | 0.002353
|  | 0.092607 | 0.11569 | 0.11332 | 0.002368
|  | 0.019571 | 0.11569 | 0.11335 | 0.002343
|  | 0.054768 | 0.11569 | 0.11335 | 0.002338
|  | 0.059834 | 0.11569 | 0.11335 | 0.002338
|  | 0.11035 | 0.11569 | 0.11333 | 0.002358
|  | 0.072557 | 0.11569 | 0.11334 | 0.002353
|  | 0.068808 | 0.11569 | 0.11334 | 0.002348
|  | 0.10609 | 0.11569 | 0.11334 | 0.002353
|  | 0.082446 | 0.11569 | 0.11334 | 0.002353
|  | 0.39546 | 0.11569 | 0.11351 |  | 0.002185
|  | 0.27838 | 0.11569 | 0.11351 |  | 0.002185
|  | 0.23583 | 0.11569 | 0.11351 |  | 0.00218
|  | 0.1722 | 0.11569 | 0.1135 |  | 0.002195
|  | 0.43118 | 0.11569 | 0.11351 |  | 0.00218
|  | 0.19651 | 0.11569 | 0.1135 |  | 0.00219
|  | 0.11653 | 0.11569 | 0.11347 |  | 0.002219
|  | 0.1799 | 0.11569 | 0.1135 |  | 0.00219
|  | 0.39915 | 0.11569 | 0.11352 |  | 0.002175
|  | 0.41574 | 0.11569 | 0.11351 |  | 0.002185 | 3e-05 | 4.4e-05 | 0.000193
|  | 0.23206 | 0.29386 | 0.28898 | 0.004882
|  | 0.29026 | 0.29386 | 0.28896 | 0.004896
|  | 0.26696 | 0.29386 | 0.28896 | 0.004896
|  | 0.23196 | 0.29386 | 0.28897 | 0.004892
|  | 0.19252 | 0.29386 | 0.28899 | 0.004872
|  | 0.064616 | 0.29386 | 0.289 | 0.004857
|  | 0.28709 | 0.29386 | 0.28897 | 0.004892
|  | 0.15844 | 0.29386 | 0.28899 | 0.004867
|  | 0.23209 | 0.29386 | 0.28898 | 0.004877
|  | 0.26853 | 0.29386 | 0.28897 | 0.004892
|  | 0.47024 | 0.29386 | 0.28911 |  | 0.004748
|  | 0.35531 | 0.29386 | 0.2891 |  | 0.004753
|  | 0.4231 | 0.29386 | 0.28911 |  | 0.004748
|  | 0.36456 | 0.29386 | 0.28911 |  | 0.004748
|  | 0.2999 | 0.29386 | 0.28909 |  | 0.004763
|  | 0.42498 | 0.29386 | 0.28911 |  | 0.004748
|  | 0.34704 | 0.29386 | 0.28909 |  | 0.004763
|  | 0.45281 | 0.29386 | 0.28912 |  | 0.004738
|  | 0.29958 | 0.29386 | 0.2891 |  | 0.004758
|  | 0.30583 | 0.29386 | 0.28909 |  | 0.004763 | 3.9e-05 | 2.5e-05 | 0.000158
|  | 0.43981 | 0.48695 | 0.48116 | 0.005787
|  | 0.012504 | 0.48695 | 0.48117 | 0.005777
|  | 0.047302 | 0.48695 | 0.48118 | 0.005772
|  | 0.0017259 | 0.48695 | 0.48117 | 0.005777
|  | 0.29678 | 0.48695 | 0.48116 | 0.005792
|  | 0.36706 | 0.48695 | 0.48115 | 0.005797
|  | 0.30288 | 0.48695 | 0.48115 | 0.005802
|  | 0.26844 | 0.48695 | 0.48115 | 0.005797
|  | 0.4136 | 0.48695 | 0.48115 | 0.005802
|  | 0.30917 | 0.48695 | 0.48115 | 0.005797
|  | 0.49293 | 0.48695 | 0.48129 |  | 0.005653
|  | 0.4876 | 0.48695 | 0.48129 |  | 0.005658
|  | 0.49948 | 0.48695 | 0.48134 |  | 0.005604
|  | 0.48941 | 0.48695 | 0.48133 |  | 0.005614
|  | 0.48771 | 0.48695 | 0.48133 |  | 0.005614
|  | 0.49632 | 0.48695 | 0.48133 |  | 0.005614
|  | 0.49768 | 0.48695 | 0.48134 |  | 0.005609
|  | 0.49543 | 0.48695 | 0.48134 |  | 0.005609
|  | 0.49931 | 0.48695 | 0.48135 |  | 0.005599
|  | 0.48841 | 0.48695 | 0.48134 |  | 0.005609 | 3e-05 | 5.9e-05 | 0.000203
|  | 0.36628 | 0.47923 | 0.47331 | 0.005916
|  | 0.20855 | 0.47923 | 0.47332 | 0.005907
|  | 0.27677 | 0.47923 | 0.47332 | 0.005907
|  | 0.1788 | 0.47923 | 0.47333 | 0.005892
|  | 0.12273 | 0.47923 | 0.47334 | 0.005882
|  | 0.47225 | 0.47923 | 0.47331 | 0.005916
|  | 0.047872 | 0.47923 | 0.47335 | 0.005872
|  | 0.25721 | 0.47923 | 0.47336 | 0.005862
|  | 0.39445 | 0.47923 | 0.47335 | 0.005872
|  | 0.17296 | 0.47923 | 0.47335 | 0.005872
|  | 0.50087 | 0.47923 | 0.47356 |  | 0.005669
|  | 0.48013 | 0.47923 | 0.47355 |  | 0.005679
|  | 0.5009 | 0.47923 | 0.47356 |  | 0.005664
|  | 0.47995 | 0.47923 | 0.47356 |  | 0.005669
|  | 0.49356 | 0.47923 | 0.47356 |  | 0.005669
|  | 0.4848 | 0.47923 | 0.47356 |  | 0.005669
|  | 0.50058 | 0.47923 | 0.47356 |  | 0.005664
|  | 0.48888 | 0.47923 | 0.47356 |  | 0.005664
|  | 0.49189 | 0.47923 | 0.47355 |  | 0.005674
|  | 0.48523 | 0.47923 | 0.47357 |  | 0.005659 | 5.4e-05 | 2e-05 | 0.000257
|  | 0.23348 | 0.40225 | 0.3967 | 0.005548
|  | 0.24491 | 0.40225 | 0.3967 | 0.005543
|  | 0.051504 | 0.40225 | 0.39672 | 0.005524
|  | 0.27942 | 0.40225 | 0.39671 | 0.005539
|  | 0.32569 | 0.40225 | 0.3967 | 0.005548
|  | 0.18402 | 0.40225 | 0.39672 | 0.005524
|  | 0.08971 | 0.40225 | 0.39674 | 0.005509
|  | 0.2965 | 0.40225 | 0.39673 | 0.005519
|  | 0.3822 | 0.40225 | 0.39672 | 0.005524
|  | 0.19411 | 0.40225 | 0.39674 | 0.005509
|  | 0.40799 | 0.40225 | 0.39684 |  | 0.005405
|  | 0.47637 | 0.40225 | 0.39691 |  | 0.005336
|  | 0.46182 | 0.40225 | 0.39692 |  | 0.005331
|  | 0.47063 | 0.40225 | 0.39693 |  | 0.005316
|  | 0.41911 | 0.40225 | 0.39692 |  | 0.005331
|  | 0.44525 | 0.40225 | 0.39693 |  | 0.005321
|  | 0.4744 | 0.40225 | 0.39693 |  | 0.005316
|  | 0.40369 | 0.40225 | 0.39692 |  | 0.005331
|  | 0.43597 | 0.40225 | 0.39692 |  | 0.005326
|  | 0.47753 | 0.40225 | 0.39694 |  | 0.005306 | 3.9e-05 | 9.9e-05 | 0.000242
|  | 0.19602 | 0.2418 | 0.23751 | 0.004294
|  | 0.011413 | 0.2418 | 0.23753 | 0.004269
|  | 0.14827 | 0.2418 | 0.23752 | 0.004274
|  | 0.066727 | 0.2418 | 0.23754 | 0.004259
|  | 0.15544 | 0.2418 | 0.23753 | 0.004264
|  | 0.039697 | 0.2418 | 0.23755 | 0.004249
|  | 0.16242 | 0.2418 | 0.23754 | 0.004254
|  | 0.029542 | 0.2418 | 0.23756 | 0.004235
|  | 0.069887 | 0.2418 | 0.23757 | 0.00423
|  | 0.22275 | 0.2418 | 0.23754 | 0.004254
|  | 0.38796 | 0.2418 | 0.23771 |  | 0.004091
|  | 0.29511 | 0.2418 | 0.23769 |  | 0.004106
|  | 0.24401 | 0.2418 | 0.23767 |  | 0.004131
|  | 0.26846 | 0.2418 | 0.23769 |  | 0.004106
|  | 0.30628 | 0.2418 | 0.23771 |  | 0.004091
|  | 0.4263 | 0.2418 | 0.23773 |  | 0.004072
|  | 0.25677 | 0.2418 | 0.2377 |  | 0.004096
|  | 0.37199 | 0.2418 | 0.23773 |  | 0.004067
|  | 0.41262 | 0.2418 | 0.23773 |  | 0.004072
|  | 0.47638 | 0.2418 | 0.23775 |  | 0.004052 | 6.4e-05 | 7.9e-05 | 0.000242
|  | 0.14267 | 0.22835 | 0.22429 | 0.004067
|  | 0.1351 | 0.22835 | 0.22428 | 0.004072
|  | 0.10438 | 0.22835 | 0.2243 | 0.004052
|  | 2.5643e-05 | 0.22835 | 0.22432 | 0.004033
|  | 0.14626 | 0.22835 | 0.22432 | 0.004033
|  | 0.19373 | 0.22835 | 0.2243 | 0.004047
|  | 0.0057026 | 0.22835 | 0.22434 | 0.004008
|  | 0.1215 | 0.22835 | 0.22433 | 0.004023
|  | 0.13425 | 0.22835 | 0.22433 | 0.004023
|  | 0.14309 | 0.22835 | 0.22433 | 0.004018
|  | 0.24995 | 0.22835 | 0.22443 |  | 0.003919
|  | 0.35174 | 0.22835 | 0.22446 |  | 0.003889
|  | 0.45372 | 0.22835 | 0.22449 |  | 0.003865
|  | 0.27191 | 0.22835 | 0.22447 |  | 0.003884
|  | 0.49607 | 0.22835 | 0.2245 |  | 0.003855
|  | 0.36134 | 0.22835 | 0.22445 |  | 0.003899
|  | 0.4303 | 0.22835 | 0.22447 |  | 0.003879
|  | 0.39414 | 0.22835 | 0.22449 |  | 0.003865
|  | 0.31424 | 0.22835 | 0.22448 |  | 0.003874
|  | 0.42047 | 0.22835 | 0.22449 |  | 0.003865 | 6.4e-05 | 6.4e-05 | 0.000217
|  | 0.069029 | 0.34664 | 0.34143 | 0.00521
|  | 0.1588 | 0.34664 | 0.34143 | 0.00521
|  | 0.2692 | 0.34664 | 0.3414 | 0.005235
|  | 0.077099 | 0.34664 | 0.34144 | 0.005196
|  | 0.21441 | 0.34664 | 0.34144 | 0.005196
|  | 0.14452 | 0.34664 | 0.34144 | 0.005196
|  | 0.173 | 0.34664 | 0.34145 | 0.005186
|  | 0.17622 | 0.34664 | 0.34146 | 0.005181
|  | 0.22551 | 0.34664 | 0.34145 | 0.005186
|  | 0.31239 | 0.34664 | 0.34144 | 0.005201
|  | 0.43234 | 0.34664 | 0.34158 |  | 0.005052
|  | 0.35633 | 0.34664 | 0.34157 |  | 0.005062
|  | 0.35724 | 0.34664 | 0.34157 |  | 0.005062
|  | 0.44743 | 0.34664 | 0.3416 |  | 0.005037
|  | 0.42869 | 0.34664 | 0.3416 |  | 0.005037
|  | 0.45294 | 0.34664 | 0.3416 |  | 0.005037
|  | 0.46646 | 0.34664 | 0.3416 |  | 0.005032
|  | 0.35043 | 0.34664 | 0.34158 |  | 0.005057
|  | 0.37497 | 0.34664 | 0.34158 |  | 0.005052
|  | 0.45194 | 0.34664 | 0.3416 |  | 0.005032 | 5.4e-05 | 3e-05 | 0.000203
|  | 0.079724 | 0.098802 | 0.097004 | 0.001798
|  | 0.093976 | 0.098802 | 0.097004 | 0.001798
|  | 0.02825 | 0.098802 | 0.097004 | 0.001798
|  | 0.090558 | 0.098802 | 0.097004 | 0.001798
|  | 0.030364 | 0.098802 | 0.097009 | 0.001793
|  | 0.071588 | 0.098802 | 0.097004 | 0.001798
|  | 0.038704 | 0.098802 | 0.097024 | 0.001778
|  | 0.056423 | 0.098802 | 0.097024 | 0.001778
|  | 0.066989 | 0.098802 | 0.097029 | 0.001773
|  | 0.084951 | 0.098802 | 0.097024 | 0.001778
|  | 0.29751 | 0.098802 | 0.097222 |  | 0.001581
|  | 0.49694 | 0.098802 | 0.097207 |  | 0.001595
|  | 0.29748 | 0.098802 | 0.097202 |  | 0.0016
|  | 0.27751 | 0.098802 | 0.097222 |  | 0.001581
|  | 0.45797 | 0.098802 | 0.097207 |  | 0.001595
|  | 0.33419 | 0.098802 | 0.097202 |  | 0.0016
|  | 0.33257 | 0.098802 | 0.097207 |  | 0.001595
|  | 0.42567 | 0.098802 | 0.097217 |  | 0.001585
|  | 0.15813 | 0.098802 | 0.097197 |  | 0.001605
|  | 0.49815 | 0.098802 | 0.097197 |  | 0.001605 | 2.5e-05 | 2.4e-05 | 0.000217
|  | 0.014834 | 0.047522 | 0.046804 | 0.000718
|  | 0.03699 | 0.047522 | 0.046794 | 0.000728
|  | 0.045761 | 0.047522 | 0.046789 | 0.000733
|  | 0.040259 | 0.047522 | 0.046789 | 0.000733
|  | 0.015122 | 0.047522 | 0.046789 | 0.000733
|  | 0.010522 | 0.047522 | 0.046794 | 0.000728
|  | 0.023774 | 0.047522 | 0.046784 | 0.000738
|  | 0.042095 | 0.047522 | 0.046774 | 0.000748
|  | 0.023778 | 0.047522 | 0.046774 | 0.000748
|  | 0.0014571 | 0.047522 | 0.046789 | 0.000733
|  | 0.16332 | 0.047522 | 0.046992 |  | 0.000531
|  | 0.19352 | 0.047522 | 0.047007 |  | 0.000516
|  | 0.20065 | 0.047522 | 0.047021 |  | 0.000501
|  | 0.19782 | 0.047522 | 0.047021 |  | 0.000501
|  | 0.12225 | 0.047522 | 0.047007 |  | 0.000516
|  | 0.23269 | 0.047522 | 0.047031 |  | 0.000491
|  | 0.44859 | 0.047522 | 0.047002 |  | 0.000521
|  | 0.28489 | 0.047522 | 0.047017 |  | 0.000506
|  | 0.20257 | 0.047522 | 0.047012 |  | 0.000511
|  | 0.44088 | 0.047522 | 0.046997 |  | 0.000526 | 3e-05 | 4e-05 | 0.000257
|  | 0.092096 | 0.39363 | 0.38822 | 0.005404
|  | 0.085596 | 0.39363 | 0.38822 | 0.005414
|  | 0.18484 | 0.39363 | 0.3882 | 0.005429
|  | 0.21374 | 0.39363 | 0.38821 | 0.005424
|  | 0.20504 | 0.39363 | 0.3882 | 0.005429
|  | 0.36613 | 0.39363 | 0.38818 | 0.005449
|  | 0.33893 | 0.39363 | 0.38819 | 0.005444
|  | 0.011781 | 0.39363 | 0.3882 | 0.005429
|  | 0.12831 | 0.39363 | 0.38819 | 0.005444
|  | 0.38077 | 0.39363 | 0.38817 | 0.005458
|  | 0.46259 | 0.39363 | 0.3883 |  | 0.005325
|  | 0.42131 | 0.39363 | 0.3883 |  | 0.005325
|  | 0.41272 | 0.39363 | 0.38831 |  | 0.005315
|  | 0.39961 | 0.39363 | 0.38831 |  | 0.00532
|  | 0.46834 | 0.39363 | 0.38832 |  | 0.005305
|  | 0.43563 | 0.39363 | 0.38832 |  | 0.00531
|  | 0.4092 | 0.39363 | 0.38831 |  | 0.005315
|  | 0.42602 | 0.39363 | 0.38831 |  | 0.005315
|  | 0.47575 | 0.39363 | 0.38832 |  | 0.00531
|  | 0.3951 | 0.39363 | 0.3883 |  | 0.005325 | 5.4e-05 | 2e-05 | 0.000153
|  | 0.011529 | 0.0198 | 0.019741 | 5.9e-05
|  | 0.0055555 | 0.0198 | 0.019731 | 6.8e-05
|  | 0.012739 | 0.0198 | 0.019721 | 7.8e-05
|  | 0.017213 | 0.0198 | 0.019716 | 8.3e-05
|  | 0.0036773 | 0.0198 | 0.019721 | 7.8e-05
|  | 0.008736 | 0.0198 | 0.019711 | 8.8e-05
|  | 0.0098729 | 0.0198 | 0.019716 | 8.3e-05
|  | 0.010734 | 0.0198 | 0.019716 | 8.3e-05
|  | 0.013897 | 0.0198 | 0.019706 | 9.3e-05
|  | 0.010682 | 0.0198 | 0.019716 | 8.3e-05
|  | 0.26693 | 0.0198 | 0.019914 |  | -0.000114
|  | 0.41336 | 0.0198 | 0.019909 |  | -0.00011
|  | 0.09824 | 0.0198 | 0.019894 |  | -9.5e-05
|  | 0.28017 | 0.0198 | 0.019899 |  | -0.0001
|  | 0.31035 | 0.0198 | 0.019894 |  | -9.5e-05
|  | 0.26632 | 0.0198 | 0.019899 |  | -0.0001
|  | 0.22885 | 0.0198 | 0.019894 |  | -9.5e-05
|  | 0.45893 | 0.0198 | 0.019874 |  | -7.5e-05
|  | 0.10736 | 0.0198 | 0.019879 |  | -8e-05
|  | 0.47692 | 0.0198 | 0.019865 |  | -6.5e-05 | 3.4e-05 | 4.9e-05 | 0.000207
|  | 0.29975 | 0.4284 | 0.42284 | 0.005563
|  | 0.39558 | 0.4284 | 0.42282 | 0.005583
|  | 0.28587 | 0.4284 | 0.42283 | 0.005573
|  | 0.054902 | 0.4284 | 0.42282 | 0.005578
|  | 0.36645 | 0.4284 | 0.4228 | 0.005598
|  | 0.33492 | 0.4284 | 0.4228 | 0.005598
|  | 0.1567 | 0.4284 | 0.42281 | 0.005588
|  | 0.19779 | 0.4284 | 0.42281 | 0.005593
|  | 0.3504 | 0.4284 | 0.4228 | 0.005603
|  | 0.10915 | 0.4284 | 0.4228 | 0.005598
|  | 0.43675 | 0.4284 | 0.42289 |  | 0.005509
|  | 0.49804 | 0.4284 | 0.42294 |  | 0.005464
|  | 0.45302 | 0.4284 | 0.42294 |  | 0.005464
|  | 0.4937 | 0.4284 | 0.42295 |  | 0.005455
|  | 0.48691 | 0.4284 | 0.42295 |  | 0.005455
|  | 0.44732 | 0.4284 | 0.42293 |  | 0.005474
|  | 0.46922 | 0.4284 | 0.42294 |  | 0.005464
|  | 0.43555 | 0.4284 | 0.42293 |  | 0.005474
|  | 0.4904 | 0.4284 | 0.42294 |  | 0.00546
|  | 0.45978 | 0.4284 | 0.42294 |  | 0.005464 | 4e-05 | 5.4e-05 | 0.000148
|  | 0.013123 | 0.1756 | 0.17227 | 0.003335
|  | 0.026695 | 0.1756 | 0.17228 | 0.003325
|  | 0.018937 | 0.1756 | 0.17228 | 0.003325
|  | 0.15187 | 0.1756 | 0.17226 | 0.003349
|  | 0.027749 | 0.1756 | 0.17228 | 0.003325
|  | 0.048025 | 0.1756 | 0.17228 | 0.003325
|  | 0.15443 | 0.1756 | 0.17226 | 0.003349
|  | 0.068856 | 0.1756 | 0.17227 | 0.003335
|  | 0.052689 | 0.1756 | 0.17228 | 0.00333
|  | 0.16257 | 0.1756 | 0.17226 | 0.003349
|  | 0.48064 | 0.1756 | 0.1724 |  | 0.003206
|  | 0.31337 | 0.1756 | 0.17239 |  | 0.003216
|  | 0.44901 | 0.1756 | 0.1724 |  | 0.003201
|  | 0.38813 | 0.1756 | 0.1724 |  | 0.003206
|  | 0.48851 | 0.1756 | 0.1724 |  | 0.003201
|  | 0.49512 | 0.1756 | 0.17241 |  | 0.003196
|  | 0.34523 | 0.1756 | 0.1724 |  | 0.003206
|  | 0.43263 | 0.1756 | 0.17241 |  | 0.003196
|  | 0.26073 | 0.1756 | 0.17238 |  | 0.003226
|  | 0.24112 | 0.1756 | 0.17238 |  | 0.003221 | 2.4e-05 | 3e-05 | 0.000153
|  | 0.25092 | 0.37821 | 0.3728 | 0.005407
|  | 0.063372 | 0.37821 | 0.37281 | 0.005398
|  | 0.058125 | 0.37821 | 0.37282 | 0.005393
|  | 0.051958 | 0.37821 | 0.37282 | 0.005388
|  | 0.017988 | 0.37821 | 0.37283 | 0.005383
|  | 0.25367 | 0.37821 | 0.37281 | 0.005398
|  | 0.35085 | 0.37821 | 0.37281 | 0.005403
|  | 0.081356 | 0.37821 | 0.37283 | 0.005378
|  | 0.32731 | 0.37821 | 0.37281 | 0.005403
|  | 0.1188 | 0.37821 | 0.37283 | 0.005378
|  | 0.49568 | 0.37821 | 0.373 |  | 0.00521
|  | 0.43965 | 0.37821 | 0.37299 |  | 0.00522
|  | 0.39573 | 0.37821 | 0.37299 |  | 0.005225
|  | 0.41912 | 0.37821 | 0.37299 |  | 0.005225
|  | 0.45151 | 0.37821 | 0.373 |  | 0.005215
|  | 0.46869 | 0.37821 | 0.37301 |  | 0.005205
|  | 0.40408 | 0.37821 | 0.37299 |  | 0.00522
|  | 0.3839 | 0.37821 | 0.37298 |  | 0.00523
|  | 0.49558 | 0.37821 | 0.37301 |  | 0.0052
|  | 0.42922 | 0.37821 | 0.37299 |  | 0.00522 | 2.9e-05 | 3e-05 | 0.000207
|  | 0.039638 | 0.07998 | 0.07843 | 0.00155
|  | 0.077548 | 0.07998 | 0.078425 | 0.001555
|  | 0.043151 | 0.07998 | 0.078425 | 0.001555
|  | 0.043316 | 0.07998 | 0.07842 | 0.00156
|  | 0.026979 | 0.07998 | 0.078425 | 0.001555
|  | 0.058527 | 0.07998 | 0.078435 | 0.001545
|  | 0.051259 | 0.07998 | 0.078435 | 0.001545
|  | 0.025883 | 0.07998 | 0.078435 | 0.001545
|  | 0.078595 | 0.07998 | 0.078415 | 0.001565
|  | 0.0057046 | 0.07998 | 0.07844 | 0.00154
|  | 0.09907 | 0.07998 | 0.078603 |  | 0.001377
|  | 0.11829 | 0.07998 | 0.078618 |  | 0.001362
|  | 0.49611 | 0.07998 | 0.078648 |  | 0.001332
|  | 0.24023 | 0.07998 | 0.078648 |  | 0.001332
|  | 0.2434 | 0.07998 | 0.078653 |  | 0.001327
|  | 0.29061 | 0.07998 | 0.078653 |  | 0.001327
|  | 0.37354 | 0.07998 | 0.078653 |  | 0.001327
|  | 0.37204 | 0.07998 | 0.078658 |  | 0.001322
|  | 0.23991 | 0.07998 | 0.078653 |  | 0.001327
|  | 0.49362 | 0.07998 | 0.078633 |  | 0.001347 | 2.5e-05 | 5.5e-05 | 0.000243
|  | 0.00092077 | 0.064583 | 0.063435 | 0.001147
|  | 0.053072 | 0.064583 | 0.063415 | 0.001167
|  | 0.044952 | 0.064583 | 0.06342 | 0.001162
|  | 0.0077688 | 0.064583 | 0.063425 | 0.001157
|  | 0.057728 | 0.064583 | 0.063411 | 0.001172
|  | 0.056295 | 0.064583 | 0.063411 | 0.001172
|  | 0.047156 | 0.064583 | 0.063415 | 0.001167
|  | 0.046267 | 0.064583 | 0.063415 | 0.001167
|  | 0.016796 | 0.064583 | 0.063425 | 0.001157
|  | 0.036129 | 0.064583 | 0.06342 | 0.001162
|  | 0.30802 | 0.064583 | 0.063584 |  | 0.000999
|  | 0.41845 | 0.064583 | 0.063584 |  | 0.000999
|  | 0.28041 | 0.064583 | 0.063588 |  | 0.000994
|  | 0.30572 | 0.064583 | 0.063584 |  | 0.000999
|  | 0.38703 | 0.064583 | 0.063584 |  | 0.000999
|  | 0.080519 | 0.064583 | 0.063564 |  | 0.001019
|  | 0.39676 | 0.064583 | 0.063584 |  | 0.000999
|  | 0.1396 | 0.064583 | 0.063584 |  | 0.000999
|  | 0.44567 | 0.064583 | 0.063579 |  | 0.001004
|  | 0.46004 | 0.064583 | 0.063564 |  | 0.001019 | 2.5e-05 | 2.5e-05 | 0.000178
|  | 0.19236 | 0.29265 | 0.28782 | 0.004826
|  | 0.23528 | 0.29265 | 0.28781 | 0.004841
|  | 0.059414 | 0.29265 | 0.28784 | 0.004811
|  | 0.19789 | 0.29265 | 0.28783 | 0.004816
|  | 0.19992 | 0.29265 | 0.28782 | 0.004826
|  | 0.020623 | 0.29265 | 0.28784 | 0.004806
|  | 0.18189 | 0.29265 | 0.28784 | 0.004811
|  | 0.0048692 | 0.29265 | 0.28785 | 0.004797
|  | 0.036276 | 0.29265 | 0.28785 | 0.004797
|  | 0.17896 | 0.29265 | 0.28783 | 0.004816
|  | 0.4297 | 0.29265 | 0.28797 |  | 0.004683
|  | 0.33005 | 0.29265 | 0.28795 |  | 0.004703
|  | 0.30727 | 0.29265 | 0.28796 |  | 0.004693
|  | 0.44233 | 0.29265 | 0.28797 |  | 0.004683
|  | 0.449 | 0.29265 | 0.28798 |  | 0.004673
|  | 0.48259 | 0.29265 | 0.28799 |  | 0.004663
|  | 0.31216 | 0.29265 | 0.28796 |  | 0.004693
|  | 0.34227 | 0.29265 | 0.28797 |  | 0.004683
|  | 0.43243 | 0.29265 | 0.28798 |  | 0.004673
|  | 0.49288 | 0.29265 | 0.28799 |  | 0.004663 | 4.4e-05 | 4e-05 | 0.000178
|  | 0.010149 | 0.38236 | 0.37685 | 0.005511
|  | 0.062872 | 0.38236 | 0.37685 | 0.005506
|  | 0.05908 | 0.38236 | 0.37687 | 0.005491
|  | 0.15697 | 0.38236 | 0.37687 | 0.005491
|  | 0.249 | 0.38236 | 0.37687 | 0.005491
|  | 0.32135 | 0.38236 | 0.37685 | 0.005511
|  | 0.27772 | 0.38236 | 0.37686 | 0.005496
|  | 0.055638 | 0.38236 | 0.37686 | 0.005496
|  | 0.13189 | 0.38236 | 0.37691 | 0.005447
|  | 0.11978 | 0.38236 | 0.3769 | 0.005462
|  | 0.48866 | 0.38236 | 0.37703 |  | 0.005333
|  | 0.39684 | 0.38236 | 0.37703 |  | 0.005328
|  | 0.4071 | 0.38236 | 0.37703 |  | 0.005328
|  | 0.45268 | 0.38236 | 0.37703 |  | 0.005328
|  | 0.465 | 0.38236 | 0.37704 |  | 0.005323
|  | 0.38871 | 0.38236 | 0.37702 |  | 0.005338
|  | 0.46117 | 0.38236 | 0.37705 |  | 0.005313
|  | 0.46834 | 0.38236 | 0.37703 |  | 0.005328
|  | 0.38861 | 0.38236 | 0.37703 |  | 0.005328
|  | 0.49846 | 0.38236 | 0.37699 |  | 0.005373 | 6.4e-05 | 6e-05 | 0.000198
|  | 0.054252 | 0.07954 | 0.077951 | 0.00159
|  | 0.0086434 | 0.07954 | 0.07796 | 0.00158
|  | 0.022019 | 0.07954 | 0.07796 | 0.00158
|  | 0.0092301 | 0.07954 | 0.07796 | 0.00158
|  | 0.040153 | 0.07954 | 0.077965 | 0.001575
|  | 0.064165 | 0.07954 | 0.077955 | 0.001585
|  | 0.074288 | 0.07954 | 0.077955 | 0.001585
|  | 0.011211 | 0.07954 | 0.07797 | 0.00157
|  | 0.054969 | 0.07954 | 0.07796 | 0.00158
|  | 0.056868 | 0.07954 | 0.077955 | 0.001585
|  | 0.104 | 0.07954 | 0.078119 |  | 0.001422
|  | 0.2785 | 0.07954 | 0.078168 |  | 0.001372
|  | 0.43255 | 0.07954 | 0.078173 |  | 0.001367
|  | 0.12411 | 0.07954 | 0.078158 |  | 0.001382
|  | 0.35127 | 0.07954 | 0.078173 |  | 0.001367
|  | 0.36821 | 0.07954 | 0.078188 |  | 0.001353
|  | 0.30306 | 0.07954 | 0.078198 |  | 0.001343
|  | 0.19904 | 0.07954 | 0.078193 |  | 0.001348
|  | 0.32947 | 0.07954 | 0.078208 |  | 0.001333
|  | 0.35139 | 0.07954 | 0.078218 |  | 0.001323 | 2e-05 | 9.9e-05 | 0.000267
|  | 0.039682 | 0.24311 | 0.23887 | 0.004242
|  | 0.23602 | 0.24311 | 0.23884 | 0.004272
|  | 0.17287 | 0.24311 | 0.23886 | 0.004252
|  | 0.22821 | 0.24311 | 0.23884 | 0.004272
|  | 0.023854 | 0.24311 | 0.23888 | 0.004228
|  | 0.129 | 0.24311 | 0.23887 | 0.004242
|  | 0.04573 | 0.24311 | 0.23889 | 0.004223
|  | 0.070053 | 0.24311 | 0.23889 | 0.004223
|  | 0.23294 | 0.24311 | 0.23884 | 0.004267
|  | 0.11552 | 0.24311 | 0.23887 | 0.004238
|  | 0.25097 | 0.24311 | 0.23892 |  | 0.004193
|  | 0.4966 | 0.24311 | 0.23901 |  | 0.004099
|  | 0.36122 | 0.24311 | 0.23899 |  | 0.004124
|  | 0.36509 | 0.24311 | 0.239 |  | 0.004109
|  | 0.44817 | 0.24311 | 0.23901 |  | 0.004099
|  | 0.41454 | 0.24311 | 0.23902 |  | 0.004089
|  | 0.4327 | 0.24311 | 0.23903 |  | 0.004079
|  | 0.48139 | 0.24311 | 0.23904 |  | 0.004069
|  | 0.46096 | 0.24311 | 0.23904 |  | 0.004069
|  | 0.38706 | 0.24311 | 0.23903 |  | 0.004084 | 4.9e-05 | 0.000124 | 0.000203
|  | 0.042406 | 0.089236 | 0.087621 | 0.001616
|  | 0.071449 | 0.089236 | 0.087616 | 0.001621
|  | 0.0099569 | 0.089236 | 0.087631 | 0.001606
|  | 0.045018 | 0.089236 | 0.087631 | 0.001606
|  | 0.070177 | 0.089236 | 0.087636 | 0.001601
|  | 0.021971 | 0.089236 | 0.087636 | 0.001601
|  | 0.079198 | 0.089236 | 0.087631 | 0.001606
|  | 0.0079466 | 0.089236 | 0.087646 | 0.001591
|  | 0.04869 | 0.089236 | 0.087646 | 0.001591
|  | 0.060657 | 0.089236 | 0.087646 | 0.001591
|  | 0.37887 | 0.089236 | 0.087873 |  | 0.001364
|  | 0.31241 | 0.089236 | 0.087868 |  | 0.001368
|  | 0.39182 | 0.089236 | 0.087858 |  | 0.001378
|  | 0.38478 | 0.089236 | 0.087858 |  | 0.001378
|  | 0.098382 | 0.089236 | 0.087833 |  | 0.001403
|  | 0.31035 | 0.089236 | 0.087873 |  | 0.001364
|  | 0.14922 | 0.089236 | 0.087863 |  | 0.001373
|  | 0.31491 | 0.089236 | 0.087893 |  | 0.001344
|  | 0.33342 | 0.089236 | 0.087893 |  | 0.001344
|  | 0.45539 | 0.089236 | 0.087898 |  | 0.001339 | 3e-05 | 6.4e-05 | 0.000282
|  | 0.04592 | 0.072554 | 0.071321 | 0.001233
|  | 0.024791 | 0.072554 | 0.071316 | 0.001238
|  | 0.064119 | 0.072554 | 0.071296 | 0.001258
|  | 0.050054 | 0.072554 | 0.071296 | 0.001258
|  | 0.048032 | 0.072554 | 0.071296 | 0.001258
|  | 0.037105 | 0.072554 | 0.071306 | 0.001248
|  | 0.061911 | 0.072554 | 0.071296 | 0.001258
|  | 0.043162 | 0.072554 | 0.071301 | 0.001253
|  | 0.054839 | 0.072554 | 0.071301 | 0.001253
|  | 0.0038778 | 0.072554 | 0.071311 | 0.001243
|  | 0.075449 | 0.072554 | 0.071345 |  | 0.001209
|  | 0.092235 | 0.072554 | 0.071449 |  | 0.001105
|  | 0.46611 | 0.072554 | 0.071494 |  | 0.00106
|  | 0.18723 | 0.072554 | 0.071474 |  | 0.00108
|  | 0.28976 | 0.072554 | 0.071499 |  | 0.001055
|  | 0.22971 | 0.072554 | 0.071514 |  | 0.001041
|  | 0.39017 | 0.072554 | 0.071533 |  | 0.001021
|  | 0.36952 | 0.072554 | 0.071533 |  | 0.001021
|  | 0.41492 | 0.072554 | 0.071548 |  | 0.001006
|  | 0.087393 | 0.072554 | 0.071514 |  | 0.001041 | 2.5e-05 | 0.000203 | 0.000252
|  | 0.044312 | 0.17801 | 0.17466 | 0.00335
|  | 0.033574 | 0.17801 | 0.17467 | 0.003336
|  | 0.1683 | 0.17801 | 0.17465 | 0.00336
|  | 0.113 | 0.17801 | 0.17466 | 0.003345
|  | 0.11117 | 0.17801 | 0.17467 | 0.003341
|  | 0.11917 | 0.17801 | 0.17466 | 0.003345
|  | 0.16553 | 0.17801 | 0.17465 | 0.00336
|  | 0.11579 | 0.17801 | 0.17468 | 0.003331
|  | 0.16388 | 0.17801 | 0.17467 | 0.003341
|  | 0.0003936 | 0.17801 | 0.1747 | 0.003306
|  | 0.34557 | 0.17801 | 0.1749 |  | 0.003108
|  | 0.29825 | 0.17801 | 0.1749 |  | 0.003108
|  | 0.35227 | 0.17801 | 0.1749 |  | 0.003108
|  | 0.19162 | 0.17801 | 0.17488 |  | 0.003133
|  | 0.48769 | 0.17801 | 0.17491 |  | 0.003103
|  | 0.37919 | 0.17801 | 0.17491 |  | 0.003103
|  | 0.28334 | 0.17801 | 0.1749 |  | 0.003108
|  | 0.28053 | 0.17801 | 0.17491 |  | 0.003103
|  | 0.33238 | 0.17801 | 0.17491 |  | 0.003098
|  | 0.26859 | 0.17801 | 0.17491 |  | 0.003098 | 5.4e-05 | 3.5e-05 | 0.000262
|  | 0.41144 | 0.48003 | 0.47444 | 0.005589
|  | 0.38473 | 0.48003 | 0.47441 | 0.005618
|  | 0.35139 | 0.48003 | 0.4744 | 0.005623
|  | 0.2818 | 0.48003 | 0.47442 | 0.005603
|  | 0.12936 | 0.48003 | 0.47442 | 0.005603
|  | 0.44027 | 0.48003 | 0.47439 | 0.005633
|  | 0.27676 | 0.48003 | 0.47441 | 0.005618
|  | 0.3497 | 0.48003 | 0.47439 | 0.005633
|  | 0.033571 | 0.48003 | 0.47441 | 0.005618
|  | 0.043807 | 0.48003 | 0.47441 | 0.005613
|  | 0.49215 | 0.48003 | 0.47458 |  | 0.00545
|  | 0.48848 | 0.48003 | 0.47458 |  | 0.005445
|  | 0.48546 | 0.48003 | 0.47459 |  | 0.00544
|  | 0.48283 | 0.48003 | 0.47458 |  | 0.00545
|  | 0.49824 | 0.48003 | 0.47459 |  | 0.005435
|  | 0.49108 | 0.48003 | 0.47459 |  | 0.005435
|  | 0.48321 | 0.48003 | 0.47459 |  | 0.00544
|  | 0.4992 | 0.48003 | 0.47459 |  | 0.00543
|  | 0.48845 | 0.48003 | 0.47459 |  | 0.005435
|  | 0.4916 | 0.48003 | 0.47459 |  | 0.00543 | 4.4e-05 | 2e-05 | 0.000203
|  | 0.029155 | 0.22711 | 0.22317 | 0.003942
|  | 0.14873 | 0.22711 | 0.22315 | 0.003957
|  | 0.081246 | 0.22711 | 0.22318 | 0.003932
|  | 0.13388 | 0.22711 | 0.22317 | 0.003942
|  | 0.07062 | 0.22711 | 0.22317 | 0.003937
|  | 0.13263 | 0.22711 | 0.22317 | 0.003937
|  | 0.088591 | 0.22711 | 0.22318 | 0.003927
|  | 0.064436 | 0.22711 | 0.2232 | 0.003907
|  | 0.023721 | 0.22711 | 0.2232 | 0.003907
|  | 0.18733 | 0.22711 | 0.22317 | 0.003937
|  | 0.24177 | 0.22711 | 0.22326 |  | 0.003848
|  | 0.33268 | 0.22711 | 0.2233 |  | 0.003808
|  | 0.43885 | 0.22711 | 0.22332 |  | 0.003794
|  | 0.26745 | 0.22711 | 0.22329 |  | 0.003818
|  | 0.32325 | 0.22711 | 0.2233 |  | 0.003808
|  | 0.48682 | 0.22711 | 0.22333 |  | 0.003784
|  | 0.49244 | 0.22711 | 0.22334 |  | 0.003774
|  | 0.27041 | 0.22711 | 0.2233 |  | 0.003808
|  | 0.43934 | 0.22711 | 0.22333 |  | 0.003784
|  | 0.37989 | 0.22711 | 0.22332 |  | 0.003794 | 5e-05 | 7.4e-05 | 0.000183
|  | 0.095055 | 0.37413 | 0.36894 | 0.005187
|  | 0.1673 | 0.37413 | 0.36893 | 0.005197
|  | 0.34056 | 0.37413 | 0.3689 | 0.005222
|  | 0.31099 | 0.37413 | 0.36891 | 0.005212
|  | 0.30871 | 0.37413 | 0.36892 | 0.005207
|  | 0.19102 | 0.37413 | 0.36893 | 0.005197
|  | 0.23952 | 0.37413 | 0.36892 | 0.005202
|  | 0.048982 | 0.37413 | 0.36894 | 0.005187
|  | 0.26471 | 0.37413 | 0.36892 | 0.005207
|  | 0.28766 | 0.37413 | 0.36892 | 0.005207
|  | 0.42472 | 0.37413 | 0.36905 |  | 0.005074
|  | 0.43817 | 0.37413 | 0.36906 |  | 0.005064
|  | 0.48665 | 0.37413 | 0.36908 |  | 0.005049
|  | 0.4474 | 0.37413 | 0.36907 |  | 0.005059
|  | 0.39721 | 0.37413 | 0.36906 |  | 0.005069
|  | 0.47278 | 0.37413 | 0.36908 |  | 0.005044
|  | 0.43142 | 0.37413 | 0.36907 |  | 0.005054
|  | 0.49904 | 0.37413 | 0.3691 |  | 0.005029
|  | 0.48938 | 0.37413 | 0.36909 |  | 0.005039
|  | 0.37483 | 0.37413 | 0.36906 |  | 0.005069 | 3.5e-05 | 4.5e-05 | 0.000193
|  | 0.04813 | 0.39841 | 0.39311 | 0.0053
|  | 0.098822 | 0.39841 | 0.39309 | 0.005315
|  | 0.39522 | 0.39841 | 0.39307 | 0.005335
|  | 0.02813 | 0.39841 | 0.3931 | 0.00531
|  | 0.335 | 0.39841 | 0.39308 | 0.005325
|  | 0.2787 | 0.39841 | 0.39309 | 0.00532
|  | 0.021052 | 0.39841 | 0.3931 | 0.00531
|  | 0.35548 | 0.39841 | 0.39308 | 0.00533
|  | 0.24441 | 0.39841 | 0.39308 | 0.005325
|  | 0.36613 | 0.39841 | 0.39307 | 0.00534
|  | 0.40173 | 0.39841 | 0.39313 |  | 0.005276
|  | 0.42813 | 0.39841 | 0.39323 |  | 0.005182
|  | 0.46636 | 0.39841 | 0.39324 |  | 0.005167
|  | 0.42896 | 0.39841 | 0.39323 |  | 0.005177
|  | 0.45677 | 0.39841 | 0.39325 |  | 0.005162
|  | 0.49186 | 0.39841 | 0.39326 |  | 0.005152
|  | 0.43501 | 0.39841 | 0.39324 |  | 0.005167
|  | 0.47955 | 0.39841 | 0.39325 |  | 0.005162
|  | 0.46101 | 0.39841 | 0.39325 |  | 0.005162
|  | 0.44711 | 0.39841 | 0.39325 |  | 0.005157 | 4e-05 | 0.000124 | 0.000188
|  | 0.42472 | 0.42688 | 0.42143 | 0.005453
|  | 0.076545 | 0.42688 | 0.42146 | 0.005424
|  | 0.20266 | 0.42688 | 0.42147 | 0.005414
|  | 0.41845 | 0.42688 | 0.42142 | 0.005458
|  | 0.20315 | 0.42688 | 0.42145 | 0.005429
|  | 0.16649 | 0.42688 | 0.42146 | 0.005419
|  | 0.056309 | 0.42688 | 0.42146 | 0.005424
|  | 0.16683 | 0.42688 | 0.42145 | 0.005429
|  | 0.14852 | 0.42688 | 0.42144 | 0.005439
|  | 0.30421 | 0.42688 | 0.42142 | 0.005458
|  | 0.4712 | 0.42688 | 0.42155 |  | 0.005335
|  | 0.49664 | 0.42688 | 0.42157 |  | 0.00531
|  | 0.43437 | 0.42688 | 0.42156 |  | 0.005325
|  | 0.46316 | 0.42688 | 0.42156 |  | 0.005325
|  | 0.45714 | 0.42688 | 0.42156 |  | 0.005325
|  | 0.45191 | 0.42688 | 0.42156 |  | 0.005325
|  | 0.47725 | 0.42688 | 0.42157 |  | 0.005315
|  | 0.47881 | 0.42688 | 0.42157 |  | 0.005315
|  | 0.44061 | 0.42688 | 0.42156 |  | 0.005325
|  | 0.42878 | 0.42688 | 0.42155 |  | 0.005335 | 4.4e-05 | 2.5e-05 | 0.000148
|  | 0.3973 | 0.40565 | 0.40016 | 0.00549
|  | 0.23987 | 0.40565 | 0.40014 | 0.005509
|  | 0.13386 | 0.40565 | 0.40017 | 0.005485
|  | 0.23456 | 0.40565 | 0.40017 | 0.005485
|  | 0.35622 | 0.40565 | 0.40015 | 0.005504
|  | 0.21583 | 0.40565 | 0.40017 | 0.005485
|  | 0.34352 | 0.40565 | 0.40015 | 0.005504
|  | 0.10562 | 0.40565 | 0.40017 | 0.005485
|  | 0.15565 | 0.40565 | 0.40017 | 0.005485
|  | 0.24719 | 0.40565 | 0.40016 | 0.005494
|  | 0.41356 | 0.40565 | 0.40024 |  | 0.00541
|  | 0.44359 | 0.40565 | 0.40029 |  | 0.005361
|  | 0.47079 | 0.40565 | 0.4003 |  | 0.005351
|  | 0.48426 | 0.40565 | 0.40031 |  | 0.005341
|  | 0.43874 | 0.40565 | 0.4003 |  | 0.005351
|  | 0.41781 | 0.40565 | 0.40029 |  | 0.005361
|  | 0.42276 | 0.40565 | 0.40029 |  | 0.005361
|  | 0.4563 | 0.40565 | 0.40031 |  | 0.005346
|  | 0.49052 | 0.40565 | 0.40031 |  | 0.005341
|  | 0.47795 | 0.40565 | 0.4003 |  | 0.005351 | 2.4e-05 | 6.9e-05 | 0.000168
|  | 0.24234 | 0.37917 | 0.37381 | 0.005366
|  | 0.1123 | 0.37917 | 0.37382 | 0.005351
|  | 0.22784 | 0.37917 | 0.37381 | 0.005361
|  | 0.11253 | 0.37917 | 0.37382 | 0.005351
|  | 0.025183 | 0.37917 | 0.37383 | 0.005341
|  | 0.046617 | 0.37917 | 0.37382 | 0.005356
|  | 0.016913 | 0.37917 | 0.37383 | 0.005341
|  | 0.16812 | 0.37917 | 0.37383 | 0.005346
|  | 0.16808 | 0.37917 | 0.37383 | 0.005341
|  | 0.30044 | 0.37917 | 0.37381 | 0.005366
|  | 0.48713 | 0.37917 | 0.37396 |  | 0.005212
|  | 0.45459 | 0.37917 | 0.37396 |  | 0.005217
|  | 0.38709 | 0.37917 | 0.37394 |  | 0.005232
|  | 0.46826 | 0.37917 | 0.37397 |  | 0.005207
|  | 0.48975 | 0.37917 | 0.37397 |  | 0.005207
|  | 0.41452 | 0.37917 | 0.37395 |  | 0.005222
|  | 0.39073 | 0.37917 | 0.37395 |  | 0.005227
|  | 0.47199 | 0.37917 | 0.37397 |  | 0.005207
|  | 0.46501 | 0.37917 | 0.37397 |  | 0.005203
|  | 0.43797 | 0.37917 | 0.37396 |  | 0.005212 | 2.5e-05 | 2.9e-05 | 0.000163
|  | 0.0065748 | 0.0088512 | 0.0089831 | -0.000132
|  | 0.0067631 | 0.0088512 | 0.0089831 | -0.000132
|  | 0.0048472 | 0.0088512 | 0.0089781 | -0.000127
|  | 0.003031 | 0.0088512 | 0.0089584 | -0.000107
|  | 0.0040644 | 0.0088512 | 0.0089633 | -0.000112
|  | 0.0070185 | 0.0088512 | 0.0089584 | -0.000107
|  | 0.0015676 | 0.0088512 | 0.0089584 | -0.000107
|  | 0.0049197 | 0.0088512 | 0.0089584 | -0.000107
|  | 0.006759 | 0.0088512 | 0.0089534 | -0.000102
|  | 0.0026191 | 0.0088512 | 0.0089485 | -9.7e-05
|  | 0.33832 | 0.0088512 | 0.0091017 |  | -0.000251
|  | 0.16885 | 0.0088512 | 0.009082 |  | -0.000231
|  | 0.48462 | 0.0088512 | 0.0091067 |  | -0.000255
|  | 0.2075 | 0.0088512 | 0.0091017 |  | -0.000251
|  | 0.22793 | 0.0088512 | 0.009082 |  | -0.000231
|  | 0.47708 | 0.0088512 | 0.0091215 |  | -0.00027
|  | 0.24397 | 0.0088512 | 0.0091116 |  | -0.00026
|  | 0.47684 | 0.0088512 | 0.0090968 |  | -0.000246
|  | 0.40865 | 0.0088512 | 0.0091017 |  | -0.000251
|  | 0.044627 | 0.0088512 | 0.0090671 |  | -0.000216 | 3.5e-05 | 5.4e-05 | 0.000173
|  | 0.28027 | 0.34828 | 0.343 | 0.005278
|  | 0.3422 | 0.34828 | 0.34296 | 0.005312
|  | 0.21489 | 0.34828 | 0.34299 | 0.005283
|  | 0.05133 | 0.34828 | 0.343 | 0.005273
|  | 0.1541 | 0.34828 | 0.343 | 0.005278
|  | 0.11708 | 0.34828 | 0.34299 | 0.005288
|  | 0.0019491 | 0.34828 | 0.34302 | 0.005258
|  | 0.30762 | 0.34828 | 0.34298 | 0.005297
|  | 0.27164 | 0.34828 | 0.34297 | 0.005307
|  | 0.32677 | 0.34828 | 0.34296 | 0.005312
|  | 0.44081 | 0.34828 | 0.34319 |  | 0.00509
|  | 0.36551 | 0.34828 | 0.34318 |  | 0.0051
|  | 0.3864 | 0.34828 | 0.34319 |  | 0.00509
|  | 0.39469 | 0.34828 | 0.3432 |  | 0.00508
|  | 0.41469 | 0.34828 | 0.34321 |  | 0.00507
|  | 0.36324 | 0.34828 | 0.34319 |  | 0.005085
|  | 0.36792 | 0.34828 | 0.34319 |  | 0.005085
|  | 0.41154 | 0.34828 | 0.3432 |  | 0.005075
|  | 0.36536 | 0.34828 | 0.34319 |  | 0.00509
|  | 0.39297 | 0.34828 | 0.34321 |  | 0.00507 | 5.4e-05 | 3e-05 | 0.000242
|  | 0.057518 | 0.058589 | 0.057582 | 0.001007
|  | 0.0036395 | 0.058589 | 0.057547 | 0.001042
|  | 0.043017 | 0.058589 | 0.057532 | 0.001056
|  | 0.0097035 | 0.058589 | 0.057542 | 0.001047
|  | 0.056586 | 0.058589 | 0.057532 | 0.001056
|  | 0.056799 | 0.058589 | 0.057527 | 0.001061
|  | 0.040038 | 0.058589 | 0.057537 | 0.001052
|  | 0.032501 | 0.058589 | 0.057532 | 0.001056
|  | 0.01985 | 0.058589 | 0.057537 | 0.001052
|  | 0.028104 | 0.058589 | 0.057537 | 0.001052
|  | 0.28652 | 0.058589 | 0.057695 |  | 0.000893
|  | 0.15661 | 0.058589 | 0.05769 |  | 0.000898
|  | 0.10336 | 0.058589 | 0.057681 |  | 0.000908
|  | 0.12658 | 0.058589 | 0.05769 |  | 0.000898
|  | 0.43891 | 0.058589 | 0.05769 |  | 0.000898
|  | 0.20849 | 0.058589 | 0.0577 |  | 0.000888
|  | 0.30081 | 0.058589 | 0.057695 |  | 0.000893
|  | 0.35521 | 0.058589 | 0.057685 |  | 0.000903
|  | 0.49754 | 0.058589 | 0.057681 |  | 0.000908
|  | 0.1217 | 0.058589 | 0.057666 |  | 0.000923 | 5.4e-05 | 3.5e-05 | 0.000173
|  | 0.1098 | 0.39168 | 0.38622 | 0.00546
|  | 0.18581 | 0.39168 | 0.3862 | 0.005475
|  | 0.0042211 | 0.39168 | 0.38621 | 0.00547
|  | 0.18931 | 0.39168 | 0.38619 | 0.005485
|  | 0.19896 | 0.39168 | 0.3862 | 0.00548
|  | 0.017461 | 0.39168 | 0.3862 | 0.005475
|  | 0.30969 | 0.39168 | 0.38618 | 0.005499
|  | 0.3612 | 0.39168 | 0.38617 | 0.005509
|  | 0.041401 | 0.39168 | 0.38619 | 0.005489
|  | 0.29709 | 0.39168 | 0.38617 | 0.005509
|  | 0.43297 | 0.39168 | 0.38631 |  | 0.005371
|  | 0.41626 | 0.39168 | 0.38631 |  | 0.005371
|  | 0.41971 | 0.39168 | 0.38631 |  | 0.005366
|  | 0.43321 | 0.39168 | 0.38632 |  | 0.005361
|  | 0.45105 | 0.39168 | 0.38632 |  | 0.005356
|  | 0.48898 | 0.39168 | 0.38633 |  | 0.005346
|  | 0.39461 | 0.39168 | 0.38631 |  | 0.005371
|  | 0.39398 | 0.39168 | 0.38631 |  | 0.005371
|  | 0.39302 | 0.39168 | 0.38631 |  | 0.005371
|  | 0.45224 | 0.39168 | 0.38633 |  | 0.005346 | 4.9e-05 | 2.5e-05 | 0.000163
|  | 0.0011917 | 0.035328 | 0.034751 | 0.000578
|  | 0.028014 | 0.035328 | 0.034736 | 0.000593
|  | 0.00021926 | 0.035328 | 0.034741 | 0.000588
|  | 0.020533 | 0.035328 | 0.034736 | 0.000593
|  | 0.0052759 | 0.035328 | 0.034741 | 0.000588
|  | 0.026603 | 0.035328 | 0.034736 | 0.000593
|  | 0.016087 | 0.035328 | 0.034731 | 0.000597
|  | 0.017513 | 0.035328 | 0.034736 | 0.000593
|  | 0.030733 | 0.035328 | 0.034731 | 0.000597
|  | 0.015861 | 0.035328 | 0.034736 | 0.000593
|  | 0.05607 | 0.035328 | 0.034855 |  | 0.000474
|  | 0.47639 | 0.035328 | 0.034904 |  | 0.000424
|  | 0.085903 | 0.035328 | 0.034884 |  | 0.000444
|  | 0.13024 | 0.035328 | 0.034899 |  | 0.000429
|  | 0.32268 | 0.035328 | 0.034899 |  | 0.000429
|  | 0.48613 | 0.035328 | 0.034899 |  | 0.000429
|  | 0.07273 | 0.035328 | 0.034874 |  | 0.000454
|  | 0.23809 | 0.035328 | 0.034899 |  | 0.000429
|  | 0.37625 | 0.035328 | 0.034889 |  | 0.000439
|  | 0.24186 | 0.035328 | 0.034894 |  | 0.000434 | 1.9e-05 | 5e-05 | 0.000173
|  | 0.051938 | 0.22161 | 0.2176 | 0.004009
|  | 0.20615 | 0.22161 | 0.21757 | 0.004044
|  | 0.069633 | 0.22161 | 0.21759 | 0.004019
|  | 0.1518 | 0.22161 | 0.21758 | 0.004029
|  | 0.042612 | 0.22161 | 0.21759 | 0.004019
|  | 0.055208 | 0.22161 | 0.21759 | 0.004024
|  | 0.0065839 | 0.22161 | 0.21759 | 0.004019
|  | 0.17111 | 0.22161 | 0.21757 | 0.004039
|  | 0.10635 | 0.22161 | 0.21758 | 0.004029
|  | 0.21919 | 0.22161 | 0.21755 | 0.004059
|  | 0.29186 | 0.22161 | 0.21767 |  | 0.00394
|  | 0.23055 | 0.22161 | 0.21766 |  | 0.00395
|  | 0.27053 | 0.22161 | 0.21768 |  | 0.003935
|  | 0.42524 | 0.22161 | 0.2177 |  | 0.00391
|  | 0.44676 | 0.22161 | 0.2177 |  | 0.00391
|  | 0.30477 | 0.22161 | 0.21768 |  | 0.00393
|  | 0.45665 | 0.22161 | 0.21769 |  | 0.003915
|  | 0.38673 | 0.22161 | 0.21769 |  | 0.003915
|  | 0.46961 | 0.22161 | 0.2177 |  | 0.00391
|  | 0.30478 | 0.22161 | 0.21768 |  | 0.00393 | 5e-05 | 4e-05 | 0.000149
|  | 0.1348 | 0.17791 | 0.17436 | 0.00355
|  | 0.091213 | 0.17791 | 0.17436 | 0.00355
|  | 0.052799 | 0.17791 | 0.17437 | 0.00354
|  | 0.17524 | 0.17791 | 0.17434 | 0.003565
|  | 0.042061 | 0.17791 | 0.17437 | 0.00354
|  | 0.039385 | 0.17791 | 0.17438 | 0.00353
|  | 0.17549 | 0.17791 | 0.17435 | 0.003555
|  | 0.12793 | 0.17791 | 0.17436 | 0.00355
|  | 0.15572 | 0.17791 | 0.17435 | 0.003555
|  | 0.0056152 | 0.17791 | 0.17438 | 0.00353
|  | 0.37998 | 0.17791 | 0.17452 |  | 0.003387
|  | 0.45035 | 0.17791 | 0.17452 |  | 0.003382
|  | 0.38113 | 0.17791 | 0.17451 |  | 0.003392
|  | 0.38527 | 0.17791 | 0.17451 |  | 0.003397
|  | 0.31707 | 0.17791 | 0.1745 |  | 0.003402
|  | 0.42651 | 0.17791 | 0.17451 |  | 0.003397
|  | 0.20189 | 0.17791 | 0.17449 |  | 0.003416
|  | 0.46365 | 0.17791 | 0.17451 |  | 0.003392
|  | 0.24826 | 0.17791 | 0.17449 |  | 0.003416
|  | 0.21465 | 0.17791 | 0.17448 |  | 0.003431 | 3.5e-05 | 4.9e-05 | 0.000183
|  | 0.037683 | 0.087903 | 0.086103 | 0.0018
|  | 0.025601 | 0.087903 | 0.086108 | 0.001795
|  | 0.0021379 | 0.087903 | 0.086118 | 0.001785
|  | 0.026403 | 0.087903 | 0.086113 | 0.00179
|  | 0.064511 | 0.087903 | 0.086108 | 0.001795
|  | 0.051499 | 0.087903 | 0.086108 | 0.001795
|  | 0.066792 | 0.087903 | 0.086113 | 0.00179
|  | 0.042691 | 0.087903 | 0.086108 | 0.001795
|  | 0.022192 | 0.087903 | 0.086108 | 0.001795
|  | 0.0049882 | 0.087903 | 0.086113 | 0.00179
|  | 0.30162 | 0.087903 | 0.086256 |  | 0.001647
|  | 0.48141 | 0.087903 | 0.086246 |  | 0.001657
|  | 0.45273 | 0.087903 | 0.086251 |  | 0.001652
|  | 0.22016 | 0.087903 | 0.086246 |  | 0.001657
|  | 0.29882 | 0.087903 | 0.086246 |  | 0.001657
|  | 0.44837 | 0.087903 | 0.086241 |  | 0.001662
|  | 0.36639 | 0.087903 | 0.086241 |  | 0.001662
|  | 0.31268 | 0.087903 | 0.086246 |  | 0.001657
|  | 0.21096 | 0.087903 | 0.086241 |  | 0.001662
|  | 0.24611 | 0.087903 | 0.086241 |  | 0.001662 | 1.5e-05 | 1.5e-05 | 0.000153
|  | 0.22905 | 0.38883 | 0.38327 | 0.005557
|  | 0.1402 | 0.38883 | 0.38326 | 0.005567
|  | 0.33144 | 0.38883 | 0.38325 | 0.005576
|  | 0.25095 | 0.38883 | 0.38326 | 0.005567
|  | 0.15491 | 0.38883 | 0.38325 | 0.005576
|  | 0.36194 | 0.38883 | 0.38324 | 0.005591
|  | 0.15424 | 0.38883 | 0.38325 | 0.005576
|  | 0.19332 | 0.38883 | 0.38325 | 0.005581
|  | 0.24853 | 0.38883 | 0.38324 | 0.005586
|  | 0.02725 | 0.38883 | 0.38325 | 0.005581
|  | 0.4611 | 0.38883 | 0.38338 |  | 0.005453
|  | 0.38979 | 0.38883 | 0.38336 |  | 0.005468
|  | 0.45531 | 0.38883 | 0.38338 |  | 0.005443
|  | 0.50064 | 0.38883 | 0.38339 |  | 0.005438
|  | 0.47318 | 0.38883 | 0.38339 |  | 0.005438
|  | 0.41928 | 0.38883 | 0.38338 |  | 0.005448
|  | 0.42194 | 0.38883 | 0.38338 |  | 0.005453
|  | 0.46342 | 0.38883 | 0.38338 |  | 0.005443
|  | 0.46405 | 0.38883 | 0.38338 |  | 0.005443
|  | 0.5006 | 0.38883 | 0.3834 |  | 0.005428 | 3.4e-05 | 4e-05 | 0.000163
|  | 0.27533 | 0.46511 | 0.45916 | 0.00595
|  | 0.30716 | 0.46511 | 0.45916 | 0.00595
|  | 0.44874 | 0.46511 | 0.45914 | 0.005965
|  | 0.21394 | 0.46511 | 0.45916 | 0.00595
|  | 0.4357 | 0.46511 | 0.45914 | 0.00597
|  | 0.02646 | 0.46511 | 0.45916 | 0.00595
|  | 0.34075 | 0.46511 | 0.45914 | 0.005965
|  | 0.24869 | 0.46511 | 0.45915 | 0.00596
|  | 0.38517 | 0.46511 | 0.45914 | 0.005965
|  | 0.13321 | 0.46511 | 0.45914 | 0.005965
|  | 0.48604 | 0.46511 | 0.45926 |  | 0.005842
|  | 0.48716 | 0.46511 | 0.45928 |  | 0.005827
|  | 0.49894 | 0.46511 | 0.45929 |  | 0.005817
|  | 0.46983 | 0.46511 | 0.45928 |  | 0.005827
|  | 0.49135 | 0.46511 | 0.45928 |  | 0.005827
|  | 0.47836 | 0.46511 | 0.45929 |  | 0.005817
|  | 0.47705 | 0.46511 | 0.45928 |  | 0.005822
|  | 0.47399 | 0.46511 | 0.45927 |  | 0.005832
|  | 0.49289 | 0.46511 | 0.45928 |  | 0.005822
|  | 0.47651 | 0.46511 | 0.45928 |  | 0.005822 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.000153
|  | 0.23458 | 0.2531 | 0.24845 | 0.004656
|  | 0.10054 | 0.2531 | 0.24846 | 0.004641
|  | 0.18165 | 0.2531 | 0.24846 | 0.004646
|  | 0.18954 | 0.2531 | 0.24845 | 0.004656
|  | 0.029117 | 0.2531 | 0.24848 | 0.004626
|  | 0.082265 | 0.2531 | 0.24848 | 0.004626
|  | 0.17893 | 0.2531 | 0.24847 | 0.004636
|  | 0.18045 | 0.2531 | 0.24847 | 0.004636
|  | 0.17138 | 0.2531 | 0.24847 | 0.004636
|  | 0.13308 | 0.2531 | 0.24847 | 0.004636
|  | 0.42508 | 0.2531 | 0.24861 |  | 0.004488
|  | 0.3114 | 0.2531 | 0.2486 |  | 0.004498
|  | 0.47928 | 0.2531 | 0.24863 |  | 0.004473
|  | 0.41767 | 0.2531 | 0.24862 |  | 0.004483
|  | 0.50038 | 0.2531 | 0.24862 |  | 0.004478
|  | 0.35718 | 0.2531 | 0.2486 |  | 0.004503
|  | 0.33256 | 0.2531 | 0.24859 |  | 0.004507
|  | 0.45218 | 0.2531 | 0.24861 |  | 0.004493
|  | 0.43639 | 0.2531 | 0.24861 |  | 0.004493
|  | 0.49258 | 0.2531 | 0.24861 |  | 0.004493 | 3e-05 | 3.4e-05 | 0.000183
|  | 0.11115 | 0.30903 | 0.3037 | 0.005327
|  | 0.30374 | 0.30903 | 0.30368 | 0.005352
|  | 0.23041 | 0.30903 | 0.30369 | 0.005342
|  | 0.30847 | 0.30903 | 0.30368 | 0.005352
|  | 0.094473 | 0.30903 | 0.3037 | 0.005332
|  | 0.038489 | 0.30903 | 0.3037 | 0.005327
|  | 0.19511 | 0.30903 | 0.3037 | 0.005327
|  | 0.2035 | 0.30903 | 0.30369 | 0.005337
|  | 0.19219 | 0.30903 | 0.3037 | 0.005332
|  | 0.1652 | 0.30903 | 0.3037 | 0.005332
|  | 0.41947 | 0.30903 | 0.30387 |  | 0.005159
|  | 0.41545 | 0.30903 | 0.30388 |  | 0.005154
|  | 0.30922 | 0.30903 | 0.30387 |  | 0.005164
|  | 0.39492 | 0.30903 | 0.30388 |  | 0.005149
|  | 0.48884 | 0.30903 | 0.30391 |  | 0.005124
|  | 0.38979 | 0.30903 | 0.30388 |  | 0.005149
|  | 0.46273 | 0.30903 | 0.30389 |  | 0.005144
|  | 0.32868 | 0.30903 | 0.30387 |  | 0.005164
|  | 0.32055 | 0.30903 | 0.30386 |  | 0.005169
|  | 0.31601 | 0.30903 | 0.30386 |  | 0.005174 | 2.5e-05 | 5e-05 | 0.000228
|  | 0.016599 | 0.12365 | 0.12095 | 0.0027
|  | 0.012767 | 0.12365 | 0.12096 | 0.002695
|  | 0.091484 | 0.12365 | 0.12094 | 0.00271
|  | 0.10964 | 0.12365 | 0.12094 | 0.00271
|  | 0.026465 | 0.12365 | 0.12096 | 0.002695
|  | 0.014355 | 0.12365 | 0.12097 | 0.002685
|  | 0.02408 | 0.12365 | 0.12096 | 0.00269
|  | 0.036073 | 0.12365 | 0.12096 | 0.00269
|  | 0.11616 | 0.12365 | 0.12094 | 0.00271
|  | 0.045486 | 0.12365 | 0.12096 | 0.002695
|  | 0.27667 | 0.12365 | 0.12109 |  | 0.002561
|  | 0.12788 | 0.12365 | 0.12106 |  | 0.002591
|  | 0.49177 | 0.12365 | 0.1211 |  | 0.002556
|  | 0.47298 | 0.12365 | 0.12109 |  | 0.002566
|  | 0.49461 | 0.12365 | 0.12109 |  | 0.002561
|  | 0.41605 | 0.12365 | 0.12108 |  | 0.002571
|  | 0.29176 | 0.12365 | 0.12108 |  | 0.002571
|  | 0.30588 | 0.12365 | 0.12108 |  | 0.002571
|  | 0.37284 | 0.12365 | 0.12107 |  | 0.002581
|  | 0.48075 | 0.12365 | 0.12107 |  | 0.002581 | 2.5e-05 | 3.5e-05 | 0.000154
|  | 0.12493 | 0.28608 | 0.2809 | 0.005176
|  | 0.016619 | 0.28608 | 0.28092 | 0.005161
|  | 0.06468 | 0.28608 | 0.28091 | 0.005166
|  | 0.16109 | 0.28608 | 0.2809 | 0.005176
|  | 0.061953 | 0.28608 | 0.2809 | 0.005176
|  | 0.20032 | 0.28608 | 0.2809 | 0.005181
|  | 0.17298 | 0.28608 | 0.2809 | 0.005176
|  | 0.21817 | 0.28608 | 0.28089 | 0.005185
|  | 0.2467 | 0.28608 | 0.28089 | 0.00519
|  | 0.08001 | 0.28608 | 0.2809 | 0.005181
|  | 0.40766 | 0.28608 | 0.28103 |  | 0.005047
|  | 0.29274 | 0.28608 | 0.28102 |  | 0.005057
|  | 0.46928 | 0.28608 | 0.28105 |  | 0.005027
|  | 0.32347 | 0.28608 | 0.28104 |  | 0.005042
|  | 0.40199 | 0.28608 | 0.28104 |  | 0.005037
|  | 0.37005 | 0.28608 | 0.28104 |  | 0.005042
|  | 0.32513 | 0.28608 | 0.28103 |  | 0.005047
|  | 0.33139 | 0.28608 | 0.28103 |  | 0.005047
|  | 0.41607 | 0.28608 | 0.28103 |  | 0.005047
|  | 0.48296 | 0.28608 | 0.28106 |  | 0.005022 | 2.9e-05 | 3.5e-05 | 0.000168
|  | 0.23629 | 0.34561 | 0.3399 | 0.005703
|  | 0.15353 | 0.34561 | 0.33991 | 0.005698
|  | 0.30197 | 0.34561 | 0.3399 | 0.005708
|  | 0.22097 | 0.34561 | 0.3399 | 0.005708
|  | 0.21345 | 0.34561 | 0.33991 | 0.005698
|  | 0.18839 | 0.34561 | 0.33991 | 0.005698
|  | 0.039185 | 0.34561 | 0.33992 | 0.005688
|  | 0.18792 | 0.34561 | 0.33991 | 0.005693
|  | 0.098348 | 0.34561 | 0.33991 | 0.005693
|  | 0.22597 | 0.34561 | 0.3399 | 0.005703
|  | 0.45567 | 0.34561 | 0.34005 |  | 0.00556
|  | 0.38377 | 0.34561 | 0.34004 |  | 0.00557
|  | 0.49623 | 0.34561 | 0.34007 |  | 0.00554
|  | 0.42 | 0.34561 | 0.34005 |  | 0.005555
|  | 0.47707 | 0.34561 | 0.34006 |  | 0.005545
|  | 0.38363 | 0.34561 | 0.34005 |  | 0.00556
|  | 0.49865 | 0.34561 | 0.34007 |  | 0.005535
|  | 0.44556 | 0.34561 | 0.34005 |  | 0.005555
|  | 0.49619 | 0.34561 | 0.34007 |  | 0.00554
|  | 0.38854 | 0.34561 | 0.34003 |  | 0.005574 | 2e-05 | 3.9e-05 | 0.000173
|  | 0.4178 | 0.47007 | 0.46397 | 0.006096
|  | 0.077706 | 0.47007 | 0.46397 | 0.006096
|  | 0.065314 | 0.47007 | 0.46397 | 0.006101
|  | 0.11566 | 0.47007 | 0.46396 | 0.006111
|  | 0.24829 | 0.47007 | 0.46396 | 0.006106
|  | 0.38023 | 0.47007 | 0.46395 | 0.006121
|  | 0.36333 | 0.47007 | 0.46395 | 0.006116
|  | 0.42305 | 0.47007 | 0.46395 | 0.006121
|  | 0.069891 | 0.47007 | 0.46396 | 0.006111
|  | 0.21181 | 0.47007 | 0.46395 | 0.006121
|  | 0.48826 | 0.47007 | 0.46409 |  | 0.005973
|  | 0.48499 | 0.47007 | 0.4641 |  | 0.005968
|  | 0.48754 | 0.47007 | 0.4641 |  | 0.005963
|  | 0.49972 | 0.47007 | 0.46411 |  | 0.005953
|  | 0.47139 | 0.47007 | 0.4641 |  | 0.005963
|  | 0.48346 | 0.47007 | 0.46411 |  | 0.005958
|  | 0.47077 | 0.47007 | 0.46409 |  | 0.005973
|  | 0.49819 | 0.47007 | 0.46411 |  | 0.005958
|  | 0.48461 | 0.47007 | 0.46411 |  | 0.005958
|  | 0.48746 | 0.47007 | 0.46411 |  | 0.005953 | 2.5e-05 | 2e-05 | 0.000168