## Repeat Data
Repeatability
[6 empty] | Maximum | 0.000133 | 0.000203 | 0.000203
[6 empty] | Typical | 7.399e-05 | 7.084e-05 | 0.00011991
[6 empty] | Minimum | 1e-05 | 2e-05 | 4.9e-05
Date | 2004-12-16 14:02 | Start(mm) | Target (mm) | Actual (mm) | Error + Dir (mm) | Error - Dir (mm) | Range + Dir (mm) | Range - Dir (mm) | Range BiDir (mm)
Firmware | 3.02 | 0.029755 | 0.049185 | 0.048836 | 0.000349
Axis | 2 | 0.030244 | 0.049185 | 0.048826 | 0.000359
Axis Type | X Axis 25x Zaber | 0.021315 | 0.049185 | 0.048831 | 0.000354
Serial#: | 10549 | 0.0059293 | 0.049185 | 0.048836 | 0.000349
Current Profile: | Actuator firmware does not support settable current profiles | 0.027983 | 0.049185 | 0.048831 | 0.000354
Voltage: | 13.7 | 0.043354 | 0.049185 | 0.048826 | 0.000359
Decay Mode: | Fast | 0.020088 | 0.049185 | 0.048831 | 0.000354
Hold Current: | 0% | 0.0059698 | 0.049185 | 0.048836 | 0.000349
Max Step | 127999 | 0.0018879 | 0.049185 | 0.048836 | 0.000349
Positioner: | 2855 | 0.015115 | 0.049185 | 0.048831 | 0.000354
|  | 0.44506 | 0.049185 | 0.048777 |  | 0.000408
|  | 0.3739 | 0.049185 | 0.048777 |  | 0.000408
Axis 1: | Z Axis Zaber | 0.25993 | 0.049185 | 0.048777 |  | 0.000408
Position: | 114086 | 0.3163 | 0.049185 | 0.048777 |  | 0.000408
Axis 2: | X Axis 25x Zaber | 0.29937 | 0.049185 | 0.048781 |  | 0.000403
Position: | 320 | 0.20354 | 0.049185 | 0.048762 |  | 0.000423
Axis 3: | Y Axis 25x Zaber | 0.45194 | 0.049185 | 0.048791 |  | 0.000393
Position: | 63296 | 0.35938 | 0.049185 | 0.048772 |  | 0.000413
|  | 0.22881 | 0.049185 | 0.048767 |  | 0.000418
|  | 0.35195 | 0.049185 | 0.048767 |  | 0.000418 | 1e-05 | 3e-05 | 7.4e-05
|  | 0.25213 | 0.28846 | 0.28523 | 0.003227
|  | 0.10984 | 0.28846 | 0.28524 | 0.003222
|  | 0.10203 | 0.28846 | 0.28524 | 0.003217
|  | 0.25763 | 0.28846 | 0.2852 | 0.003262
|  | 0.025322 | 0.28846 | 0.28524 | 0.003222
|  | 0.14497 | 0.28846 | 0.2852 | 0.003262
|  | 0.27392 | 0.28846 | 0.28517 | 0.003291
|  | 0.13614 | 0.28846 | 0.28522 | 0.003242
|  | 0.14478 | 0.28846 | 0.28521 | 0.003252
|  | 0.016801 | 0.28846 | 0.28523 | 0.003232
|  | 0.3177 | 0.28846 | 0.28525 |  | 0.003212
|  | 0.41303 | 0.28846 | 0.2853 |  | 0.003163
|  | 0.36305 | 0.28846 | 0.28528 |  | 0.003178
|  | 0.3206 | 0.28846 | 0.28528 |  | 0.003183
|  | 0.32442 | 0.28846 | 0.28528 |  | 0.003178
|  | 0.45884 | 0.28846 | 0.28532 |  | 0.003143
|  | 0.29219 | 0.28846 | 0.28526 |  | 0.003202
|  | 0.38637 | 0.28846 | 0.28529 |  | 0.003173
|  | 0.40893 | 0.28846 | 0.28529 |  | 0.003168
|  | 0.47038 | 0.28846 | 0.28532 |  | 0.003143 | 7.4e-05 | 6.9e-05 | 0.000148
|  | 0.044954 | 0.17219 | 0.17023 | 0.001965
|  | 0.015342 | 0.17219 | 0.17025 | 0.001945
|  | 0.13918 | 0.17219 | 0.1702 | 0.001994
|  | 0.039306 | 0.17219 | 0.17023 | 0.00196
|  | 0.11591 | 0.17219 | 0.17019 | 0.002004
|  | 0.15698 | 0.17219 | 0.17017 | 0.002019
|  | 0.071298 | 0.17219 | 0.1702 | 0.001994
|  | 0.075859 | 0.17219 | 0.17021 | 0.001979
|  | 0.03404 | 0.17219 | 0.17023 | 0.00196
|  | 0.017899 | 0.17219 | 0.17024 | 0.00195
|  | 0.43104 | 0.17219 | 0.17025 |  | 0.001945
|  | 0.40383 | 0.17219 | 0.17025 |  | 0.001945
|  | 0.32657 | 0.17219 | 0.17023 |  | 0.00196
|  | 0.27694 | 0.17219 | 0.17023 |  | 0.001965
|  | 0.26616 | 0.17219 | 0.17022 |  | 0.001969
|  | 0.18339 | 0.17219 | 0.1702 |  | 0.001989
|  | 0.26482 | 0.17219 | 0.17022 |  | 0.001974
|  | 0.41874 | 0.17219 | 0.17027 |  | 0.00192
|  | 0.38089 | 0.17219 | 0.17026 |  | 0.00193
|  | 0.26762 | 0.17219 | 0.17023 |  | 0.001965 | 7.4e-05 | 6.9e-05 | 9.9e-05
|  | 0.14236 | 0.42055 | 0.41562 | 0.004927
|  | 0.14366 | 0.42055 | 0.41561 | 0.004937
|  | 0.014262 | 0.42055 | 0.41558 | 0.004966
|  | 0.12181 | 0.42055 | 0.41558 | 0.004962
|  | 0.089079 | 0.42055 | 0.41559 | 0.004952
|  | 0.13233 | 0.42055 | 0.41558 | 0.004962
|  | 0.2463 | 0.42055 | 0.41556 | 0.004986
|  | 0.19832 | 0.42055 | 0.41557 | 0.004971
|  | 0.17015 | 0.42055 | 0.41556 | 0.004981
|  | 0.32414 | 0.42055 | 0.41554 | 0.005006
|  | 0.44948 | 0.42055 | 0.41564 |  | 0.004902
|  | 0.4957 | 0.42055 | 0.41567 |  | 0.004878
|  | 0.48426 | 0.42055 | 0.41566 |  | 0.004887
|  | 0.44972 | 0.42055 | 0.41564 |  | 0.004902
|  | 0.45709 | 0.42055 | 0.41566 |  | 0.004887
|  | 0.44069 | 0.42055 | 0.41564 |  | 0.004902
|  | 0.44792 | 0.42055 | 0.41564 |  | 0.004902
|  | 0.46775 | 0.42055 | 0.41565 |  | 0.004897
|  | 0.45747 | 0.42055 | 0.41564 |  | 0.004902
|  | 0.45485 | 0.42055 | 0.41564 |  | 0.004907 | 7.9e-05 | 2.9e-05 | 0.000128
|  | 0.10015 | 0.24093 | 0.23807 | 0.002853
|  | 0.13232 | 0.24093 | 0.23807 | 0.002853
|  | 0.18819 | 0.24093 | 0.23806 | 0.002863
|  | 0.21092 | 0.24093 | 0.23805 | 0.002873
|  | 0.03853 | 0.24093 | 0.2381 | 0.002824
|  | 0.19065 | 0.24093 | 0.23807 | 0.002858
|  | 0.21207 | 0.24093 | 0.23805 | 0.002873
|  | 0.084749 | 0.24093 | 0.23808 | 0.002843
|  | 0.159 | 0.24093 | 0.23806 | 0.002863
|  | 0.18174 | 0.24093 | 0.23805 | 0.002878
|  | 0.46159 | 0.24093 | 0.23816 |  | 0.002769
|  | 0.26824 | 0.24093 | 0.23809 |  | 0.002838
|  | 0.40786 | 0.24093 | 0.23814 |  | 0.002789
|  | 0.32255 | 0.24093 | 0.23811 |  | 0.002814
|  | 0.46835 | 0.24093 | 0.23817 |  | 0.002759
|  | 0.2804 | 0.24093 | 0.2381 |  | 0.002824
|  | 0.33881 | 0.24093 | 0.23812 |  | 0.002809
|  | 0.43312 | 0.24093 | 0.23814 |  | 0.002789
|  | 0.49117 | 0.24093 | 0.23817 |  | 0.002754
|  | 0.24945 | 0.24093 | 0.2381 |  | 0.002829 | 5.4e-05 | 8.4e-05 | 0.000124
|  | 0.0062864 | 0.27592 | 0.27263 | 0.00329
|  | 0.26603 | 0.27592 | 0.27257 | 0.003354
|  | 0.21107 | 0.27592 | 0.27258 | 0.003339
|  | 0.11734 | 0.27592 | 0.27261 | 0.003315
|  | 0.12246 | 0.27592 | 0.27262 | 0.0033
|  | 0.22825 | 0.27592 | 0.27256 | 0.003359
|  | 0.012988 | 0.27592 | 0.27264 | 0.00328
|  | 0.059297 | 0.27592 | 0.27263 | 0.00329
|  | 0.11504 | 0.27592 | 0.27263 | 0.003295
|  | 0.036384 | 0.27592 | 0.27264 | 0.00328
|  | 0.43537 | 0.27592 | 0.27266 |  | 0.00326
|  | 0.44091 | 0.27592 | 0.27268 |  | 0.003246
|  | 0.40097 | 0.27592 | 0.27265 |  | 0.00327
|  | 0.46469 | 0.27592 | 0.27269 |  | 0.003231
|  | 0.37176 | 0.27592 | 0.27266 |  | 0.00326
|  | 0.34184 | 0.27592 | 0.27265 |  | 0.003275
|  | 0.2794 | 0.27592 | 0.27261 |  | 0.00331
|  | 0.34913 | 0.27592 | 0.27264 |  | 0.00328
|  | 0.42264 | 0.27592 | 0.27267 |  | 0.003255
|  | 0.46037 | 0.27592 | 0.27269 |  | 0.003236 | 7.9e-05 | 7.9e-05 | 0.000128
|  | 0.01489 | 0.023962 | 0.023508 | 0.000454
|  | 0.020253 | 0.023962 | 0.023528 | 0.000434
|  | 0.0066716 | 0.023962 | 0.023518 | 0.000444
|  | 0.020423 | 0.023962 | 0.023508 | 0.000454
|  | 0.022709 | 0.023962 | 0.023503 | 0.000459
|  | 0.021513 | 0.023962 | 0.023523 | 0.000439
|  | 0.0066186 | 0.023962 | 0.023513 | 0.000449
|  | 0.015393 | 0.023962 | 0.023513 | 0.000449
|  | 0.011432 | 0.023962 | 0.023513 | 0.000449
|  | 0.020623 | 0.023962 | 0.023518 | 0.000444
|  | 0.49265 | 0.023962 | 0.023558 |  | 0.000404
|  | 0.48886 | 0.023962 | 0.023582 |  | 0.000379
|  | 0.18907 | 0.023962 | 0.023553 |  | 0.000409
|  | 0.44502 | 0.023962 | 0.023573 |  | 0.000389
|  | 0.14958 | 0.023962 | 0.023553 |  | 0.000409
|  | 0.18399 | 0.023962 | 0.023568 |  | 0.000394
|  | 0.4646 | 0.023962 | 0.023573 |  | 0.000389
|  | 0.2266 | 0.023962 | 0.023553 |  | 0.000409
|  | 0.051375 | 0.023962 | 0.023538 |  | 0.000424
|  | 0.47777 | 0.023962 | 0.023577 |  | 0.000384 | 2.5e-05 | 4.5e-05 | 8e-05
|  | 0.11515 | 0.16465 | 0.16257 | 0.002077
|  | 0.0053913 | 0.16465 | 0.1626 | 0.002052
|  | 0.14644 | 0.16465 | 0.16255 | 0.002097
|  | 0.03067 | 0.16465 | 0.16258 | 0.002067
|  | 0.062987 | 0.16465 | 0.16257 | 0.002082
|  | 0.077493 | 0.16465 | 0.16257 | 0.002082
|  | 0.059772 | 0.16465 | 0.16258 | 0.002072
|  | 0.10758 | 0.16465 | 0.16256 | 0.002087
|  | 0.093424 | 0.16465 | 0.16256 | 0.002092
|  | 0.067098 | 0.16465 | 0.16257 | 0.002082
|  | 0.27467 | 0.16465 | 0.16254 |  | 0.002112
|  | 0.39314 | 0.16465 | 0.16257 |  | 0.002082
|  | 0.48799 | 0.16465 | 0.1626 |  | 0.002052
|  | 0.17304 | 0.16465 | 0.16251 |  | 0.002136
|  | 0.2659 | 0.16465 | 0.16254 |  | 0.002112
|  | 0.34256 | 0.16465 | 0.16257 |  | 0.002082
|  | 0.28351 | 0.16465 | 0.16257 |  | 0.002082
|  | 0.26225 | 0.16465 | 0.16256 |  | 0.002092
|  | 0.31341 | 0.16465 | 0.16256 |  | 0.002092
|  | 0.34452 | 0.16465 | 0.16256 |  | 0.002092 | 4.5e-05 | 8.4e-05 | 8.4e-05
|  | 0.12503 | 0.14707 | 0.14523 | 0.001848
|  | 0.1297 | 0.14707 | 0.14524 | 0.001838
|  | 0.018424 | 0.14707 | 0.14528 | 0.001793
|  | 0.0098245 | 0.14707 | 0.14529 | 0.001788
|  | 0.02416 | 0.14707 | 0.14528 | 0.001793
|  | 0.04312 | 0.14707 | 0.14527 | 0.001803
|  | 0.01176 | 0.14707 | 0.14529 | 0.001783
|  | 0.13039 | 0.14707 | 0.14523 | 0.001848
|  | 0.13287 | 0.14707 | 0.14522 | 0.001858
|  | 0.10739 | 0.14707 | 0.14523 | 0.001848
|  | 0.16659 | 0.14707 | 0.14518 |  | 0.001892
|  | 0.2711 | 0.14707 | 0.1452 |  | 0.001872
|  | 0.35398 | 0.14707 | 0.14524 |  | 0.001833
|  | 0.39395 | 0.14707 | 0.14525 |  | 0.001823
|  | 0.26842 | 0.14707 | 0.14523 |  | 0.001848
|  | 0.19869 | 0.14707 | 0.1452 |  | 0.001877
|  | 0.31317 | 0.14707 | 0.14523 |  | 0.001848
|  | 0.32003 | 0.14707 | 0.14524 |  | 0.001833
|  | 0.46167 | 0.14707 | 0.14528 |  | 0.001793
|  | 0.49856 | 0.14707 | 0.14527 |  | 0.001803 | 7.5e-05 | 9.9e-05 | 0.000109
|  | 0.26071 | 0.34713 | 0.34293 | 0.004198
|  | 0.19538 | 0.34713 | 0.3429 | 0.004227
|  | 0.30151 | 0.34713 | 0.34288 | 0.004252
|  | 0.231 | 0.34713 | 0.3429 | 0.004232
|  | 0.11113 | 0.34713 | 0.34293 | 0.004203
|  | 0.22825 | 0.34713 | 0.34291 | 0.004217
|  | 0.14876 | 0.34713 | 0.34293 | 0.004203
|  | 0.24424 | 0.34713 | 0.3429 | 0.004232
|  | 0.10473 | 0.34713 | 0.34294 | 0.004193
|  | 0.23432 | 0.34713 | 0.34291 | 0.004222
|  | 0.46019 | 0.34713 | 0.34297 |  | 0.004163
|  | 0.48927 | 0.34713 | 0.34299 |  | 0.004138
|  | 0.40747 | 0.34713 | 0.34295 |  | 0.004178
|  | 0.39768 | 0.34713 | 0.34295 |  | 0.004178
|  | 0.38047 | 0.34713 | 0.34295 |  | 0.004183
|  | 0.40945 | 0.34713 | 0.34295 |  | 0.004178
|  | 0.41915 | 0.34713 | 0.34295 |  | 0.004178
|  | 0.4727 | 0.34713 | 0.34299 |  | 0.004138
|  | 0.47492 | 0.34713 | 0.34299 |  | 0.004138
|  | 0.42872 | 0.34713 | 0.34296 |  | 0.004173 | 5.9e-05 | 4.5e-05 | 0.000114
|  | 0.068871 | 0.2019 | 0.19933 | 0.002574
|  | 0.1159 | 0.2019 | 0.19932 | 0.002579
|  | 0.13692 | 0.2019 | 0.19931 | 0.002588
|  | 0.029206 | 0.2019 | 0.19937 | 0.002529
|  | 0.17088 | 0.2019 | 0.19931 | 0.002588
|  | 0.025239 | 0.2019 | 0.19936 | 0.002539
|  | 0.015211 | 0.2019 | 0.19939 | 0.002514
|  | 0.01068 | 0.2019 | 0.19938 | 0.002524
|  | 0.014549 | 0.2019 | 0.1994 | 0.002504
|  | 0.17092 | 0.2019 | 0.1993 | 0.002598
|  | 0.48946 | 0.2019 | 0.1994 |  | 0.002504
|  | 0.34292 | 0.2019 | 0.19935 |  | 0.002554
|  | 0.43952 | 0.2019 | 0.19941 |  | 0.00249
|  | 0.48944 | 0.2019 | 0.19944 |  | 0.002465
|  | 0.49431 | 0.2019 | 0.19943 |  | 0.00247
|  | 0.36979 | 0.2019 | 0.19939 |  | 0.002514
|  | 0.30921 | 0.2019 | 0.19939 |  | 0.002514
|  | 0.20974 | 0.2019 | 0.19934 |  | 0.002559
|  | 0.43891 | 0.2019 | 0.19941 |  | 0.00249
|  | 0.31307 | 0.2019 | 0.19939 |  | 0.002514 | 9.4e-05 | 9.4e-05 | 0.000133
|  | 0.12796 | 0.21212 | 0.20938 | 0.002737
|  | 0.0010305 | 0.21212 | 0.20943 | 0.002687
|  | 0.036391 | 0.21212 | 0.20942 | 0.002692
|  | 0.21092 | 0.21212 | 0.20941 | 0.002702
|  | 0.051886 | 0.21212 | 0.20942 | 0.002692
|  | 0.058407 | 0.21212 | 0.20942 | 0.002692
|  | 0.0055846 | 0.21212 | 0.20944 | 0.002677
|  | 0.14452 | 0.21212 | 0.20937 | 0.002741
|  | 0.14427 | 0.21212 | 0.20938 | 0.002732
|  | 0.15478 | 0.21212 | 0.20937 | 0.002746
|  | 0.39359 | 0.21212 | 0.20938 |  | 0.002732
|  | 0.27487 | 0.21212 | 0.20937 |  | 0.002746
|  | 0.29085 | 0.21212 | 0.20937 |  | 0.002746
|  | 0.38184 | 0.21212 | 0.20941 |  | 0.002707
|  | 0.32181 | 0.21212 | 0.2094 |  | 0.002712
|  | 0.27691 | 0.21212 | 0.20938 |  | 0.002732
|  | 0.42086 | 0.21212 | 0.20942 |  | 0.002692
|  | 0.23112 | 0.21212 | 0.20936 |  | 0.002756
|  | 0.41587 | 0.21212 | 0.20941 |  | 0.002702
|  | 0.27735 | 0.21212 | 0.20938 |  | 0.002737 | 6.9e-05 | 6.4e-05 | 7.9e-05
|  | 0.0063861 | 0.012774 | 0.01233 | 0.000444
|  | 0.0083086 | 0.012774 | 0.01233 | 0.000444
|  | 0.011693 | 0.012774 | 0.01232 | 0.000454
|  | 0.0084116 | 0.012774 | 0.012335 | 0.000439
|  | 0.0096146 | 0.012774 | 0.012315 | 0.000459
|  | 0.0087805 | 0.012774 | 0.012325 | 0.000449
|  | 0.0085469 | 0.012774 | 0.012335 | 0.000439
|  | 0.0006895 | 0.012774 | 0.012315 | 0.000459
|  | 0.010817 | 0.012774 | 0.0123 | 0.000473
|  | 0.010392 | 0.012774 | 0.01232 | 0.000454
|  | 0.1664 | 0.012774 | 0.01235 |  | 0.000424
|  | 0.15474 | 0.012774 | 0.012365 |  | 0.000409
|  | 0.43009 | 0.012774 | 0.012414 |  | 0.00036
|  | 0.43595 | 0.012774 | 0.012424 |  | 0.00035
|  | 0.084672 | 0.012774 | 0.012384 |  | 0.000389
|  | 0.03842 | 0.012774 | 0.012375 |  | 0.000399
|  | 0.036429 | 0.012774 | 0.01237 |  | 0.000404
|  | 0.068778 | 0.012774 | 0.012384 |  | 0.000389
|  | 0.10576 | 0.012774 | 0.012375 |  | 0.000399
|  | 0.41492 | 0.012774 | 0.012399 |  | 0.000375 | 3.4e-05 | 7.4e-05 | 0.000123
|  | 0.0090231 | 0.13628 | 0.13444 | 0.00184
|  | 0.097737 | 0.13628 | 0.1344 | 0.001874
|  | 0.048515 | 0.13628 | 0.13443 | 0.00185
|  | 0.082019 | 0.13628 | 0.13441 | 0.001864
|  | 0.076989 | 0.13628 | 0.13441 | 0.001864
|  | 0.0015395 | 0.13628 | 0.13446 | 0.00182
|  | 0.048081 | 0.13628 | 0.13444 | 0.00184
|  | 0.030521 | 0.13628 | 0.13443 | 0.001845
|  | 0.015118 | 0.13628 | 0.13446 | 0.00182
|  | 0.052636 | 0.13628 | 0.13444 | 0.00184
|  | 0.29601 | 0.13628 | 0.13441 |  | 0.001864
|  | 0.34773 | 0.13628 | 0.13444 |  | 0.00184
|  | 0.29609 | 0.13628 | 0.13443 |  | 0.001845
|  | 0.29959 | 0.13628 | 0.13443 |  | 0.00185
|  | 0.26597 | 0.13628 | 0.13443 |  | 0.00185
|  | 0.41343 | 0.13628 | 0.13446 |  | 0.00182
|  | 0.26318 | 0.13628 | 0.13443 |  | 0.001845
|  | 0.36039 | 0.13628 | 0.13444 |  | 0.00184
|  | 0.28826 | 0.13628 | 0.13442 |  | 0.001855
|  | 0.18717 | 0.13628 | 0.13441 |  | 0.001869 | 5.4e-05 | 4.9e-05 | 5.4e-05
|  | 0.34289 | 0.38988 | 0.38496 | 0.004922
|  | 0.081956 | 0.38988 | 0.38496 | 0.004922
|  | 0.10372 | 0.38988 | 0.38496 | 0.004922
|  | 0.055344 | 0.38988 | 0.38496 | 0.004922
|  | 0.32029 | 0.38988 | 0.38491 | 0.004976
|  | 0.21381 | 0.38988 | 0.38494 | 0.004947
|  | 0.0033198 | 0.38988 | 0.38495 | 0.004937
|  | 0.34827 | 0.38988 | 0.38488 | 0.005001
|  | 0.3436 | 0.38988 | 0.38488 | 0.005001
|  | 0.26429 | 0.38988 | 0.38491 | 0.004976
|  | 0.49379 | 0.38988 | 0.38498 |  | 0.004902
|  | 0.43035 | 0.38988 | 0.38497 |  | 0.004912
|  | 0.48568 | 0.38988 | 0.38499 |  | 0.004892
|  | 0.47002 | 0.38988 | 0.38497 |  | 0.004917
|  | 0.49958 | 0.38988 | 0.38499 |  | 0.004892
|  | 0.48376 | 0.38988 | 0.38497 |  | 0.004912
|  | 0.47095 | 0.38988 | 0.38497 |  | 0.004912
|  | 0.43551 | 0.38988 | 0.38496 |  | 0.004922
|  | 0.42626 | 0.38988 | 0.38497 |  | 0.004917
|  | 0.49104 | 0.38988 | 0.38499 |  | 0.004892 | 7.9e-05 | 3e-05 | 0.000109
|  | 0.28928 | 0.29113 | 0.28734 | 0.003789
|  | 0.14271 | 0.29113 | 0.2874 | 0.003734
|  | 0.29001 | 0.29113 | 0.28738 | 0.003749
|  | 0.2705 | 0.29113 | 0.28737 | 0.003764
|  | 0.13539 | 0.29113 | 0.28743 | 0.003705
|  | 0.23002 | 0.29113 | 0.2874 | 0.003729
|  | 0.059401 | 0.29113 | 0.28745 | 0.003685
|  | 0.067666 | 0.29113 | 0.28746 | 0.00367
|  | 0.007031 | 0.29113 | 0.28747 | 0.003665
|  | 0.27826 | 0.29113 | 0.28738 | 0.003754
|  | 0.38051 | 0.29113 | 0.2874 |  | 0.003734
|  | 0.42647 | 0.29113 | 0.28742 |  | 0.00371
|  | 0.45112 | 0.29113 | 0.28743 |  | 0.0037
|  | 0.2942 | 0.29113 | 0.28738 |  | 0.003749
|  | 0.42648 | 0.29113 | 0.28742 |  | 0.003715
|  | 0.30104 | 0.29113 | 0.28738 |  | 0.003749
|  | 0.42442 | 0.29113 | 0.28743 |  | 0.0037
|  | 0.3823 | 0.29113 | 0.28741 |  | 0.00372
|  | 0.39922 | 0.29113 | 0.28741 |  | 0.00372
|  | 0.35043 | 0.29113 | 0.2874 |  | 0.003734 | 0.000124 | 4.9e-05 | 0.000124
|  | 0.16872 | 0.32194 | 0.31783 | 0.004109
|  | 0.061338 | 0.32194 | 0.31785 | 0.004089
|  | 0.22778 | 0.32194 | 0.31781 | 0.004129
|  | 0.095025 | 0.32194 | 0.31786 | 0.004079
|  | 0.017344 | 0.32194 | 0.31785 | 0.004084
|  | 0.12886 | 0.32194 | 0.31784 | 0.004094
|  | 0.29977 | 0.32194 | 0.31779 | 0.004143
|  | 0.10172 | 0.32194 | 0.31785 | 0.004089
|  | 0.053613 | 0.32194 | 0.31785 | 0.004084
|  | 0.25341 | 0.32194 | 0.3178 | 0.004138
|  | 0.47256 | 0.32194 | 0.3179 |  | 0.004035
|  | 0.42793 | 0.32194 | 0.3179 |  | 0.00404
|  | 0.41233 | 0.32194 | 0.3179 |  | 0.00404
|  | 0.40686 | 0.32194 | 0.3179 |  | 0.00404
|  | 0.47988 | 0.32194 | 0.31792 |  | 0.004015
|  | 0.39141 | 0.32194 | 0.3179 |  | 0.00404
|  | 0.43202 | 0.32194 | 0.3179 |  | 0.004035
|  | 0.4838 | 0.32194 | 0.31792 |  | 0.00402
|  | 0.41971 | 0.32194 | 0.3179 |  | 0.00404
|  | 0.46067 | 0.32194 | 0.31791 |  | 0.00403 | 6.4e-05 | 2.5e-05 | 0.000128
|  | 0.2631 | 0.2878 | 0.28403 | 0.003767
|  | 0.04377 | 0.2878 | 0.28409 | 0.003708
|  | 0.10505 | 0.2878 | 0.28412 | 0.003683
|  | 0.25431 | 0.2878 | 0.28406 | 0.003742
|  | 0.012376 | 0.2878 | 0.28412 | 0.003678
|  | 0.24654 | 0.2878 | 0.28406 | 0.003742
|  | 0.065668 | 0.2878 | 0.28412 | 0.003683
|  | 0.17663 | 0.2878 | 0.28409 | 0.003708
|  | 0.041438 | 0.2878 | 0.28414 | 0.003663
|  | 0.26763 | 0.2878 | 0.28405 | 0.003752
|  | 0.31531 | 0.2878 | 0.28411 |  | 0.003688
|  | 0.45655 | 0.2878 | 0.28417 |  | 0.003629
|  | 0.32844 | 0.2878 | 0.28414 |  | 0.003658
|  | 0.34321 | 0.2878 | 0.28414 |  | 0.003658
|  | 0.49243 | 0.2878 | 0.28418 |  | 0.003619
|  | 0.29971 | 0.2878 | 0.28411 |  | 0.003693
|  | 0.36508 | 0.2878 | 0.28415 |  | 0.003654
|  | 0.3148 | 0.2878 | 0.28413 |  | 0.003673
|  | 0.38624 | 0.2878 | 0.28414 |  | 0.003663
|  | 0.3968 | 0.2878 | 0.28415 |  | 0.003649 | 0.000104 | 7.4e-05 | 0.000148
|  | 0.038843 | 0.18633 | 0.18375 | 0.002586
|  | 0.027991 | 0.18633 | 0.18376 | 0.002576
|  | 0.17049 | 0.18633 | 0.1837 | 0.002635
|  | 0.0071016 | 0.18633 | 0.18377 | 0.002561
|  | 0.15912 | 0.18633 | 0.18371 | 0.002625
|  | 0.10028 | 0.18633 | 0.18372 | 0.00261
|  | 0.0051631 | 0.18633 | 0.18376 | 0.002571
|  | 0.022378 | 0.18633 | 0.18376 | 0.002566
|  | 0.11133 | 0.18633 | 0.18373 | 0.002605
|  | 0.10976 | 0.18633 | 0.18374 | 0.002595
|  | 0.27435 | 0.18633 | 0.18371 |  | 0.002625
|  | 0.31017 | 0.18633 | 0.18371 |  | 0.002625
|  | 0.47586 | 0.18633 | 0.18377 |  | 0.002556
|  | 0.31603 | 0.18633 | 0.18371 |  | 0.002625
|  | 0.39155 | 0.18633 | 0.18374 |  | 0.00259
|  | 0.49471 | 0.18633 | 0.1838 |  | 0.002531
|  | 0.27426 | 0.18633 | 0.18374 |  | 0.00259
|  | 0.2568 | 0.18633 | 0.18373 |  | 0.002605
|  | 0.44401 | 0.18633 | 0.18376 |  | 0.002576
|  | 0.47769 | 0.18633 | 0.18377 |  | 0.002556 | 7.4e-05 | 9.4e-05 | 0.000104
|  | 0.094918 | 0.17529 | 0.17276 | 0.002527
|  | 0.094362 | 0.17529 | 0.17276 | 0.002532
|  | 0.0046906 | 0.17529 | 0.1728 | 0.002493
|  | 0.098532 | 0.17529 | 0.17276 | 0.002527
|  | 0.11246 | 0.17529 | 0.17276 | 0.002532
|  | 0.049822 | 0.17529 | 0.17277 | 0.002517
|  | 0.15787 | 0.17529 | 0.17275 | 0.002542
|  | 0.15002 | 0.17529 | 0.17273 | 0.002562
|  | 0.046359 | 0.17529 | 0.17278 | 0.002513
|  | 0.026828 | 0.17529 | 0.17279 | 0.002498
|  | 0.28293 | 0.17529 | 0.17278 |  | 0.002508
|  | 0.40295 | 0.17529 | 0.17284 |  | 0.002453
|  | 0.35869 | 0.17529 | 0.17284 |  | 0.002453
|  | 0.49788 | 0.17529 | 0.17288 |  | 0.002409
|  | 0.44669 | 0.17529 | 0.17285 |  | 0.002438
|  | 0.29257 | 0.17529 | 0.17282 |  | 0.002468
|  | 0.27769 | 0.17529 | 0.1728 |  | 0.002488
|  | 0.43496 | 0.17529 | 0.17285 |  | 0.002438
|  | 0.33555 | 0.17529 | 0.17281 |  | 0.002478
|  | 0.30804 | 0.17529 | 0.17283 |  | 0.002463 | 6.9e-05 | 9.9e-05 | 0.000153
|  | 0.063403 | 0.18007 | 0.17766 | 0.002413
|  | 0.0046979 | 0.18007 | 0.17769 | 0.002378
|  | 0.088611 | 0.18007 | 0.17765 | 0.002418
|  | 0.057203 | 0.18007 | 0.17769 | 0.002378
|  | 0.019396 | 0.18007 | 0.17769 | 0.002378
|  | 0.022458 | 0.18007 | 0.17769 | 0.002378
|  | 0.062984 | 0.18007 | 0.17768 | 0.002388
|  | 0.096143 | 0.18007 | 0.17766 | 0.002408
|  | 0.061412 | 0.18007 | 0.17769 | 0.002383
|  | 0.0051304 | 0.18007 | 0.17771 | 0.002363
|  | 0.20476 | 0.18007 | 0.17761 |  | 0.002457
|  | 0.27143 | 0.18007 | 0.17764 |  | 0.002433
|  | 0.35109 | 0.18007 | 0.17765 |  | 0.002418
|  | 0.29283 | 0.18007 | 0.17767 |  | 0.002398
|  | 0.38534 | 0.18007 | 0.17769 |  | 0.002378
|  | 0.25464 | 0.18007 | 0.17767 |  | 0.002403
|  | 0.18628 | 0.18007 | 0.17764 |  | 0.002428
|  | 0.23311 | 0.18007 | 0.17766 |  | 0.002408
|  | 0.38743 | 0.18007 | 0.17769 |  | 0.002383
|  | 0.2197 | 0.18007 | 0.17765 |  | 0.002423 | 5.5e-05 | 7.9e-05 | 9.4e-05
|  | 0.13848 | 0.43295 | 0.42747 | 0.005476
|  | 0.15377 | 0.43295 | 0.42748 | 0.005466
|  | 0.32267 | 0.43295 | 0.42746 | 0.005486
|  | 0.010548 | 0.43295 | 0.42747 | 0.005481
|  | 0.011422 | 0.43295 | 0.42745 | 0.005501
|  | 0.40695 | 0.43295 | 0.4274 | 0.005551
|  | 0.055384 | 0.43295 | 0.42746 | 0.005491
|  | 0.30978 | 0.43295 | 0.42744 | 0.005511
|  | 0.29682 | 0.43295 | 0.42744 | 0.005506
|  | 0.0062133 | 0.43295 | 0.42747 | 0.005476
|  | 0.49991 | 0.43295 | 0.42754 |  | 0.005412
|  | 0.43773 | 0.43295 | 0.42751 |  | 0.005442
|  | 0.4976 | 0.43295 | 0.42753 |  | 0.005417
|  | 0.45913 | 0.43295 | 0.42753 |  | 0.005422
|  | 0.46539 | 0.43295 | 0.42752 |  | 0.005432
|  | 0.43465 | 0.43295 | 0.42752 |  | 0.005432
|  | 0.44126 | 0.43295 | 0.42752 |  | 0.005432
|  | 0.4394 | 0.43295 | 0.42751 |  | 0.005442
|  | 0.43712 | 0.43295 | 0.4275 |  | 0.005447
|  | 0.46336 | 0.43295 | 0.42753 |  | 0.005422 | 8.5e-05 | 3.5e-05 | 0.000139
|  | 0.19196 | 0.29952 | 0.29557 | 0.003947
|  | 0.23009 | 0.29952 | 0.29557 | 0.003952
|  | 0.1693 | 0.29952 | 0.2956 | 0.003918
|  | 0.24707 | 0.29952 | 0.29559 | 0.003933
|  | 0.15903 | 0.29952 | 0.29561 | 0.003908
|  | 0.19324 | 0.29952 | 0.2956 | 0.003923
|  | 0.16261 | 0.29952 | 0.29563 | 0.003893
|  | 0.094647 | 0.29952 | 0.29564 | 0.003878
|  | 0.010617 | 0.29952 | 0.29566 | 0.003863
|  | 0.13428 | 0.29952 | 0.29563 | 0.003888
|  | 0.38643 | 0.29952 | 0.29562 |  | 0.003898
|  | 0.4988 | 0.29952 | 0.29567 |  | 0.003848
|  | 0.33998 | 0.29952 | 0.29561 |  | 0.003908
|  | 0.41937 | 0.29952 | 0.29564 |  | 0.003883
|  | 0.35743 | 0.29952 | 0.29563 |  | 0.003893
|  | 0.45308 | 0.29952 | 0.29567 |  | 0.003853
|  | 0.32387 | 0.29952 | 0.29562 |  | 0.003903
|  | 0.37613 | 0.29952 | 0.29563 |  | 0.003893
|  | 0.41106 | 0.29952 | 0.29565 |  | 0.003868
|  | 0.37018 | 0.29952 | 0.29564 |  | 0.003878 | 8.9e-05 | 6e-05 | 0.000104
|  | 0.091485 | 0.22265 | 0.21956 | 0.003088
|  | 0.16018 | 0.22265 | 0.21955 | 0.003103
|  | 0.081392 | 0.22265 | 0.21959 | 0.003063
|  | 0.03328 | 0.22265 | 0.21961 | 0.003039
|  | 0.070842 | 0.22265 | 0.21959 | 0.003063
|  | 0.041908 | 0.22265 | 0.2196 | 0.003049
|  | 0.14185 | 0.22265 | 0.21955 | 0.003098
|  | 0.12266 | 0.22265 | 0.21956 | 0.003088
|  | 0.15934 | 0.22265 | 0.21954 | 0.003108
|  | 0.098058 | 0.22265 | 0.21957 | 0.003078
|  | 0.44364 | 0.22265 | 0.21956 |  | 0.003088
|  | 0.38158 | 0.22265 | 0.21956 |  | 0.003093
|  | 0.33236 | 0.22265 | 0.21954 |  | 0.003113
|  | 0.3368 | 0.22265 | 0.21955 |  | 0.003098
|  | 0.25047 | 0.22265 | 0.21953 |  | 0.003123
|  | 0.29513 | 0.22265 | 0.21953 |  | 0.003118
|  | 0.44011 | 0.22265 | 0.21957 |  | 0.003078
|  | 0.26036 | 0.22265 | 0.21952 |  | 0.003128
|  | 0.36339 | 0.22265 | 0.21955 |  | 0.003103
|  | 0.3749 | 0.22265 | 0.21955 |  | 0.003098 | 6.9e-05 | 5e-05 | 8.9e-05
|  | 0.20519 | 0.32207 | 0.31784 | 0.004222
|  | 0.0032898 | 0.32207 | 0.31786 | 0.004207
|  | 0.087723 | 0.32207 | 0.31785 | 0.004212
|  | 0.0092749 | 0.32207 | 0.31786 | 0.004202
|  | 0.022001 | 0.32207 | 0.31786 | 0.004202
|  | 0.067937 | 0.32207 | 0.31784 | 0.004222
|  | 0.14076 | 0.32207 | 0.31784 | 0.004222
|  | 0.15596 | 0.32207 | 0.31786 | 0.004202
|  | 0.033341 | 0.32207 | 0.31789 | 0.004177
|  | 0.048462 | 0.32207 | 0.31787 | 0.004197
|  | 0.45248 | 0.32207 | 0.31789 |  | 0.004177
|  | 0.41157 | 0.32207 | 0.31787 |  | 0.004197
|  | 0.42486 | 0.32207 | 0.31788 |  | 0.004182
|  | 0.39079 | 0.32207 | 0.31789 |  | 0.004177
|  | 0.3755 | 0.32207 | 0.31788 |  | 0.004187
|  | 0.36246 | 0.32207 | 0.31788 |  | 0.004187
|  | 0.38928 | 0.32207 | 0.31788 |  | 0.004182
|  | 0.37908 | 0.32207 | 0.31787 |  | 0.004192
|  | 0.45464 | 0.32207 | 0.31791 |  | 0.004158
|  | 0.39335 | 0.32207 | 0.31788 |  | 0.004187 | 4.5e-05 | 3.9e-05 | 6.4e-05
|  | 0.22668 | 0.29137 | 0.28746 | 0.003913
|  | 0.11796 | 0.29137 | 0.28751 | 0.003858
|  | 0.16724 | 0.29137 | 0.28751 | 0.003863
|  | 0.24908 | 0.29137 | 0.28746 | 0.003908
|  | 0.24328 | 0.29137 | 0.28746 | 0.003908
|  | 0.25176 | 0.29137 | 0.28746 | 0.003908
|  | 0.16201 | 0.29137 | 0.2875 | 0.003868
|  | 0.023277 | 0.29137 | 0.28753 | 0.003839
|  | 0.26119 | 0.29137 | 0.28745 | 0.003923
|  | 0.20977 | 0.29137 | 0.28746 | 0.003908
|  | 0.31589 | 0.29137 | 0.28747 |  | 0.003903
|  | 0.34518 | 0.29137 | 0.28747 |  | 0.003898
|  | 0.29653 | 0.29137 | 0.28745 |  | 0.003923
|  | 0.41614 | 0.29137 | 0.28749 |  | 0.003878
|  | 0.48839 | 0.29137 | 0.28753 |  | 0.003839
|  | 0.4257 | 0.29137 | 0.28751 |  | 0.003863
|  | 0.39933 | 0.29137 | 0.28748 |  | 0.003888
|  | 0.37855 | 0.29137 | 0.28749 |  | 0.003883
|  | 0.46673 | 0.29137 | 0.28753 |  | 0.003844
|  | 0.32021 | 0.29137 | 0.28747 |  | 0.003903 | 8.4e-05 | 8.4e-05 | 8.4e-05
|  | 0.33426 | 0.36791 | 0.363 | 0.004908
|  | 0.066721 | 0.36791 | 0.36308 | 0.004834
|  | 0.34125 | 0.36791 | 0.363 | 0.004913
|  | 0.067166 | 0.36791 | 0.36307 | 0.004839
|  | 0.13768 | 0.36791 | 0.36308 | 0.004834
|  | 0.22683 | 0.36791 | 0.36305 | 0.004863
|  | 0.13803 | 0.36791 | 0.36307 | 0.004839
|  | 0.30541 | 0.36791 | 0.36302 | 0.004888
|  | 0.26124 | 0.36791 | 0.36304 | 0.004868
|  | 0.008585 | 0.36791 | 0.36309 | 0.004819
|  | 0.38929 | 0.36791 | 0.36307 |  | 0.004844
|  | 0.46022 | 0.36791 | 0.3631 |  | 0.004809
|  | 0.45609 | 0.36791 | 0.3631 |  | 0.004809
|  | 0.46165 | 0.36791 | 0.3631 |  | 0.004809
|  | 0.45724 | 0.36791 | 0.36311 |  | 0.004794
|  | 0.4584 | 0.36791 | 0.36311 |  | 0.004799
|  | 0.41682 | 0.36791 | 0.3631 |  | 0.004814
|  | 0.48247 | 0.36791 | 0.36311 |  | 0.004794
|  | 0.45454 | 0.36791 | 0.36311 |  | 0.004799
|  | 0.45233 | 0.36791 | 0.36311 |  | 0.004799 | 9.4e-05 | 5e-05 | 0.000119
|  | 0.01094 | 0.039813 | 0.038775 | 0.001038
|  | 0.0030744 | 0.039813 | 0.03877 | 0.001043
|  | 0.02762 | 0.039813 | 0.03876 | 0.001053
|  | 0.0083646 | 0.039813 | 0.038775 | 0.001038
|  | 0.0099853 | 0.039813 | 0.038775 | 0.001038
|  | 0.011818 | 0.039813 | 0.03877 | 0.001043
|  | 0.033515 | 0.039813 | 0.03876 | 0.001053
|  | 0.0237 | 0.039813 | 0.03876 | 0.001053
|  | 0.034128 | 0.039813 | 0.038765 | 0.001048
|  | 0.017586 | 0.039813 | 0.03876 | 0.001053
|  | 0.39175 | 0.039813 | 0.038854 |  | 0.000959
|  | 0.041337 | 0.039813 | 0.0388 |  | 0.001014
|  | 0.20185 | 0.039813 | 0.038844 |  | 0.000969
|  | 0.062842 | 0.039813 | 0.038805 |  | 0.001009
|  | 0.45893 | 0.039813 | 0.038889 |  | 0.000925
|  | 0.45513 | 0.039813 | 0.038874 |  | 0.00094
|  | 0.45077 | 0.039813 | 0.038879 |  | 0.000935
|  | 0.48237 | 0.039813 | 0.038899 |  | 0.000915
|  | 0.41833 | 0.039813 | 0.038874 |  | 0.00094
|  | 0.25933 | 0.039813 | 0.038839 |  | 0.000974 | 1.5e-05 | 9.9e-05 | 0.000138
|  | 0.11246 | 0.24502 | 0.24164 | 0.00338
|  | 0.17537 | 0.24502 | 0.24159 | 0.003434
|  | 0.21867 | 0.24502 | 0.24157 | 0.003454
|  | 0.051185 | 0.24502 | 0.24163 | 0.003394
|  | 0.16102 | 0.24502 | 0.24158 | 0.003439
|  | 0.075206 | 0.24502 | 0.24164 | 0.003384
|  | 0.19881 | 0.24502 | 0.24157 | 0.003454
|  | 0.15292 | 0.24502 | 0.24159 | 0.003434
|  | 0.035577 | 0.24502 | 0.24164 | 0.003384
|  | 0.21854 | 0.24502 | 0.24157 | 0.003449
|  | 0.28564 | 0.24502 | 0.24158 |  | 0.003444
|  | 0.37814 | 0.24502 | 0.24159 |  | 0.003429
|  | 0.46845 | 0.24502 | 0.24164 |  | 0.00338
|  | 0.41676 | 0.24502 | 0.24163 |  | 0.003394
|  | 0.28066 | 0.24502 | 0.24158 |  | 0.003439
|  | 0.46286 | 0.24502 | 0.24165 |  | 0.00337
|  | 0.32366 | 0.24502 | 0.2416 |  | 0.003424
|  | 0.33176 | 0.24502 | 0.24158 |  | 0.003439
|  | 0.37262 | 0.24502 | 0.24162 |  | 0.003404
|  | 0.48483 | 0.24502 | 0.24165 |  | 0.00337 | 7.4e-05 | 7.4e-05 | 8.4e-05
|  | 0.35532 | 0.39763 | 0.39249 | 0.005146
|  | 0.019295 | 0.39763 | 0.39251 | 0.005121
|  | 0.36644 | 0.39763 | 0.39244 | 0.005195
|  | 0.090063 | 0.39763 | 0.39252 | 0.005116
|  | 0.28912 | 0.39763 | 0.39247 | 0.00516
|  | 0.16557 | 0.39763 | 0.39253 | 0.005106
|  | 0.184 | 0.39763 | 0.39251 | 0.005126
|  | 0.36526 | 0.39763 | 0.39245 | 0.00518
|  | 0.37928 | 0.39763 | 0.39245 | 0.005185
|  | 0.03071 | 0.39763 | 0.39252 | 0.005111
|  | 0.47 | 0.39763 | 0.39252 |  | 0.005111
|  | 0.47495 | 0.39763 | 0.39253 |  | 0.005106
|  | 0.49844 | 0.39763 | 0.39254 |  | 0.005096
|  | 0.46015 | 0.39763 | 0.3925 |  | 0.005136
|  | 0.44655 | 0.39763 | 0.39251 |  | 0.005121
|  | 0.45687 | 0.39763 | 0.39253 |  | 0.005106
|  | 0.43415 | 0.39763 | 0.3925 |  | 0.005131
|  | 0.42001 | 0.39763 | 0.39249 |  | 0.005141
|  | 0.47264 | 0.39763 | 0.39252 |  | 0.005116
|  | 0.4825 | 0.39763 | 0.39252 |  | 0.005111 | 8.9e-05 | 4.5e-05 | 9.9e-05
|  | 0.19874 | 0.40545 | 0.40004 | 0.005407
|  | 0.10775 | 0.40545 | 0.40009 | 0.005358
|  | 0.17689 | 0.40545 | 0.40009 | 0.005363
|  | 0.25155 | 0.40545 | 0.40009 | 0.005358
|  | 0.16961 | 0.40545 | 0.40011 | 0.005343
|  | 0.26812 | 0.40545 | 0.40008 | 0.005368
|  | 0.3892 | 0.40545 | 0.40003 | 0.005417
|  | 0.068491 | 0.40545 | 0.40011 | 0.005338
|  | 0.26948 | 0.40545 | 0.40008 | 0.005368
|  | 0.20141 | 0.40545 | 0.4001 | 0.005348
|  | 0.49812 | 0.40545 | 0.40018 |  | 0.005269
|  | 0.47905 | 0.40545 | 0.40017 |  | 0.005279
|  | 0.41258 | 0.40545 | 0.40013 |  | 0.005314
|  | 0.4807 | 0.40545 | 0.40018 |  | 0.005269
|  | 0.47524 | 0.40545 | 0.40017 |  | 0.005279
|  | 0.47994 | 0.40545 | 0.40018 |  | 0.005269
|  | 0.44772 | 0.40545 | 0.40017 |  | 0.005279
|  | 0.47465 | 0.40545 | 0.40017 |  | 0.005279
|  | 0.40801 | 0.40545 | 0.40011 |  | 0.005338
|  | 0.48868 | 0.40545 | 0.40017 |  | 0.005274 | 7.9e-05 | 6.9e-05 | 0.000148
|  | 0.15729 | 0.27097 | 0.26714 | 0.003824
|  | 0.090033 | 0.27097 | 0.26717 | 0.003794
|  | 0.17945 | 0.27097 | 0.26714 | 0.003829
|  | 0.095829 | 0.27097 | 0.26719 | 0.003779
|  | 0.25008 | 0.27097 | 0.26711 | 0.003853
|  | 0.0602 | 0.27097 | 0.26721 | 0.003755
|  | 0.133 | 0.27097 | 0.26719 | 0.003779
|  | 0.16882 | 0.27097 | 0.26717 | 0.003799
|  | 0.026934 | 0.27097 | 0.26722 | 0.003745
|  | 0.26794 | 0.27097 | 0.26713 | 0.003839
|  | 0.39749 | 0.27097 | 0.2672 |  | 0.003764
|  | 0.4092 | 0.27097 | 0.26723 |  | 0.003735
|  | 0.47984 | 0.27097 | 0.26728 |  | 0.00369
|  | 0.39431 | 0.27097 | 0.26724 |  | 0.00373
|  | 0.31461 | 0.27097 | 0.26722 |  | 0.00375
|  | 0.2886 | 0.27097 | 0.26721 |  | 0.00376
|  | 0.40331 | 0.27097 | 0.26724 |  | 0.003725
|  | 0.39294 | 0.27097 | 0.26725 |  | 0.00372
|  | 0.38187 | 0.27097 | 0.26724 |  | 0.003725
|  | 0.41277 | 0.27097 | 0.26727 |  | 0.0037 | 0.000108 | 7.4e-05 | 0.000163
|  | 0.36237 | 0.46606 | 0.4598 | 0.006257
|  | 0.035312 | 0.46606 | 0.45981 | 0.006252
|  | 0.053723 | 0.46606 | 0.45982 | 0.006242
|  | 0.41081 | 0.46606 | 0.45975 | 0.006312
|  | 0.40373 | 0.46606 | 0.45975 | 0.006307
|  | 0.11614 | 0.46606 | 0.4598 | 0.006257
|  | 0.24511 | 0.46606 | 0.45979 | 0.006267
|  | 0.049777 | 0.46606 | 0.4598 | 0.006257
|  | 0.031889 | 0.46606 | 0.45979 | 0.006267
|  | 0.12034 | 0.46606 | 0.45978 | 0.006282
|  | 0.49668 | 0.46606 | 0.45986 |  | 0.006203
|  | 0.46663 | 0.46606 | 0.45985 |  | 0.006213
|  | 0.48204 | 0.46606 | 0.45986 |  | 0.006203
|  | 0.49675 | 0.46606 | 0.45986 |  | 0.006198
|  | 0.4882 | 0.46606 | 0.45986 |  | 0.006203
|  | 0.49831 | 0.46606 | 0.45986 |  | 0.006198
|  | 0.47858 | 0.46606 | 0.45986 |  | 0.006203
|  | 0.47846 | 0.46606 | 0.45985 |  | 0.006208
|  | 0.46796 | 0.46606 | 0.45981 |  | 0.006247
|  | 0.48745 | 0.46606 | 0.45985 |  | 0.006213 | 7e-05 | 4.9e-05 | 0.000114
|  | 0.12348 | 0.45282 | 0.44666 | 0.00616
|  | 0.013867 | 0.45282 | 0.44668 | 0.00614
|  | 0.39263 | 0.45282 | 0.44662 | 0.006199
|  | 0.43666 | 0.45282 | 0.44659 | 0.006224
|  | 0.018235 | 0.45282 | 0.44668 | 0.006135
|  | 0.066588 | 0.45282 | 0.44668 | 0.00614
|  | 0.23104 | 0.45282 | 0.44668 | 0.00614
|  | 0.13928 | 0.45282 | 0.44669 | 0.006125
|  | 0.2003 | 0.45282 | 0.44668 | 0.006135
|  | 0.40534 | 0.45282 | 0.44663 | 0.006189
|  | 0.48362 | 0.45282 | 0.44677 |  | 0.006051
|  | 0.49852 | 0.45282 | 0.44676 |  | 0.006056
|  | 0.47365 | 0.45282 | 0.44676 |  | 0.006056
|  | 0.46222 | 0.45282 | 0.44676 |  | 0.006056
|  | 0.4568 | 0.45282 | 0.44675 |  | 0.006071
|  | 0.49491 | 0.45282 | 0.44677 |  | 0.006046
|  | 0.46543 | 0.45282 | 0.44676 |  | 0.006056
|  | 0.4615 | 0.45282 | 0.44675 |  | 0.006066
|  | 0.4997 | 0.45282 | 0.44677 |  | 0.006046
|  | 0.49169 | 0.45282 | 0.44678 |  | 0.006041 | 9.9e-05 | 3e-05 | 0.000183
|  | 0.070607 | 0.37188 | 0.36699 | 0.004898
|  | 0.34282 | 0.37188 | 0.36691 | 0.004972
|  | 0.16833 | 0.37188 | 0.36698 | 0.004908
|  | 0.32263 | 0.37188 | 0.36695 | 0.004938
|  | 0.014319 | 0.37188 | 0.367 | 0.004888
|  | 0.35925 | 0.37188 | 0.36691 | 0.004972
|  | 0.29746 | 0.37188 | 0.36693 | 0.004958
|  | 0.23675 | 0.37188 | 0.36697 | 0.004918
|  | 0.20413 | 0.37188 | 0.36698 | 0.004908
|  | 0.08625 | 0.37188 | 0.367 | 0.004883
|  | 0.48216 | 0.37188 | 0.36703 |  | 0.004854
|  | 0.38828 | 0.37188 | 0.36698 |  | 0.004903
|  | 0.41066 | 0.37188 | 0.36699 |  | 0.004893
|  | 0.44071 | 0.37188 | 0.36702 |  | 0.004869
|  | 0.43527 | 0.37188 | 0.36702 |  | 0.004869
|  | 0.47767 | 0.37188 | 0.36704 |  | 0.004844
|  | 0.4564 | 0.37188 | 0.36703 |  | 0.004859
|  | 0.41862 | 0.37188 | 0.36701 |  | 0.004874
|  | 0.44443 | 0.37188 | 0.36702 |  | 0.004869
|  | 0.39745 | 0.37188 | 0.36701 |  | 0.004878 | 8.9e-05 | 5.9e-05 | 0.000128
|  | 0.0007824 | 0.011977 | 0.011153 | 0.000824
|  | 0.0040117 | 0.011977 | 0.011163 | 0.000814
|  | 0.0063761 | 0.011977 | 0.011163 | 0.000814
|  | 0.0042971 | 0.011977 | 0.011163 | 0.000814
|  | 0.0037262 | 0.011977 | 0.011149 | 0.000829
|  | 0.0011602 | 0.011977 | 0.011149 | 0.000829
|  | 0.011963 | 0.011977 | 0.011153 | 0.000824
|  | 0.011412 | 0.011977 | 0.011149 | 0.000829
|  | 0.0095663 | 0.011977 | 0.011149 | 0.000829
|  | 0.00089484 | 0.011977 | 0.011144 | 0.000834
|  | 0.4967 | 0.011977 | 0.011331 |  | 0.000646
|  | 0.22455 | 0.011977 | 0.011302 |  | 0.000675
|  | 0.1107 | 0.011977 | 0.011292 |  | 0.000685
|  | 0.28458 | 0.011977 | 0.011307 |  | 0.00067
|  | 0.35743 | 0.011977 | 0.011331 |  | 0.000646
|  | 0.03292 | 0.011977 | 0.011267 |  | 0.00071
|  | 0.19577 | 0.011977 | 0.011307 |  | 0.00067
|  | 0.15673 | 0.011977 | 0.011307 |  | 0.00067
|  | 0.4809 | 0.011977 | 0.011346 |  | 0.000631
|  | 0.076794 | 0.011977 | 0.011267 |  | 0.00071 | 2e-05 | 7.9e-05 | 0.000203
|  | 0.054897 | 0.40513 | 0.39971 | 0.005424
|  | 0.11121 | 0.40513 | 0.39971 | 0.005424
|  | 0.38526 | 0.40513 | 0.39963 | 0.005504
|  | 0.1332 | 0.40513 | 0.39971 | 0.005424
|  | 0.36919 | 0.40513 | 0.39965 | 0.005484
|  | 0.082357 | 0.40513 | 0.3997 | 0.005429
|  | 0.26184 | 0.40513 | 0.39968 | 0.005449
|  | 0.019314 | 0.40513 | 0.39971 | 0.005419
|  | 0.23895 | 0.40513 | 0.39969 | 0.005439
|  | 0.36951 | 0.40513 | 0.39965 | 0.005489
|  | 0.45605 | 0.40513 | 0.39973 |  | 0.0054
|  | 0.45974 | 0.40513 | 0.39974 |  | 0.00539
|  | 0.46751 | 0.40513 | 0.39973 |  | 0.005405
|  | 0.40553 | 0.40513 | 0.39974 |  | 0.00539
|  | 0.46442 | 0.40513 | 0.39974 |  | 0.00539
|  | 0.4495 | 0.40513 | 0.39973 |  | 0.005405
|  | 0.4774 | 0.40513 | 0.39974 |  | 0.00539
|  | 0.46201 | 0.40513 | 0.39974 |  | 0.00539
|  | 0.43961 | 0.40513 | 0.39973 |  | 0.0054
|  | 0.49319 | 0.40513 | 0.39976 |  | 0.005375 | 8.5e-05 | 3e-05 | 0.000129
|  | 0.19958 | 0.30107 | 0.29694 | 0.004132
|  | 0.20196 | 0.30107 | 0.29694 | 0.004132
|  | 0.23008 | 0.30107 | 0.29694 | 0.004137
|  | 0.021095 | 0.30107 | 0.29701 | 0.004068
|  | 0.17512 | 0.30107 | 0.297 | 0.004078
|  | 0.059307 | 0.30107 | 0.29701 | 0.004068
|  | 0.1771 | 0.30107 | 0.297 | 0.004073
|  | 0.19277 | 0.30107 | 0.29699 | 0.004083
|  | 0.29937 | 0.30107 | 0.29695 | 0.004127
|  | 0.25261 | 0.30107 | 0.29696 | 0.004117
|  | 0.35512 | 0.30107 | 0.29699 |  | 0.004087
|  | 0.30327 | 0.30107 | 0.29695 |  | 0.004122
|  | 0.47385 | 0.30107 | 0.29703 |  | 0.004043
|  | 0.40186 | 0.30107 | 0.29701 |  | 0.004068
|  | 0.42995 | 0.30107 | 0.29701 |  | 0.004058
|  | 0.499 | 0.30107 | 0.29705 |  | 0.004018
|  | 0.466 | 0.30107 | 0.29704 |  | 0.004028
|  | 0.32852 | 0.30107 | 0.29698 |  | 0.004092
|  | 0.39361 | 0.30107 | 0.297 |  | 0.004073
|  | 0.43227 | 0.30107 | 0.29701 |  | 0.004058 | 6.9e-05 | 0.000104 | 0.000119
|  | 0.35516 | 0.36808 | 0.36302 | 0.00506
|  | 0.21721 | 0.36808 | 0.36305 | 0.005031
|  | 0.26413 | 0.36808 | 0.36305 | 0.005031
|  | 0.18896 | 0.36808 | 0.36307 | 0.005006
|  | 0.010687 | 0.36808 | 0.36309 | 0.004991
|  | 0.16949 | 0.36808 | 0.36308 | 0.004996
|  | 0.06194 | 0.36808 | 0.36309 | 0.004986
|  | 0.083175 | 0.36808 | 0.36309 | 0.004986
|  | 0.34861 | 0.36808 | 0.36301 | 0.005065
|  | 0.29022 | 0.36808 | 0.36304 | 0.005041
|  | 0.3928 | 0.36808 | 0.36309 |  | 0.004986
|  | 0.42202 | 0.36808 | 0.36312 |  | 0.004956
|  | 0.49033 | 0.36808 | 0.36314 |  | 0.004937
|  | 0.43587 | 0.36808 | 0.36312 |  | 0.004956
|  | 0.40347 | 0.36808 | 0.36309 |  | 0.004986
|  | 0.45318 | 0.36808 | 0.36312 |  | 0.004952
|  | 0.37229 | 0.36808 | 0.36306 |  | 0.005016
|  | 0.36902 | 0.36808 | 0.36306 |  | 0.005021
|  | 0.44882 | 0.36808 | 0.36311 |  | 0.004966
|  | 0.41996 | 0.36808 | 0.36311 |  | 0.004966 | 7.9e-05 | 8.4e-05 | 0.000128
|  | 0.18253 | 0.34941 | 0.3447 | 0.004713
|  | 0.26859 | 0.34941 | 0.34469 | 0.004723
|  | 0.023188 | 0.34941 | 0.34473 | 0.004678
|  | 0.17511 | 0.34941 | 0.34473 | 0.004678
|  | 0.31476 | 0.34941 | 0.34469 | 0.004723
|  | 0.18421 | 0.34941 | 0.34474 | 0.004668
|  | 0.1256 | 0.34941 | 0.34472 | 0.004693
|  | 0.058017 | 0.34941 | 0.34476 | 0.004649
|  | 0.18295 | 0.34941 | 0.34475 | 0.004658
|  | 0.019781 | 0.34941 | 0.34476 | 0.004649
|  | 0.47411 | 0.34941 | 0.34477 |  | 0.004644
|  | 0.47584 | 0.34941 | 0.34477 |  | 0.004639
|  | 0.42696 | 0.34941 | 0.34475 |  | 0.004658
|  | 0.39406 | 0.34941 | 0.34474 |  | 0.004668
|  | 0.45725 | 0.34941 | 0.34476 |  | 0.004649
|  | 0.44011 | 0.34941 | 0.34476 |  | 0.004654
|  | 0.37888 | 0.34941 | 0.34473 |  | 0.004683
|  | 0.43937 | 0.34941 | 0.34478 |  | 0.004634
|  | 0.35457 | 0.34941 | 0.34472 |  | 0.004688
|  | 0.38482 | 0.34941 | 0.34473 |  | 0.004683 | 7.4e-05 | 5.4e-05 | 8.9e-05
|  | 0.24036 | 0.39284 | 0.38746 | 0.005376
|  | 0.34871 | 0.39284 | 0.38742 | 0.005415
|  | 0.092211 | 0.39284 | 0.3875 | 0.005341
|  | 0.14046 | 0.39284 | 0.38748 | 0.005356
|  | 0.17072 | 0.39284 | 0.38749 | 0.005346
|  | 0.021425 | 0.39284 | 0.3875 | 0.005341
|  | 0.031073 | 0.39284 | 0.38751 | 0.005326
|  | 0.015533 | 0.39284 | 0.38752 | 0.005322
|  | 0.39023 | 0.39284 | 0.38747 | 0.005371
|  | 0.31976 | 0.39284 | 0.38745 | 0.005386
|  | 0.4725 | 0.39284 | 0.38755 |  | 0.005292
|  | 0.44306 | 0.39284 | 0.38754 |  | 0.005302
|  | 0.46674 | 0.39284 | 0.38755 |  | 0.005287
|  | 0.39543 | 0.39284 | 0.3875 |  | 0.005336
|  | 0.44273 | 0.39284 | 0.38753 |  | 0.005307
|  | 0.44576 | 0.39284 | 0.38755 |  | 0.005292
|  | 0.42382 | 0.39284 | 0.38753 |  | 0.005312
|  | 0.44113 | 0.39284 | 0.38754 |  | 0.005302
|  | 0.47446 | 0.39284 | 0.38755 |  | 0.005292
|  | 0.40667 | 0.39284 | 0.38754 |  | 0.005302 | 9.3e-05 | 4.9e-05 | 0.000128
|  | 0.010726 | 0.031175 | 0.029945 | 0.00123
|  | 0.021573 | 0.031175 | 0.029925 | 0.00125
|  | 0.023585 | 0.031175 | 0.029916 | 0.00126
|  | 0.0054685 | 0.031175 | 0.029935 | 0.00124
|  | 0.0083794 | 0.031175 | 0.029945 | 0.00123
|  | 0.011724 | 0.031175 | 0.029925 | 0.00125
|  | 0.018068 | 0.031175 | 0.02993 | 0.001245
|  | 0.010304 | 0.031175 | 0.02994 | 0.001235
|  | 0.0056325 | 0.031175 | 0.029945 | 0.00123
|  | 0.023656 | 0.031175 | 0.029925 | 0.00125
|  | 0.18406 | 0.031175 | 0.030029 |  | 0.001146
|  | 0.33902 | 0.031175 | 0.030069 |  | 0.001106
|  | 0.38528 | 0.031175 | 0.030074 |  | 0.001101
|  | 0.32463 | 0.031175 | 0.030084 |  | 0.001091
|  | 0.12563 | 0.031175 | 0.030039 |  | 0.001136
|  | 0.42972 | 0.031175 | 0.030089 |  | 0.001086
|  | 0.48413 | 0.031175 | 0.030108 |  | 0.001067
|  | 0.43888 | 0.031175 | 0.030094 |  | 0.001082
|  | 0.074182 | 0.031175 | 0.030034 |  | 0.001141
|  | 0.2962 | 0.031175 | 0.030074 |  | 0.001101 | 3e-05 | 7.9e-05 | 0.000193
|  | 0.0018709 | 0.45631 | 0.45011 | 0.006198
|  | 0.0076357 | 0.45631 | 0.45013 | 0.006183
|  | 0.025183 | 0.45631 | 0.45014 | 0.006173
|  | 0.40989 | 0.45631 | 0.45007 | 0.006237
|  | 0.42493 | 0.45631 | 0.45006 | 0.006247
|  | 0.38021 | 0.45631 | 0.45007 | 0.006237
|  | 0.02831 | 0.45631 | 0.45014 | 0.006173
|  | 0.34625 | 0.45631 | 0.4501 | 0.006208
|  | 0.43637 | 0.45631 | 0.45007 | 0.006242
|  | 0.085773 | 0.45631 | 0.45012 | 0.006193
|  | 0.49816 | 0.45631 | 0.45021 |  | 0.006104
|  | 0.47555 | 0.45631 | 0.4502 |  | 0.006109
|  | 0.45865 | 0.45631 | 0.45017 |  | 0.006144
|  | 0.48781 | 0.45631 | 0.4502 |  | 0.006109
|  | 0.46224 | 0.45631 | 0.4502 |  | 0.006109
|  | 0.49246 | 0.45631 | 0.45022 |  | 0.006094
|  | 0.47298 | 0.45631 | 0.45021 |  | 0.006104
|  | 0.47896 | 0.45631 | 0.45021 |  | 0.006104
|  | 0.48465 | 0.45631 | 0.45021 |  | 0.006099
|  | 0.4922 | 0.45631 | 0.45022 |  | 0.006089 | 7.4e-05 | 5.5e-05 | 0.000158
|  | 0.02011 | 0.024645 | 0.023637 | 0.001008
|  | 0.0025387 | 0.024645 | 0.023647 | 0.000998
|  | 0.016466 | 0.024645 | 0.023632 | 0.001013
|  | 0.0032452 | 0.024645 | 0.023642 | 0.001003
|  | 0.023459 | 0.024645 | 0.023632 | 0.001013
|  | 0.019621 | 0.024645 | 0.023637 | 0.001008
|  | 0.013215 | 0.024645 | 0.023637 | 0.001008
|  | 0.023039 | 0.024645 | 0.023627 | 0.001018
|  | 0.014046 | 0.024645 | 0.023637 | 0.001008
|  | 0.0026899 | 0.024645 | 0.023642 | 0.001003
|  | 0.18889 | 0.024645 | 0.023706 |  | 0.000939
|  | 0.26806 | 0.024645 | 0.023736 |  | 0.000909
|  | 0.059281 | 0.024645 | 0.023701 |  | 0.000944
|  | 0.094312 | 0.024645 | 0.023711 |  | 0.000934
|  | 0.42624 | 0.024645 | 0.023765 |  | 0.00088
|  | 0.22874 | 0.024645 | 0.023736 |  | 0.000909
|  | 0.17921 | 0.024645 | 0.023741 |  | 0.000904
|  | 0.32278 | 0.024645 | 0.023746 |  | 0.000899
|  | 0.47161 | 0.024645 | 0.023765 |  | 0.00088
|  | 0.39589 | 0.024645 | 0.023751 |  | 0.000894 | 2e-05 | 6.4e-05 | 0.000138
|  | 0.007507 | 0.30323 | 0.29904 | 0.004194
|  | 0.082856 | 0.30323 | 0.29901 | 0.004219
|  | 0.13803 | 0.30323 | 0.29901 | 0.004219
|  | 0.24699 | 0.30323 | 0.29897 | 0.004259
|  | 0.29063 | 0.30323 | 0.29893 | 0.004303
|  | 0.014744 | 0.30323 | 0.29903 | 0.004199
|  | 0.19705 | 0.30323 | 0.29896 | 0.004268
|  | 0.27849 | 0.30323 | 0.29893 | 0.004303
|  | 0.25277 | 0.30323 | 0.29894 | 0.004288
|  | 0.034238 | 0.30323 | 0.29902 | 0.004209
|  | 0.42874 | 0.30323 | 0.299 |  | 0.004229
|  | 0.4334 | 0.30323 | 0.29901 |  | 0.004219
|  | 0.44731 | 0.30323 | 0.29901 |  | 0.004219
|  | 0.35879 | 0.30323 | 0.29899 |  | 0.004244
|  | 0.45733 | 0.30323 | 0.29902 |  | 0.004209
|  | 0.40457 | 0.30323 | 0.29901 |  | 0.004219
|  | 0.41223 | 0.30323 | 0.29901 |  | 0.004224
|  | 0.48445 | 0.30323 | 0.29903 |  | 0.004199
|  | 0.46182 | 0.30323 | 0.29903 |  | 0.004199
|  | 0.47647 | 0.30323 | 0.29903 |  | 0.004204 | 0.000109 | 4.5e-05 | 0.000109
|  | 0.15615 | 0.20309 | 0.2 | 0.003086
|  | 0.060648 | 0.20309 | 0.20006 | 0.003031
|  | 0.11034 | 0.20309 | 0.20003 | 0.003056
|  | 0.049758 | 0.20309 | 0.20007 | 0.003012
|  | 0.0041016 | 0.20309 | 0.20011 | 0.002977
|  | 0.099758 | 0.20309 | 0.20006 | 0.003027
|  | 0.076352 | 0.20309 | 0.20007 | 0.003012
|  | 0.15553 | 0.20309 | 0.20003 | 0.003056
|  | 0.13227 | 0.20309 | 0.20005 | 0.003041
|  | 0.054237 | 0.20309 | 0.20009 | 0.002997
|  | 0.28944 | 0.20309 | 0.20005 |  | 0.003036
|  | 0.36458 | 0.20309 | 0.20007 |  | 0.003012
|  | 0.49968 | 0.20309 | 0.20011 |  | 0.002972
|  | 0.33031 | 0.20309 | 0.20007 |  | 0.003012
|  | 0.33477 | 0.20309 | 0.20006 |  | 0.003022
|  | 0.32928 | 0.20309 | 0.20008 |  | 0.003002
|  | 0.37776 | 0.20309 | 0.20008 |  | 0.003007
|  | 0.26614 | 0.20309 | 0.20006 |  | 0.003031
|  | 0.40672 | 0.20309 | 0.20009 |  | 0.002992
|  | 0.25238 | 0.20309 | 0.20005 |  | 0.003041 | 0.000109 | 6.9e-05 | 0.000114
|  | 0.0058928 | 0.10562 | 0.10366 | 0.001957
|  | 0.028424 | 0.10562 | 0.10365 | 0.001962
|  | 0.03439 | 0.10562 | 0.10365 | 0.001962
|  | 0.02685 | 0.10562 | 0.10366 | 0.001957
|  | 0.064598 | 0.10562 | 0.10364 | 0.001977
|  | 0.084194 | 0.10562 | 0.10363 | 0.001987
|  | 0.042753 | 0.10562 | 0.10363 | 0.001982
|  | 0.029222 | 0.10562 | 0.10365 | 0.001967
|  | 0.0015025 | 0.10562 | 0.10368 | 0.001937
|  | 0.045359 | 0.10562 | 0.10365 | 0.001962
|  | 0.19933 | 0.10562 | 0.10367 |  | 0.001942
|  | 0.43649 | 0.10562 | 0.10375 |  | 0.001868
|  | 0.26139 | 0.10562 | 0.10371 |  | 0.001908
|  | 0.23746 | 0.10562 | 0.10369 |  | 0.001923
|  | 0.35478 | 0.10562 | 0.10373 |  | 0.001888
|  | 0.33458 | 0.10562 | 0.10372 |  | 0.001898
|  | 0.36118 | 0.10562 | 0.10374 |  | 0.001878
|  | 0.26015 | 0.10562 | 0.10371 |  | 0.001903
|  | 0.20785 | 0.10562 | 0.10371 |  | 0.001908
|  | 0.32178 | 0.10562 | 0.10371 |  | 0.001903 | 5e-05 | 7.4e-05 | 0.000119
|  | 0.032834 | 0.22288 | 0.21951 | 0.003364
|  | 0.17757 | 0.22288 | 0.21945 | 0.003429
|  | 0.17245 | 0.22288 | 0.21946 | 0.003419
|  | 0.11246 | 0.22288 | 0.21948 | 0.003399
|  | 0.0031497 | 0.22288 | 0.21952 | 0.003359
|  | 0.070576 | 0.22288 | 0.21951 | 0.003369
|  | 0.022928 | 0.22288 | 0.21953 | 0.003349
|  | 0.02237 | 0.22288 | 0.21953 | 0.003344
|  | 0.16202 | 0.22288 | 0.21947 | 0.003409
|  | 0.20671 | 0.22288 | 0.21943 | 0.003448
|  | 0.29845 | 0.22288 | 0.21945 |  | 0.003433
|  | 0.45408 | 0.22288 | 0.21951 |  | 0.003369
|  | 0.23532 | 0.22288 | 0.21945 |  | 0.003429
|  | 0.40698 | 0.22288 | 0.2195 |  | 0.003374
|  | 0.2894 | 0.22288 | 0.21948 |  | 0.003399
|  | 0.40255 | 0.22288 | 0.21949 |  | 0.003384
|  | 0.41812 | 0.22288 | 0.21952 |  | 0.003359
|  | 0.39743 | 0.22288 | 0.21951 |  | 0.003369
|  | 0.43337 | 0.22288 | 0.21951 |  | 0.003364
|  | 0.24807 | 0.22288 | 0.21946 |  | 0.003419 | 0.000104 | 7.4e-05 | 0.000104
|  | 0.1199 | 0.31163 | 0.30727 | 0.004358
|  | 0.06608 | 0.31163 | 0.3073 | 0.004328
|  | 0.25941 | 0.31163 | 0.30723 | 0.004402
|  | 0.10973 | 0.31163 | 0.30727 | 0.004358
|  | 0.18329 | 0.31163 | 0.30727 | 0.004358
|  | 0.21259 | 0.31163 | 0.30726 | 0.004373
|  | 0.13433 | 0.31163 | 0.3073 | 0.004328
|  | 0.24278 | 0.31163 | 0.30723 | 0.004402
|  | 0.27691 | 0.31163 | 0.30722 | 0.004412
|  | 0.089431 | 0.31163 | 0.30729 | 0.004343
|  | 0.37725 | 0.31163 | 0.30726 |  | 0.004368
|  | 0.32711 | 0.31163 | 0.30724 |  | 0.004387
|  | 0.32377 | 0.31163 | 0.30723 |  | 0.004402
|  | 0.45362 | 0.31163 | 0.30729 |  | 0.004338
|  | 0.35207 | 0.31163 | 0.30726 |  | 0.004373
|  | 0.48731 | 0.31163 | 0.30731 |  | 0.004318
|  | 0.38973 | 0.31163 | 0.30727 |  | 0.004363
|  | 0.35844 | 0.31163 | 0.30727 |  | 0.004363
|  | 0.37663 | 0.31163 | 0.30728 |  | 0.004353
|  | 0.4902 | 0.31163 | 0.30731 |  | 0.004323 | 8.4e-05 | 8.4e-05 | 9.4e-05
|  | 0.090494 | 0.19953 | 0.19638 | 0.003156
|  | 0.1007 | 0.19953 | 0.19639 | 0.003146
|  | 0.078839 | 0.19953 | 0.19641 | 0.003126
|  | 0.10568 | 0.19953 | 0.19639 | 0.003141
|  | 0.17878 | 0.19953 | 0.19635 | 0.003186
|  | 0.18449 | 0.19953 | 0.19633 | 0.0032
|  | 0.028621 | 0.19953 | 0.19642 | 0.003112
|  | 0.10186 | 0.19953 | 0.19639 | 0.003146
|  | 0.10494 | 0.19953 | 0.19639 | 0.003146
|  | 0.11318 | 0.19953 | 0.19638 | 0.003151
|  | 0.46036 | 0.19953 | 0.19644 |  | 0.003092
|  | 0.38847 | 0.19953 | 0.19643 |  | 0.003107
|  | 0.36309 | 0.19953 | 0.19643 |  | 0.003102
|  | 0.39248 | 0.19953 | 0.19644 |  | 0.003092
|  | 0.35065 | 0.19953 | 0.19642 |  | 0.003112
|  | 0.31832 | 0.19953 | 0.19643 |  | 0.003107
|  | 0.34415 | 0.19953 | 0.19643 |  | 0.003107
|  | 0.31118 | 0.19953 | 0.19641 |  | 0.003121
|  | 0.48313 | 0.19953 | 0.19648 |  | 0.003052
|  | 0.33029 | 0.19953 | 0.19641 |  | 0.003126 | 8.8e-05 | 7.4e-05 | 0.000148
|  | 0.0015819 | 0.26206 | 0.25824 | 0.003821
|  | 0.0004316 | 0.26206 | 0.25822 | 0.00384
|  | 0.16465 | 0.26206 | 0.2582 | 0.00386
|  | 0.025024 | 0.26206 | 0.25824 | 0.003816
|  | 0.023597 | 0.26206 | 0.25823 | 0.003825
|  | 0.15863 | 0.26206 | 0.25821 | 0.00385
|  | 0.13105 | 0.26206 | 0.25823 | 0.003835
|  | 0.1786 | 0.26206 | 0.25821 | 0.00385
|  | 0.25621 | 0.26206 | 0.25814 | 0.003919
|  | 0.066887 | 0.26206 | 0.25823 | 0.003825
|  | 0.4672 | 0.26206 | 0.25826 |  | 0.003796
|  | 0.47858 | 0.26206 | 0.25827 |  | 0.003786
|  | 0.40438 | 0.26206 | 0.25825 |  | 0.003811
|  | 0.43482 | 0.26206 | 0.25825 |  | 0.003806
|  | 0.42929 | 0.26206 | 0.25827 |  | 0.003786
|  | 0.47106 | 0.26206 | 0.25829 |  | 0.003771
|  | 0.37427 | 0.26206 | 0.25825 |  | 0.003811
|  | 0.26684 | 0.26206 | 0.25819 |  | 0.00387
|  | 0.34008 | 0.26206 | 0.25823 |  | 0.003825
|  | 0.43623 | 0.26206 | 0.25827 |  | 0.003791 | 0.000103 | 9.9e-05 | 0.000148
|  | 0.27782 | 0.48724 | 0.48024 | 0.007001
|  | 0.36593 | 0.48724 | 0.48022 | 0.007021
|  | 0.23978 | 0.48724 | 0.48024 | 0.007001
|  | 0.41681 | 0.48724 | 0.4802 | 0.007036
|  | 0.33771 | 0.48724 | 0.48022 | 0.007021
|  | 0.16304 | 0.48724 | 0.48024 | 0.006997
|  | 0.065381 | 0.48724 | 0.48026 | 0.006977
|  | 0.00039009 | 0.48724 | 0.48027 | 0.006972
|  | 0.14252 | 0.48724 | 0.48026 | 0.006977
|  | 0.33146 | 0.48724 | 0.48023 | 0.007006
|  | 0.49892 | 0.48724 | 0.48031 |  | 0.006932
|  | 0.49298 | 0.48724 | 0.48032 |  | 0.006922
|  | 0.4976 | 0.48724 | 0.48031 |  | 0.006932
|  | 0.49706 | 0.48724 | 0.48031 |  | 0.006927
|  | 0.49942 | 0.48724 | 0.4803 |  | 0.006937
|  | 0.49568 | 0.48724 | 0.4803 |  | 0.006942
|  | 0.49283 | 0.48724 | 0.4803 |  | 0.006937
|  | 0.49176 | 0.48724 | 0.4803 |  | 0.006937
|  | 0.48798 | 0.48724 | 0.4803 |  | 0.006942
|  | 0.48761 | 0.48724 | 0.4803 |  | 0.006942 | 6.4e-05 | 2e-05 | 0.000114
|  | 0.16589 | 0.27745 | 0.27343 | 0.004019
|  | 0.2215 | 0.27745 | 0.27341 | 0.004038
|  | 0.17922 | 0.27745 | 0.27341 | 0.004034
|  | 0.12318 | 0.27745 | 0.27347 | 0.003979
|  | 0.26778 | 0.27745 | 0.2734 | 0.004048
|  | 0.23401 | 0.27745 | 0.27342 | 0.004024
|  | 0.088938 | 0.27745 | 0.27348 | 0.003969
|  | 0.066779 | 0.27745 | 0.27349 | 0.003959
|  | 0.1008 | 0.27745 | 0.27349 | 0.003954
|  | 0.14815 | 0.27745 | 0.27346 | 0.003984
|  | 0.46525 | 0.27745 | 0.27351 |  | 0.003935
|  | 0.30767 | 0.27745 | 0.27346 |  | 0.003984
|  | 0.39599 | 0.27745 | 0.27349 |  | 0.003959
|  | 0.43582 | 0.27745 | 0.2735 |  | 0.003945
|  | 0.38952 | 0.27745 | 0.2735 |  | 0.003945
|  | 0.46191 | 0.27745 | 0.27353 |  | 0.00392
|  | 0.43039 | 0.27745 | 0.27351 |  | 0.003935
|  | 0.45484 | 0.27745 | 0.27352 |  | 0.003925
|  | 0.46661 | 0.27745 | 0.27353 |  | 0.003915
|  | 0.32891 | 0.27745 | 0.27348 |  | 0.003964 | 9.4e-05 | 6.9e-05 | 0.000133
|  | 0.02396 | 0.20255 | 0.19944 | 0.003113
|  | 0.14418 | 0.20255 | 0.19938 | 0.003167
|  | 0.08496 | 0.20255 | 0.19942 | 0.003133
|  | 0.15584 | 0.20255 | 0.19938 | 0.003172
|  | 0.098954 | 0.20255 | 0.1994 | 0.003152
|  | 0.093509 | 0.20255 | 0.19941 | 0.003142
|  | 0.16977 | 0.20255 | 0.19937 | 0.003177
|  | 0.15367 | 0.20255 | 0.19939 | 0.003157
|  | 0.0070103 | 0.20255 | 0.19945 | 0.003098
|  | 0.1077 | 0.20255 | 0.19941 | 0.003142
|  | 0.4266 | 0.20255 | 0.19945 |  | 0.003098
|  | 0.46658 | 0.20255 | 0.19949 |  | 0.003058
|  | 0.28431 | 0.20255 | 0.19944 |  | 0.003113
|  | 0.2559 | 0.20255 | 0.19943 |  | 0.003118
|  | 0.48664 | 0.20255 | 0.19951 |  | 0.003044
|  | 0.23164 | 0.20255 | 0.19942 |  | 0.003133
|  | 0.33563 | 0.20255 | 0.19945 |  | 0.003098
|  | 0.35211 | 0.20255 | 0.19946 |  | 0.003093
|  | 0.4142 | 0.20255 | 0.19949 |  | 0.003063
|  | 0.46965 | 0.20255 | 0.19952 |  | 0.003029 | 7.9e-05 | 0.000104 | 0.000148
|  | 0.031158 | 0.044089 | 0.042641 | 0.001448
|  | 0.04282 | 0.044089 | 0.042636 | 0.001453
|  | 0.033288 | 0.044089 | 0.042631 | 0.001458
|  | 0.037878 | 0.044089 | 0.042636 | 0.001453
|  | 0.027237 | 0.044089 | 0.042636 | 0.001453
|  | 0.035993 | 0.044089 | 0.042626 | 0.001463
|  | 0.032379 | 0.044089 | 0.042616 | 0.001473
|  | 0.027611 | 0.044089 | 0.042641 | 0.001448
|  | 0.019859 | 0.044089 | 0.042636 | 0.001453
|  | 0.0073321 | 0.044089 | 0.042641 | 0.001448
|  | 0.22231 | 0.044089 | 0.04274 |  | 0.001349
|  | 0.40326 | 0.044089 | 0.042789 |  | 0.0013
|  | 0.41903 | 0.044089 | 0.042775 |  | 0.001315
|  | 0.37703 | 0.044089 | 0.042775 |  | 0.001315
|  | 0.45859 | 0.044089 | 0.042794 |  | 0.001295
|  | 0.43272 | 0.044089 | 0.04278 |  | 0.00131
|  | 0.053387 | 0.044089 | 0.0427 |  | 0.001389
|  | 0.14018 | 0.044089 | 0.042735 |  | 0.001354
|  | 0.26945 | 0.044089 | 0.04277 |  | 0.00132
|  | 0.1659 | 0.044089 | 0.042745 |  | 0.001344 | 2.5e-05 | 9.4e-05 | 0.000178
|  | 0.19504 | 0.25782 | 0.25395 | 0.003867
|  | 0.003249 | 0.25782 | 0.25395 | 0.003872
|  | 0.12781 | 0.25782 | 0.25392 | 0.003896
|  | 0.18811 | 0.25782 | 0.25389 | 0.003926
|  | 0.17162 | 0.25782 | 0.2539 | 0.003916
|  | 0.22742 | 0.25782 | 0.25387 | 0.003951
|  | 0.089345 | 0.25782 | 0.25394 | 0.003881
|  | 0.012772 | 0.25782 | 0.25396 | 0.003862
|  | 0.087379 | 0.25782 | 0.25393 | 0.003886
|  | 0.054956 | 0.25782 | 0.25395 | 0.003872
|  | 0.39122 | 0.25782 | 0.25391 |  | 0.003906
|  | 0.28062 | 0.25782 | 0.25389 |  | 0.003926
|  | 0.3747 | 0.25782 | 0.25393 |  | 0.003886
|  | 0.30607 | 0.25782 | 0.2539 |  | 0.003916
|  | 0.4009 | 0.25782 | 0.25393 |  | 0.003886
|  | 0.31334 | 0.25782 | 0.25391 |  | 0.003911
|  | 0.39391 | 0.25782 | 0.25392 |  | 0.003896
|  | 0.44125 | 0.25782 | 0.25395 |  | 0.003872
|  | 0.44621 | 0.25782 | 0.25395 |  | 0.003872
|  | 0.33854 | 0.25782 | 0.2539 |  | 0.003921 | 8.9e-05 | 5.4e-05 | 8.9e-05
|  | 0.10557 | 0.25198 | 0.24825 | 0.003723
|  | 0.1463 | 0.25198 | 0.24825 | 0.003723
|  | 0.20488 | 0.25198 | 0.24822 | 0.003757
|  | 0.16397 | 0.25198 | 0.24823 | 0.003742
|  | 0.11845 | 0.25198 | 0.24826 | 0.003713
|  | 0.051123 | 0.25198 | 0.24827 | 0.003703
|  | 0.21907 | 0.25198 | 0.2482 | 0.003772
|  | 0.24254 | 0.25198 | 0.24817 | 0.003802
|  | 0.086298 | 0.25198 | 0.24827 | 0.003703
|  | 0.10384 | 0.25198 | 0.24827 | 0.003703
|  | 0.25508 | 0.25198 | 0.24818 |  | 0.003792
|  | 0.36879 | 0.25198 | 0.24827 |  | 0.003703
|  | 0.31497 | 0.25198 | 0.24828 |  | 0.003693
|  | 0.40507 | 0.25198 | 0.2483 |  | 0.003678
|  | 0.45732 | 0.25198 | 0.24833 |  | 0.003648
|  | 0.49552 | 0.25198 | 0.24834 |  | 0.003639
|  | 0.27658 | 0.25198 | 0.24823 |  | 0.003742
|  | 0.30086 | 0.25198 | 0.24825 |  | 0.003728
|  | 0.49802 | 0.25198 | 0.24833 |  | 0.003644
|  | 0.25917 | 0.25198 | 0.24824 |  | 0.003733 | 9.9e-05 | 0.000153 | 0.000163
|  | 0.023061 | 0.29505 | 0.29069 | 0.004367
|  | 0.1586 | 0.29505 | 0.29068 | 0.004371
|  | 0.022521 | 0.29505 | 0.29071 | 0.004347
|  | 0.1908 | 0.29505 | 0.29066 | 0.004391
|  | 0.16612 | 0.29505 | 0.29069 | 0.004367
|  | 0.10897 | 0.29505 | 0.2907 | 0.004357
|  | 0.28675 | 0.29505 | 0.2906 | 0.004451
|  | 0.011067 | 0.29505 | 0.2907 | 0.004352
|  | 0.12048 | 0.29505 | 0.29071 | 0.004347
|  | 0.0088286 | 0.29505 | 0.2907 | 0.004352
|  | 0.42836 | 0.29505 | 0.2907 |  | 0.004352
|  | 0.35049 | 0.29505 | 0.29068 |  | 0.004376
|  | 0.3264 | 0.29505 | 0.29067 |  | 0.004381
|  | 0.44163 | 0.29505 | 0.29072 |  | 0.004337
|  | 0.31289 | 0.29505 | 0.29067 |  | 0.004386
|  | 0.44536 | 0.29505 | 0.29071 |  | 0.004347
|  | 0.43773 | 0.29505 | 0.29072 |  | 0.004332
|  | 0.40571 | 0.29505 | 0.29069 |  | 0.004362
|  | 0.39747 | 0.29505 | 0.2907 |  | 0.004352
|  | 0.31236 | 0.29505 | 0.29067 |  | 0.004381 | 0.000104 | 5.4e-05 | 0.000119
|  | 0.0033656 | 0.062813 | 0.061255 | 0.001558
|  | 0.05043 | 0.062813 | 0.061225 | 0.001588
|  | 0.056098 | 0.062813 | 0.061215 | 0.001598
|  | 0.049978 | 0.062813 | 0.06122 | 0.001593
|  | 0.00035418 | 0.062813 | 0.061245 | 0.001568
|  | 0.019485 | 0.062813 | 0.06124 | 0.001573
|  | 0.03332 | 0.062813 | 0.06123 | 0.001583
|  | 0.041162 | 0.062813 | 0.06123 | 0.001583
|  | 0.022708 | 0.062813 | 0.06125 | 0.001563
|  | 0.043223 | 0.062813 | 0.06123 | 0.001583
|  | 0.19838 | 0.062813 | 0.06129 |  | 0.001523
|  | 0.42412 | 0.062813 | 0.061349 |  | 0.001464
|  | 0.31117 | 0.062813 | 0.061324 |  | 0.001489
|  | 0.13213 | 0.062813 | 0.06129 |  | 0.001523
|  | 0.44688 | 0.062813 | 0.061349 |  | 0.001464
|  | 0.25165 | 0.062813 | 0.061324 |  | 0.001489
|  | 0.093066 | 0.062813 | 0.061285 |  | 0.001528
|  | 0.47914 | 0.062813 | 0.061384 |  | 0.001429
|  | 0.43701 | 0.062813 | 0.061354 |  | 0.001459
|  | 0.35737 | 0.062813 | 0.061359 |  | 0.001454 | 4e-05 | 9.9e-05 | 0.000169
|  | 0.00043014 | 0.035752 | 0.034449 | 0.001303
|  | 0.025983 | 0.035752 | 0.034429 | 0.001322
|  | 0.0057601 | 0.035752 | 0.034459 | 0.001293
|  | 0.020018 | 0.035752 | 0.034444 | 0.001308
|  | 0.033803 | 0.035752 | 0.034434 | 0.001317
|  | 0.035049 | 0.035752 | 0.034434 | 0.001317
|  | 0.017465 | 0.035752 | 0.034424 | 0.001327
|  | 0.020139 | 0.035752 | 0.034424 | 0.001327
|  | 0.0081716 | 0.035752 | 0.034429 | 0.001322
|  | 0.017929 | 0.035752 | 0.034424 | 0.001327
|  | 0.065466 | 0.035752 | 0.034464 |  | 0.001288
|  | 0.34683 | 0.035752 | 0.034548 |  | 0.001204
|  | 0.34142 | 0.035752 | 0.034578 |  | 0.001174
|  | 0.13378 | 0.035752 | 0.034538 |  | 0.001214
|  | 0.12266 | 0.035752 | 0.034533 |  | 0.001219
|  | 0.40433 | 0.035752 | 0.034563 |  | 0.001189
|  | 0.062067 | 0.035752 | 0.034513 |  | 0.001238
|  | 0.48006 | 0.035752 | 0.034583 |  | 0.001169
|  | 0.21097 | 0.035752 | 0.034548 |  | 0.001204
|  | 0.12362 | 0.035752 | 0.034533 |  | 0.001219 | 3.4e-05 | 0.000119 | 0.000158
|  | 0.072779 | 0.11123 | 0.10913 | 0.002096
|  | 0.10588 | 0.11123 | 0.10908 | 0.002151
|  | 0.079752 | 0.11123 | 0.10909 | 0.002141
|  | 0.015077 | 0.11123 | 0.10911 | 0.002121
|  | 0.075194 | 0.11123 | 0.1091 | 0.002131
|  | 0.094971 | 0.11123 | 0.10907 | 0.002156
|  | 0.040058 | 0.11123 | 0.10911 | 0.002121
|  | 0.045553 | 0.11123 | 0.1091 | 0.002131
|  | 0.054939 | 0.11123 | 0.1091 | 0.002131
|  | 0.081248 | 0.11123 | 0.10908 | 0.002146
|  | 0.49584 | 0.11123 | 0.10917 |  | 0.002057
|  | 0.49803 | 0.11123 | 0.10921 |  | 0.002022
|  | 0.33245 | 0.11123 | 0.10917 |  | 0.002057
|  | 0.21281 | 0.11123 | 0.10914 |  | 0.002091
|  | 0.25838 | 0.11123 | 0.10917 |  | 0.002062
|  | 0.16266 | 0.11123 | 0.10913 |  | 0.002096
|  | 0.30257 | 0.11123 | 0.10917 |  | 0.002057
|  | 0.39744 | 0.11123 | 0.10919 |  | 0.002037
|  | 0.2942 | 0.11123 | 0.10918 |  | 0.002052
|  | 0.32711 | 0.11123 | 0.1092 |  | 0.002032 | 6e-05 | 7.4e-05 | 0.000134
|  | 0.16557 | 0.1874 | 0.18432 | 0.003084
|  | 0.1674 | 0.1874 | 0.18426 | 0.003139
|  | 0.1769 | 0.1874 | 0.18424 | 0.003163
|  | 0.091718 | 0.1874 | 0.18429 | 0.003114
|  | 0.17768 | 0.1874 | 0.18423 | 0.003168
|  | 0.13569 | 0.1874 | 0.18427 | 0.003129
|  | 0.11762 | 0.1874 | 0.18429 | 0.003109
|  | 0.030038 | 0.1874 | 0.18433 | 0.003074
|  | 0.0036981 | 0.1874 | 0.18434 | 0.00306
|  | 0.094923 | 0.1874 | 0.1843 | 0.003104
|  | 0.35567 | 0.1874 | 0.18432 |  | 0.003079
|  | 0.47001 | 0.1874 | 0.1844 |  | 0.003
|  | 0.37835 | 0.1874 | 0.18433 |  | 0.00307
|  | 0.34858 | 0.1874 | 0.18434 |  | 0.00306
|  | 0.31668 | 0.1874 | 0.18434 |  | 0.00306
|  | 0.44388 | 0.1874 | 0.18437 |  | 0.00303
|  | 0.339 | 0.1874 | 0.18434 |  | 0.003065
|  | 0.27286 | 0.1874 | 0.18433 |  | 0.00307
|  | 0.26551 | 0.1874 | 0.18433 |  | 0.00307
|  | 0.26016 | 0.1874 | 0.1843 |  | 0.003099 | 0.000108 | 9.9e-05 | 0.000168
|  | 0.11556 | 0.36733 | 0.36212 | 0.005212
|  | 0.0020051 | 0.36733 | 0.36211 | 0.005222
|  | 0.21251 | 0.36733 | 0.36209 | 0.005242
|  | 0.040323 | 0.36733 | 0.36211 | 0.005227
|  | 0.074282 | 0.36733 | 0.36209 | 0.005242
|  | 0.2034 | 0.36733 | 0.36209 | 0.005242
|  | 0.2021 | 0.36733 | 0.36207 | 0.005261
|  | 0.21873 | 0.36733 | 0.36209 | 0.005242
|  | 0.29141 | 0.36733 | 0.36206 | 0.005271
|  | 0.32552 | 0.36733 | 0.36203 | 0.005301
|  | 0.43177 | 0.36733 | 0.3621 |  | 0.005232
|  | 0.39922 | 0.36733 | 0.36209 |  | 0.005242
|  | 0.46742 | 0.36733 | 0.36213 |  | 0.005207
|  | 0.44237 | 0.36733 | 0.36213 |  | 0.005207
|  | 0.36854 | 0.36733 | 0.36212 |  | 0.005217
|  | 0.39847 | 0.36733 | 0.3621 |  | 0.005237
|  | 0.41075 | 0.36733 | 0.36211 |  | 0.005222
|  | 0.42428 | 0.36733 | 0.36211 |  | 0.005227
|  | 0.48956 | 0.36733 | 0.36214 |  | 0.005197
|  | 0.39897 | 0.36733 | 0.3621 |  | 0.005237 | 8.9e-05 | 4.5e-05 | 0.000104
|  | 0.093341 | 0.17226 | 0.16931 | 0.002943
|  | 0.058672 | 0.17226 | 0.16933 | 0.002923
|  | 0.16528 | 0.17226 | 0.16928 | 0.002977
|  | 0.085289 | 0.17226 | 0.16934 | 0.002913
|  | 0.068709 | 0.17226 | 0.16934 | 0.002913
|  | 0.016035 | 0.17226 | 0.16938 | 0.002878
|  | 0.16908 | 0.17226 | 0.16925 | 0.003007
|  | 0.14473 | 0.17226 | 0.1693 | 0.002952
|  | 0.065367 | 0.17226 | 0.16934 | 0.002918
|  | 0.060923 | 0.17226 | 0.16936 | 0.002898
|  | 0.44842 | 0.17226 | 0.16939 |  | 0.002868
|  | 0.36188 | 0.17226 | 0.16938 |  | 0.002878
|  | 0.31968 | 0.17226 | 0.16938 |  | 0.002873
|  | 0.34809 | 0.17226 | 0.16938 |  | 0.002873
|  | 0.29116 | 0.17226 | 0.16937 |  | 0.002888
|  | 0.19268 | 0.17226 | 0.16933 |  | 0.002928
|  | 0.21028 | 0.17226 | 0.16934 |  | 0.002918
|  | 0.315 | 0.17226 | 0.16936 |  | 0.002893
|  | 0.24518 | 0.17226 | 0.16934 |  | 0.002913
|  | 0.19274 | 0.17226 | 0.1693 |  | 0.002952 | 0.000129 | 8.4e-05 | 0.000139
|  | 0.19305 | 0.31373 | 0.30923 | 0.004495
|  | 0.24808 | 0.31373 | 0.30918 | 0.004549
|  | 0.089327 | 0.31373 | 0.30925 | 0.00448
|  | 0.13482 | 0.31373 | 0.30926 | 0.00447
|  | 0.016174 | 0.31373 | 0.30928 | 0.00445
|  | 0.06372 | 0.31373 | 0.30926 | 0.004465
|  | 0.042308 | 0.31373 | 0.30928 | 0.004445
|  | 0.27227 | 0.31373 | 0.30921 | 0.004519
|  | 0.006763 | 0.31373 | 0.30926 | 0.004465
|  | 0.21642 | 0.31373 | 0.30921 | 0.004519
|  | 0.45054 | 0.31373 | 0.30924 |  | 0.004485
|  | 0.3397 | 0.31373 | 0.30922 |  | 0.004505
|  | 0.35939 | 0.31373 | 0.30922 |  | 0.004505
|  | 0.34242 | 0.31373 | 0.30921 |  | 0.004514
|  | 0.34852 | 0.31373 | 0.3092 |  | 0.004524
|  | 0.40643 | 0.31373 | 0.30922 |  | 0.00451
|  | 0.36497 | 0.31373 | 0.30921 |  | 0.004514
|  | 0.49998 | 0.31373 | 0.30927 |  | 0.004455
|  | 0.33084 | 0.31373 | 0.3092 |  | 0.004529
|  | 0.44498 | 0.31373 | 0.30924 |  | 0.004485 | 0.000104 | 7.4e-05 | 0.000104
|  | 0.014524 | 0.068959 | 0.067227 | 0.001732
|  | 0.021552 | 0.068959 | 0.067222 | 0.001737
|  | 0.050632 | 0.068959 | 0.067212 | 0.001747
|  | 0.015461 | 0.068959 | 0.067232 | 0.001727
|  | 0.046657 | 0.068959 | 0.067198 | 0.001762
|  | 0.068272 | 0.068959 | 0.067227 | 0.001732
|  | 0.050025 | 0.068959 | 0.067193 | 0.001767
|  | 0.029623 | 0.068959 | 0.067212 | 0.001747
|  | 0.05335 | 0.068959 | 0.067188 | 0.001771
|  | 0.055819 | 0.068959 | 0.067188 | 0.001771
|  | 0.14887 | 0.068959 | 0.067282 |  | 0.001678
|  | 0.30391 | 0.068959 | 0.067311 |  | 0.001648
|  | 0.15131 | 0.068959 | 0.067296 |  | 0.001663
|  | 0.29115 | 0.068959 | 0.067331 |  | 0.001628
|  | 0.2597 | 0.068959 | 0.067331 |  | 0.001628
|  | 0.456 | 0.068959 | 0.067366 |  | 0.001593
|  | 0.073133 | 0.068959 | 0.067272 |  | 0.001687
|  | 0.36121 | 0.068959 | 0.067351 |  | 0.001608
|  | 0.21969 | 0.068959 | 0.067336 |  | 0.001623
|  | 0.17332 | 0.068959 | 0.067306 |  | 0.001653 | 4.4e-05 | 9.4e-05 | 0.000178
|  | 0.01066 | 0.015061 | 0.013907 | 0.001154
|  | 0.0035735 | 0.015061 | 0.013937 | 0.001124
|  | 0.013539 | 0.015061 | 0.013942 | 0.001119
|  | 0.0052839 | 0.015061 | 0.013937 | 0.001124
|  | 0.0018355 | 0.015061 | 0.013942 | 0.001119
|  | 0.0017516 | 0.015061 | 0.013927 | 0.001134
|  | 0.0022267 | 0.015061 | 0.013937 | 0.001124
|  | 0.0029554 | 0.015061 | 0.013932 | 0.001129
|  | 0.0008969 | 0.015061 | 0.013942 | 0.001119
|  | 0.0019825 | 0.015061 | 0.013937 | 0.001124
|  | 0.43537 | 0.015061 | 0.014021 |  | 0.00104
|  | 0.4975 | 0.015061 | 0.014036 |  | 0.001025
|  | 0.038205 | 0.015061 | 0.013957 |  | 0.001105
|  | 0.14357 | 0.015061 | 0.013952 |  | 0.001109
|  | 0.22015 | 0.015061 | 0.013981 |  | 0.00108
|  | 0.35812 | 0.015061 | 0.014016 |  | 0.001045
|  | 0.023127 | 0.015061 | 0.013937 |  | 0.001124
|  | 0.15483 | 0.015061 | 0.013981 |  | 0.00108
|  | 0.40955 | 0.015061 | 0.014021 |  | 0.00104
|  | 0.21152 | 0.015061 | 0.013986 |  | 0.001075 | 3.5e-05 | 9.9e-05 | 0.000129
|  | 0.27317 | 0.28272 | 0.27847 | 0.004254
|  | 0.015858 | 0.28272 | 0.27846 | 0.004269
|  | 0.027553 | 0.28272 | 0.27844 | 0.004283
|  | 0.13513 | 0.28272 | 0.27844 | 0.004288
|  | 0.14426 | 0.28272 | 0.27844 | 0.004283
|  | 0.23452 | 0.28272 | 0.27839 | 0.004333
|  | 0.22919 | 0.28272 | 0.27838 | 0.004343
|  | 0.13798 | 0.28272 | 0.27842 | 0.004303
|  | 0.079438 | 0.28272 | 0.27844 | 0.004283
|  | 0.10299 | 0.28272 | 0.27844 | 0.004283
|  | 0.48165 | 0.28272 | 0.27846 |  | 0.004264
|  | 0.34693 | 0.28272 | 0.27841 |  | 0.004313
|  | 0.44385 | 0.28272 | 0.27844 |  | 0.004283
|  | 0.40946 | 0.28272 | 0.27843 |  | 0.004298
|  | 0.43613 | 0.28272 | 0.27845 |  | 0.004274
|  | 0.46341 | 0.28272 | 0.27846 |  | 0.004264
|  | 0.42633 | 0.28272 | 0.27844 |  | 0.004283
|  | 0.38973 | 0.28272 | 0.27843 |  | 0.004293
|  | 0.332 | 0.28272 | 0.27841 |  | 0.004313
|  | 0.45102 | 0.28272 | 0.27845 |  | 0.004274 | 8.9e-05 | 4.9e-05 | 8.9e-05
|  | 0.23273 | 0.28333 | 0.27896 | 0.004373
|  | 0.099618 | 0.28333 | 0.27901 | 0.004319
|  | 0.089358 | 0.28333 | 0.27902 | 0.004309
|  | 0.12704 | 0.28333 | 0.27902 | 0.004309
|  | 0.25892 | 0.28333 | 0.27897 | 0.004363
|  | 0.031614 | 0.28333 | 0.27904 | 0.004289
|  | 0.049118 | 0.28333 | 0.27904 | 0.004289
|  | 0.20134 | 0.28333 | 0.27899 | 0.004338
|  | 0.24609 | 0.28333 | 0.27897 | 0.004363
|  | 0.077393 | 0.28333 | 0.27902 | 0.004309
|  | 0.47004 | 0.28333 | 0.27905 |  | 0.004279
|  | 0.36484 | 0.28333 | 0.27902 |  | 0.004314
|  | 0.48476 | 0.28333 | 0.27906 |  | 0.004269
|  | 0.31934 | 0.28333 | 0.279 |  | 0.004328
|  | 0.32739 | 0.28333 | 0.279 |  | 0.004333
|  | 0.40015 | 0.28333 | 0.27903 |  | 0.004299
|  | 0.31097 | 0.28333 | 0.279 |  | 0.004328
|  | 0.44848 | 0.28333 | 0.27906 |  | 0.004274
|  | 0.30417 | 0.28333 | 0.279 |  | 0.004328
|  | 0.29806 | 0.28333 | 0.27899 |  | 0.004343 | 8.4e-05 | 7.4e-05 | 0.000104
|  | 0.00020842 | 0.084648 | 0.08281 | 0.001838
|  | 0.044782 | 0.084648 | 0.082791 | 0.001858
|  | 0.047288 | 0.084648 | 0.082781 | 0.001868
|  | 0.049044 | 0.084648 | 0.082786 | 0.001863
|  | 0.031825 | 0.084648 | 0.082786 | 0.001863
|  | 0.071718 | 0.084648 | 0.082766 | 0.001883
|  | 0.045526 | 0.084648 | 0.082786 | 0.001863
|  | 0.0076428 | 0.084648 | 0.082805 | 0.001843
|  | 0.063299 | 0.084648 | 0.082771 | 0.001878
|  | 0.022698 | 0.084648 | 0.082791 | 0.001858
|  | 0.46511 | 0.084648 | 0.08287 |  | 0.001779
|  | 0.20224 | 0.084648 | 0.08283 |  | 0.001818
|  | 0.2662 | 0.084648 | 0.08284 |  | 0.001808
|  | 0.35328 | 0.084648 | 0.08287 |  | 0.001779
|  | 0.37147 | 0.084648 | 0.082865 |  | 0.001784
|  | 0.2833 | 0.084648 | 0.082845 |  | 0.001803
|  | 0.31112 | 0.084648 | 0.082855 |  | 0.001794
|  | 0.28877 | 0.084648 | 0.08284 |  | 0.001808
|  | 0.458 | 0.084648 | 0.08288 |  | 0.001769
|  | 0.44849 | 0.084648 | 0.08287 |  | 0.001779 | 4.5e-05 | 4.9e-05 | 0.000114
|  | 0.061291 | 0.267 | 0.26298 | 0.004028
|  | 0.21937 | 0.267 | 0.26293 | 0.004077
|  | 0.25286 | 0.267 | 0.26291 | 0.004097
|  | 0.014301 | 0.267 | 0.26298 | 0.004023
|  | 0.19302 | 0.267 | 0.26294 | 0.004067
|  | 0.11628 | 0.267 | 0.26296 | 0.004043
|  | 0.019569 | 0.267 | 0.263 | 0.004003
|  | 0.0055303 | 0.267 | 0.26299 | 0.004018
|  | 0.0089735 | 0.267 | 0.26299 | 0.004013
|  | 0.031221 | 0.267 | 0.26297 | 0.004038
|  | 0.36916 | 0.267 | 0.26293 |  | 0.004072
|  | 0.48765 | 0.267 | 0.26299 |  | 0.004013
|  | 0.36941 | 0.267 | 0.26295 |  | 0.004057
|  | 0.40556 | 0.267 | 0.26296 |  | 0.004048
|  | 0.30626 | 0.267 | 0.26293 |  | 0.004072
|  | 0.38742 | 0.267 | 0.26296 |  | 0.004043
|  | 0.43011 | 0.267 | 0.26297 |  | 0.004038
|  | 0.30271 | 0.267 | 0.26294 |  | 0.004062
|  | 0.43535 | 0.267 | 0.26297 |  | 0.004038
|  | 0.36382 | 0.267 | 0.26295 |  | 0.004052 | 9.4e-05 | 5.9e-05 | 9.4e-05
|  | 0.024552 | 0.28576 | 0.28144 | 0.004323
|  | 0.15237 | 0.28576 | 0.28143 | 0.004333
|  | 0.11648 | 0.28576 | 0.28146 | 0.004309
|  | 0.16377 | 0.28576 | 0.28143 | 0.004333
|  | 0.11369 | 0.28576 | 0.28145 | 0.004318
|  | 0.25646 | 0.28576 | 0.28138 | 0.004383
|  | 0.18996 | 0.28576 | 0.28142 | 0.004343
|  | 0.00062511 | 0.28576 | 0.28146 | 0.004304
|  | 0.21698 | 0.28576 | 0.2814 | 0.004363
|  | 0.033456 | 0.28576 | 0.28145 | 0.004318
|  | 0.35945 | 0.28576 | 0.28143 |  | 0.004333
|  | 0.32864 | 0.28576 | 0.28143 |  | 0.004333
|  | 0.43757 | 0.28576 | 0.28147 |  | 0.004299
|  | 0.47631 | 0.28576 | 0.2815 |  | 0.004264
|  | 0.37484 | 0.28576 | 0.28146 |  | 0.004309
|  | 0.30032 | 0.28576 | 0.28143 |  | 0.004333
|  | 0.30837 | 0.28576 | 0.28144 |  | 0.004323
|  | 0.48885 | 0.28576 | 0.2815 |  | 0.004269
|  | 0.44479 | 0.28576 | 0.28148 |  | 0.004289
|  | 0.46393 | 0.28576 | 0.28149 |  | 0.004279 | 7.9e-05 | 6.9e-05 | 0.000119
|  | 0.39742 | 0.41705 | 0.41105 | 0.005997
|  | 0.1691 | 0.41705 | 0.41107 | 0.005978
|  | 0.024315 | 0.41705 | 0.41108 | 0.005973
|  | 0.31528 | 0.41705 | 0.41104 | 0.006012
|  | 0.26352 | 0.41705 | 0.41106 | 0.005988
|  | 0.11881 | 0.41705 | 0.41109 | 0.005963
|  | 0.38421 | 0.41705 | 0.41102 | 0.006027
|  | 0.38096 | 0.41705 | 0.41103 | 0.006022
|  | 0.071078 | 0.41705 | 0.41109 | 0.005963
|  | 0.36962 | 0.41705 | 0.41103 | 0.006022
|  | 0.47644 | 0.41705 | 0.41114 |  | 0.005913
|  | 0.49855 | 0.41705 | 0.41114 |  | 0.005908
|  | 0.48779 | 0.41705 | 0.41114 |  | 0.005908
|  | 0.45184 | 0.41705 | 0.41113 |  | 0.005923
|  | 0.46895 | 0.41705 | 0.41113 |  | 0.005918
|  | 0.49804 | 0.41705 | 0.41115 |  | 0.005899
|  | 0.49606 | 0.41705 | 0.41114 |  | 0.005903
|  | 0.42752 | 0.41705 | 0.41111 |  | 0.005943
|  | 0.47816 | 0.41705 | 0.41113 |  | 0.005923
|  | 0.43348 | 0.41705 | 0.41111 |  | 0.005938 | 6.4e-05 | 4.4e-05 | 0.000128
|  | 0.37506 | 0.43653 | 0.43019 | 0.006333
|  | 0.13304 | 0.43653 | 0.43026 | 0.006263
|  | 0.19362 | 0.43653 | 0.43027 | 0.006258
|  | 0.23492 | 0.43653 | 0.43027 | 0.006258
|  | 0.39684 | 0.43653 | 0.43022 | 0.006303
|  | 0.1177 | 0.43653 | 0.43029 | 0.006239
|  | 0.19883 | 0.43653 | 0.43028 | 0.006244
|  | 0.014357 | 0.43653 | 0.43029 | 0.006239
|  | 0.036373 | 0.43653 | 0.4303 | 0.006229
|  | 0.0094103 | 0.43653 | 0.43029 | 0.006234
|  | 0.47624 | 0.43653 | 0.4303 |  | 0.006229
|  | 0.46788 | 0.43653 | 0.4303 |  | 0.006229
|  | 0.43869 | 0.43653 | 0.43026 |  | 0.006263
|  | 0.46297 | 0.43653 | 0.43029 |  | 0.006234
|  | 0.49674 | 0.43653 | 0.43031 |  | 0.006214
|  | 0.45244 | 0.43653 | 0.43029 |  | 0.006234
|  | 0.48961 | 0.43653 | 0.4303 |  | 0.006224
|  | 0.4392 | 0.43653 | 0.43027 |  | 0.006254
|  | 0.45079 | 0.43653 | 0.43028 |  | 0.006249
|  | 0.45019 | 0.43653 | 0.43028 |  | 0.006249 | 0.000104 | 4.9e-05 | 0.000119
|  | 0.29905 | 0.40811 | 0.40229 | 0.005824
|  | 0.20911 | 0.40811 | 0.40233 | 0.005784
|  | 0.21357 | 0.40811 | 0.40234 | 0.00577
|  | 0.25657 | 0.40811 | 0.40234 | 0.00577
|  | 0.13701 | 0.40811 | 0.40237 | 0.00574
|  | 0.33983 | 0.40811 | 0.40231 | 0.005799
|  | 0.17343 | 0.40811 | 0.40237 | 0.00574
|  | 0.23917 | 0.40811 | 0.40233 | 0.00578
|  | 0.2965 | 0.40811 | 0.40235 | 0.00576
|  | 0.049556 | 0.40811 | 0.40238 | 0.00573
|  | 0.44718 | 0.40811 | 0.40236 |  | 0.005745
|  | 0.4298 | 0.40811 | 0.40235 |  | 0.00576
|  | 0.41497 | 0.40811 | 0.40234 |  | 0.005765
|  | 0.44786 | 0.40811 | 0.40236 |  | 0.005745
|  | 0.47008 | 0.40811 | 0.40237 |  | 0.005735
|  | 0.42554 | 0.40811 | 0.40235 |  | 0.00576
|  | 0.44112 | 0.40811 | 0.40237 |  | 0.00574
|  | 0.44409 | 0.40811 | 0.40237 |  | 0.00574
|  | 0.46409 | 0.40811 | 0.40238 |  | 0.005725
|  | 0.42648 | 0.40811 | 0.40235 |  | 0.00576 | 9.4e-05 | 4e-05 | 9.9e-05
|  | 0.060419 | 0.067275 | 0.065339 | 0.001936
|  | 0.056713 | 0.067275 | 0.065349 | 0.001926
|  | 0.032906 | 0.067275 | 0.065358 | 0.001916
|  | 0.036704 | 0.067275 | 0.065353 | 0.001921
|  | 0.0053351 | 0.067275 | 0.065358 | 0.001916
|  | 0.020616 | 0.067275 | 0.065363 | 0.001911
|  | 0.022039 | 0.067275 | 0.065358 | 0.001916
|  | 0.039954 | 0.067275 | 0.065349 | 0.001926
|  | 0.033179 | 0.067275 | 0.065353 | 0.001921
|  | 0.042939 | 0.067275 | 0.065344 | 0.001931
|  | 0.44013 | 0.067275 | 0.065467 |  | 0.001808
|  | 0.34988 | 0.067275 | 0.065467 |  | 0.001808
|  | 0.31888 | 0.067275 | 0.065462 |  | 0.001813
|  | 0.42464 | 0.067275 | 0.065482 |  | 0.001793
|  | 0.15023 | 0.067275 | 0.065423 |  | 0.001852
|  | 0.16874 | 0.067275 | 0.065428 |  | 0.001847
|  | 0.22856 | 0.067275 | 0.065442 |  | 0.001832
|  | 0.10874 | 0.067275 | 0.065413 |  | 0.001862
|  | 0.37035 | 0.067275 | 0.065467 |  | 0.001808
|  | 0.068415 | 0.067275 | 0.065428 |  | 0.001847 | 2.5e-05 | 6.9e-05 | 0.000143
|  | 0.011917 | 0.21784 | 0.21442 | 0.003415
|  | 0.13738 | 0.21784 | 0.21439 | 0.00345
|  | 0.0089621 | 0.21784 | 0.21442 | 0.00342
|  | 0.017889 | 0.21784 | 0.21443 | 0.00341
|  | 0.017313 | 0.21784 | 0.21444 | 0.0034
|  | 0.19911 | 0.21784 | 0.21435 | 0.003489
|  | 0.08019 | 0.21784 | 0.21441 | 0.003425
|  | 0.17867 | 0.21784 | 0.21437 | 0.003469
|  | 0.20875 | 0.21784 | 0.21433 | 0.003504
|  | 0.054127 | 0.21784 | 0.21442 | 0.003415
|  | 0.41588 | 0.21784 | 0.21438 |  | 0.003455
|  | 0.23403 | 0.21784 | 0.21434 |  | 0.003494
|  | 0.43823 | 0.21784 | 0.2144 |  | 0.003435
|  | 0.33827 | 0.21784 | 0.21437 |  | 0.003464
|  | 0.35231 | 0.21784 | 0.21438 |  | 0.003455
|  | 0.23303 | 0.21784 | 0.21434 |  | 0.003494
|  | 0.24045 | 0.21784 | 0.21434 |  | 0.003499
|  | 0.47594 | 0.21784 | 0.21442 |  | 0.003415
|  | 0.24826 | 0.21784 | 0.21435 |  | 0.003489
|  | 0.25317 | 0.21784 | 0.21435 |  | 0.003484 | 0.000104 | 8.4e-05 | 0.000104
|  | 0.074908 | 0.11035 | 0.10813 | 0.002216
|  | 0.056085 | 0.11035 | 0.10814 | 0.002206
|  | 0.010603 | 0.11035 | 0.10817 | 0.002181
|  | 0.0046063 | 0.11035 | 0.10818 | 0.002167
|  | 0.029217 | 0.11035 | 0.10816 | 0.002186
|  | 0.09415 | 0.11035 | 0.10812 | 0.002226
|  | 0.00031652 | 0.11035 | 0.10819 | 0.002157
|  | 0.082369 | 0.11035 | 0.10814 | 0.002211
|  | 0.013851 | 0.11035 | 0.10818 | 0.002172
|  | 0.065809 | 0.11035 | 0.10814 | 0.002206
|  | 0.12868 | 0.11035 | 0.1081 |  | 0.002246
|  | 0.12705 | 0.11035 | 0.1081 |  | 0.002251
|  | 0.18804 | 0.11035 | 0.1081 |  | 0.002246
|  | 0.39688 | 0.11035 | 0.10817 |  | 0.002181
|  | 0.42139 | 0.11035 | 0.1082 |  | 0.002147
|  | 0.31865 | 0.11035 | 0.10819 |  | 0.002157
|  | 0.39796 | 0.11035 | 0.10821 |  | 0.002142
|  | 0.23792 | 0.11035 | 0.10818 |  | 0.002172
|  | 0.36262 | 0.11035 | 0.10821 |  | 0.002142
|  | 0.25114 | 0.11035 | 0.10819 |  | 0.002162 | 6.9e-05 | 0.000109 | 0.000109
|  | 0.049069 | 0.19256 | 0.18943 | 0.003135
|  | 0.098191 | 0.19256 | 0.18941 | 0.003155
|  | 0.017241 | 0.19256 | 0.18945 | 0.00311
|  | 0.096948 | 0.19256 | 0.1894 | 0.003165
|  | 0.046381 | 0.19256 | 0.18944 | 0.00312
|  | 0.14993 | 0.19256 | 0.18938 | 0.00318
|  | 0.16427 | 0.19256 | 0.18937 | 0.00319
|  | 0.14521 | 0.19256 | 0.18939 | 0.003175
|  | 0.022178 | 0.19256 | 0.18943 | 0.00313
|  | 0.10148 | 0.19256 | 0.18942 | 0.003145
|  | 0.42123 | 0.19256 | 0.18942 |  | 0.00314
|  | 0.47662 | 0.19256 | 0.18946 |  | 0.003101
|  | 0.29385 | 0.19256 | 0.1894 |  | 0.00316
|  | 0.48847 | 0.19256 | 0.18947 |  | 0.003091
|  | 0.33159 | 0.19256 | 0.18942 |  | 0.003145
|  | 0.19382 | 0.19256 | 0.18938 |  | 0.00318
|  | 0.41488 | 0.19256 | 0.18943 |  | 0.00313
|  | 0.23233 | 0.19256 | 0.18939 |  | 0.00317
|  | 0.24115 | 0.19256 | 0.1894 |  | 0.003165
|  | 0.35172 | 0.19256 | 0.18942 |  | 0.003145 | 8e-05 | 8.9e-05 | 9.9e-05
|  | 0.23224 | 0.26949 | 0.26527 | 0.004226
|  | 0.18081 | 0.26949 | 0.26528 | 0.004216
|  | 0.026526 | 0.26949 | 0.26531 | 0.004176
|  | 0.18558 | 0.26949 | 0.26527 | 0.004221
|  | 0.26607 | 0.26949 | 0.26522 | 0.00427
|  | 0.22125 | 0.26949 | 0.26526 | 0.004236
|  | 0.085794 | 0.26949 | 0.26532 | 0.004171
|  | 0.072321 | 0.26949 | 0.26532 | 0.004166
|  | 0.2101 | 0.26949 | 0.26528 | 0.004216
|  | 0.026827 | 0.26949 | 0.26532 | 0.004166
|  | 0.4461 | 0.26949 | 0.26529 |  | 0.004196
|  | 0.34431 | 0.26949 | 0.26527 |  | 0.004226
|  | 0.42206 | 0.26949 | 0.2653 |  | 0.004191
|  | 0.39617 | 0.26949 | 0.26528 |  | 0.004206
|  | 0.35599 | 0.26949 | 0.26527 |  | 0.004221
|  | 0.46995 | 0.26949 | 0.26533 |  | 0.004157
|  | 0.30634 | 0.26949 | 0.26526 |  | 0.004236
|  | 0.47845 | 0.26949 | 0.26531 |  | 0.004176
|  | 0.26993 | 0.26949 | 0.26531 |  | 0.004181
|  | 0.30341 | 0.26949 | 0.26525 |  | 0.004241 | 0.000104 | 8.4e-05 | 0.000113
|  | 0.05184 | 0.052426 | 0.05067 | 0.001755
|  | 0.013281 | 0.052426 | 0.050779 | 0.001647
|  | 0.0077586 | 0.052426 | 0.050794 | 0.001632
|  | 0.0045615 | 0.052426 | 0.050799 | 0.001627
|  | 0.017746 | 0.052426 | 0.050789 | 0.001637
|  | 0.029668 | 0.052426 | 0.050764 | 0.001662
|  | 0.01969 | 0.052426 | 0.050779 | 0.001647
|  | 0.0083045 | 0.052426 | 0.050789 | 0.001637
|  | 0.0058645 | 0.052426 | 0.050774 | 0.001652
|  | 0.027952 | 0.052426 | 0.050759 | 0.001666
|  | 0.43811 | 0.052426 | 0.050838 |  | 0.001587
|  | 0.40428 | 0.052426 | 0.050848 |  | 0.001577
|  | 0.15094 | 0.052426 | 0.050794 |  | 0.001632
|  | 0.26907 | 0.052426 | 0.050823 |  | 0.001602
|  | 0.24586 | 0.052426 | 0.050823 |  | 0.001602
|  | 0.077256 | 0.052426 | 0.050774 |  | 0.001652
|  | 0.37466 | 0.052426 | 0.050833 |  | 0.001592
|  | 0.19159 | 0.052426 | 0.050794 |  | 0.001632
|  | 0.15191 | 0.052426 | 0.050774 |  | 0.001652
|  | 0.10747 | 0.052426 | 0.050769 |  | 0.001657 | 0.000128 | 8e-05 | 0.000178
|  | 0.12442 | 0.22711 | 0.22352 | 0.003586
|  | 0.10049 | 0.22711 | 0.22351 | 0.003601
|  | 0.20885 | 0.22711 | 0.22345 | 0.00366
|  | 0.21405 | 0.22711 | 0.22344 | 0.003665
|  | 0.15863 | 0.22711 | 0.22347 | 0.003641
|  | 0.089518 | 0.22711 | 0.22349 | 0.003616
|  | 0.023592 | 0.22711 | 0.22353 | 0.003581
|  | 0.1185 | 0.22711 | 0.22349 | 0.003621
|  | 0.18496 | 0.22711 | 0.22346 | 0.00365
|  | 0.16694 | 0.22711 | 0.22347 | 0.003636
|  | 0.29941 | 0.22711 | 0.22345 |  | 0.00366
|  | 0.42824 | 0.22711 | 0.22349 |  | 0.003621
|  | 0.3153 | 0.22711 | 0.22346 |  | 0.003646
|  | 0.49866 | 0.22711 | 0.2235 |  | 0.003611
|  | 0.32966 | 0.22711 | 0.22345 |  | 0.003655
|  | 0.49505 | 0.22711 | 0.22353 |  | 0.003576
|  | 0.25617 | 0.22711 | 0.22344 |  | 0.003665
|  | 0.32036 | 0.22711 | 0.22345 |  | 0.003655
|  | 0.36254 | 0.22711 | 0.22346 |  | 0.00365
|  | 0.33331 | 0.22711 | 0.22346 |  | 0.00365 | 8.4e-05 | 8.9e-05 | 8.9e-05
|  | 0.24673 | 0.41408 | 0.40808 | 0.006004
|  | 0.30078 | 0.41408 | 0.40807 | 0.006014
|  | 0.40237 | 0.41408 | 0.40803 | 0.006058
|  | 0.21221 | 0.41408 | 0.40808 | 0.005999
|  | 0.20591 | 0.41408 | 0.4081 | 0.005979
|  | 0.16939 | 0.41408 | 0.4081 | 0.005984
|  | 0.0052647 | 0.41408 | 0.40809 | 0.005989
|  | 0.15409 | 0.41408 | 0.40809 | 0.005994
|  | 0.091247 | 0.41408 | 0.40809 | 0.005989
|  | 0.24173 | 0.41408 | 0.40808 | 0.005999
|  | 0.47479 | 0.41408 | 0.40809 |  | 0.005989
|  | 0.49024 | 0.41408 | 0.4081 |  | 0.005979
|  | 0.42609 | 0.41408 | 0.40806 |  | 0.006019
|  | 0.4733 | 0.41408 | 0.40811 |  | 0.005974
|  | 0.41834 | 0.41408 | 0.40805 |  | 0.006029
|  | 0.42519 | 0.41408 | 0.40806 |  | 0.006024
|  | 0.48674 | 0.41408 | 0.4081 |  | 0.005984
|  | 0.45849 | 0.41408 | 0.40809 |  | 0.005989
|  | 0.49828 | 0.41408 | 0.40811 |  | 0.005974
|  | 0.44397 | 0.41408 | 0.40808 |  | 0.005999 | 7.9e-05 | 5.5e-05 | 8.4e-05
|  | 0.084815 | 0.20507 | 0.20172 | 0.003355
|  | 0.15783 | 0.20507 | 0.2017 | 0.003375
|  | 0.16196 | 0.20507 | 0.20169 | 0.003385
|  | 0.18497 | 0.20507 | 0.20168 | 0.003395
|  | 0.15076 | 0.20507 | 0.20169 | 0.003385
|  | 0.13608 | 0.20507 | 0.20169 | 0.003385
|  | 0.16038 | 0.20507 | 0.20168 | 0.003395
|  | 0.031342 | 0.20507 | 0.20174 | 0.003335
|  | 0.11264 | 0.20507 | 0.2017 | 0.003375
|  | 0.15816 | 0.20507 | 0.20168 | 0.00339
|  | 0.22246 | 0.20507 | 0.20169 |  | 0.003385
|  | 0.43293 | 0.20507 | 0.20173 |  | 0.003345
|  | 0.3787 | 0.20507 | 0.20173 |  | 0.00334
|  | 0.2661 | 0.20507 | 0.20171 |  | 0.00336
|  | 0.30534 | 0.20507 | 0.20172 |  | 0.00335
|  | 0.3275 | 0.20507 | 0.20173 |  | 0.003345
|  | 0.33906 | 0.20507 | 0.20173 |  | 0.003345
|  | 0.34679 | 0.20507 | 0.20173 |  | 0.003345
|  | 0.25171 | 0.20507 | 0.2017 |  | 0.00337
|  | 0.29175 | 0.20507 | 0.20172 |  | 0.003355 | 6e-05 | 4.5e-05 | 6e-05
|  | 0.0047073 | 0.034125 | 0.03262 | 0.001505
|  | 0.032012 | 0.034125 | 0.032615 | 0.00151
|  | 0.032334 | 0.034125 | 0.03262 | 0.001505
|  | 0.01287 | 0.034125 | 0.032615 | 0.00151
|  | 0.022247 | 0.034125 | 0.032595 | 0.00153
|  | 0.011061 | 0.034125 | 0.032615 | 0.00151
|  | 0.0087176 | 0.034125 | 0.032615 | 0.00151
|  | 0.010412 | 0.034125 | 0.03262 | 0.001505
|  | 0.019197 | 0.034125 | 0.03259 | 0.001535
|  | 0.025883 | 0.034125 | 0.0326 | 0.001525
|  | 0.36192 | 0.034125 | 0.032654 |  | 0.00147
|  | 0.47996 | 0.034125 | 0.032699 |  | 0.001426
|  | 0.43848 | 0.034125 | 0.032704 |  | 0.001421
|  | 0.17823 | 0.034125 | 0.032669 |  | 0.001455
|  | 0.45339 | 0.034125 | 0.032704 |  | 0.001421
|  | 0.067352 | 0.034125 | 0.032645 |  | 0.00148
|  | 0.34386 | 0.034125 | 0.032684 |  | 0.001441
|  | 0.38303 | 0.034125 | 0.032699 |  | 0.001426
|  | 0.1926 | 0.034125 | 0.032659 |  | 0.001465
|  | 0.37124 | 0.034125 | 0.032684 |  | 0.001441 | 3e-05 | 5.9e-05 | 0.000114
|  | 0.017313 | 0.019634 | 0.018119 | 0.001514
|  | 0.0083092 | 0.019634 | 0.018154 | 0.00148
|  | 0.0054861 | 0.019634 | 0.018179 | 0.001455
|  | 0.0040653 | 0.019634 | 0.018184 | 0.00145
|  | 0.0024114 | 0.019634 | 0.018189 | 0.001445
|  | 0.014078 | 0.019634 | 0.018189 | 0.001445
|  | 0.01173 | 0.019634 | 0.018189 | 0.001445
|  | 0.017761 | 0.019634 | 0.018179 | 0.001455
|  | 0.0063867 | 0.019634 | 0.018169 | 0.001465
|  | 0.0093087 | 0.019634 | 0.018179 | 0.001455
|  | 0.25148 | 0.019634 | 0.018223 |  | 0.00141
|  | 0.033797 | 0.019634 | 0.018164 |  | 0.00147
|  | 0.43234 | 0.019634 | 0.018253 |  | 0.001381
|  | 0.21043 | 0.019634 | 0.018223 |  | 0.00141
|  | 0.20673 | 0.019634 | 0.018218 |  | 0.001415
|  | 0.27467 | 0.019634 | 0.018243 |  | 0.001391
|  | 0.47073 | 0.019634 | 0.018273 |  | 0.001361
|  | 0.33415 | 0.019634 | 0.018253 |  | 0.001381
|  | 0.19971 | 0.019634 | 0.018243 |  | 0.001391
|  | 0.28412 | 0.019634 | 0.018238 |  | 0.001396 | 6.9e-05 | 0.000109 | 0.000153
|  | 0.014863 | 0.10128 | 0.099007 | 0.002273
|  | 0.030528 | 0.10128 | 0.098997 | 0.002283
|  | 0.082359 | 0.10128 | 0.098967 | 0.002313
|  | 0.054499 | 0.10128 | 0.098982 | 0.002298
|  | 0.0020513 | 0.10128 | 0.099012 | 0.002268
|  | 0.029426 | 0.10128 | 0.099012 | 0.002268
|  | 0.027039 | 0.10128 | 0.098987 | 0.002293
|  | 0.016538 | 0.10128 | 0.099007 | 0.002273
|  | 0.044054 | 0.10128 | 0.098967 | 0.002313
|  | 0.043098 | 0.10128 | 0.098987 | 0.002293
|  | 0.48985 | 0.10128 | 0.099036 |  | 0.002244
|  | 0.48123 | 0.10128 | 0.099061 |  | 0.002219
|  | 0.33212 | 0.10128 | 0.099041 |  | 0.002239
|  | 0.38228 | 0.10128 | 0.099031 |  | 0.002249
|  | 0.20229 | 0.10128 | 0.099002 |  | 0.002278
|  | 0.10815 | 0.10128 | 0.098947 |  | 0.002333
|  | 0.47376 | 0.10128 | 0.099061 |  | 0.002219
|  | 0.19886 | 0.10128 | 0.099012 |  | 0.002268
|  | 0.12771 | 0.10128 | 0.098972 |  | 0.002308
|  | 0.31251 | 0.10128 | 0.099017 |  | 0.002263 | 4.5e-05 | 0.000114 | 0.000114
|  | 0.29047 | 0.39614 | 0.39048 | 0.005653
|  | 0.26243 | 0.39614 | 0.39046 | 0.005677
|  | 0.31923 | 0.39614 | 0.39046 | 0.005673
|  | 0.0078997 | 0.39614 | 0.39049 | 0.005648
|  | 0.052503 | 0.39614 | 0.39049 | 0.005648
|  | 0.18531 | 0.39614 | 0.39049 | 0.005643
|  | 0.24974 | 0.39614 | 0.39048 | 0.005653
|  | 0.029619 | 0.39614 | 0.39049 | 0.005643
|  | 0.2505 | 0.39614 | 0.39048 | 0.005658
|  | 0.089291 | 0.39614 | 0.39047 | 0.005663
|  | 0.483 | 0.39614 | 0.39047 |  | 0.005663
|  | 0.42426 | 0.39614 | 0.39046 |  | 0.005673
|  | 0.48474 | 0.39614 | 0.39048 |  | 0.005653
|  | 0.43629 | 0.39614 | 0.39046 |  | 0.005673
|  | 0.40988 | 0.39614 | 0.39044 |  | 0.005692
|  | 0.42668 | 0.39614 | 0.39045 |  | 0.005687
|  | 0.4272 | 0.39614 | 0.39046 |  | 0.005673
|  | 0.47415 | 0.39614 | 0.39048 |  | 0.005658
|  | 0.41498 | 0.39614 | 0.39045 |  | 0.005687
|  | 0.49672 | 0.39614 | 0.39048 |  | 0.005653 | 3.4e-05 | 3.9e-05 | 4.9e-05
|  | 0.010979 | 0.030642 | 0.02904 | 0.001602
|  | 0.028455 | 0.030642 | 0.029026 | 0.001616
|  | 0.0083066 | 0.030642 | 0.029045 | 0.001597
|  | 0.023624 | 0.030642 | 0.029031 | 0.001612
|  | 0.019212 | 0.030642 | 0.02904 | 0.001602
|  | 0.0054988 | 0.030642 | 0.029045 | 0.001597
|  | 0.018322 | 0.030642 | 0.029021 | 0.001621
|  | 0.024588 | 0.030642 | 0.029026 | 0.001616
|  | 0.022881 | 0.030642 | 0.029021 | 0.001621
|  | 0.013111 | 0.030642 | 0.029031 | 0.001612
|  | 0.16189 | 0.030642 | 0.029045 |  | 0.001597
|  | 0.37152 | 0.030642 | 0.02909 |  | 0.001552
|  | 0.17998 | 0.030642 | 0.029075 |  | 0.001567
|  | 0.46924 | 0.030642 | 0.029105 |  | 0.001537
|  | 0.19353 | 0.030642 | 0.029085 |  | 0.001557
|  | 0.036534 | 0.030642 | 0.029016 |  | 0.001626
|  | 0.14505 | 0.030642 | 0.02906 |  | 0.001582
|  | 0.056213 | 0.030642 | 0.029031 |  | 0.001612
|  | 0.28729 | 0.030642 | 0.02908 |  | 0.001562
|  | 0.49241 | 0.030642 | 0.02911 |  | 0.001532 | 2.4e-05 | 9.4e-05 | 9.4e-05
|  | 0.35427 | 0.43411 | 0.42793 | 0.006176
|  | 0.2635 | 0.43411 | 0.42791 | 0.006196
|  | 0.0079708 | 0.43411 | 0.42793 | 0.006176
|  | 0.16036 | 0.43411 | 0.42793 | 0.006181
|  | 0.32487 | 0.43411 | 0.4279 | 0.00621
|  | 0.32679 | 0.43411 | 0.4279 | 0.00621
|  | 0.0013647 | 0.43411 | 0.42793 | 0.006181
|  | 0.17308 | 0.43411 | 0.42793 | 0.006176
|  | 0.41655 | 0.43411 | 0.42786 | 0.00625
|  | 0.2049 | 0.43411 | 0.42792 | 0.006186
|  | 0.43656 | 0.43411 | 0.42781 |  | 0.006304
|  | 0.49814 | 0.43411 | 0.42793 |  | 0.006181
|  | 0.46475 | 0.43411 | 0.42792 |  | 0.006191
|  | 0.46908 | 0.43411 | 0.42792 |  | 0.006191
|  | 0.45943 | 0.43411 | 0.4279 |  | 0.006206
|  | 0.47425 | 0.43411 | 0.42793 |  | 0.006176
|  | 0.48456 | 0.43411 | 0.42794 |  | 0.006166
|  | 0.44988 | 0.43411 | 0.42792 |  | 0.006191
|  | 0.4787 | 0.43411 | 0.42792 |  | 0.006191
|  | 0.48202 | 0.43411 | 0.4279 |  | 0.00621 | 7.4e-05 | 0.000138 | 0.000138
|  | 0.3269 | 0.33791 | 0.33285 | 0.005064
|  | 0.12434 | 0.33791 | 0.33294 | 0.00497
|  | 0.093887 | 0.33791 | 0.33295 | 0.00496
|  | 0.13557 | 0.33791 | 0.33296 | 0.004955
|  | 0.30741 | 0.33791 | 0.33289 | 0.00502
|  | 0.14726 | 0.33791 | 0.33296 | 0.00495
|  | 0.21629 | 0.33791 | 0.33295 | 0.00496
|  | 0.29312 | 0.33791 | 0.33293 | 0.00498
|  | 0.034497 | 0.33791 | 0.33298 | 0.004931
|  | 0.11339 | 0.33791 | 0.33297 | 0.004941
|  | 0.46115 | 0.33791 | 0.33295 |  | 0.004965
|  | 0.38621 | 0.33791 | 0.33293 |  | 0.00498
|  | 0.4492 | 0.33791 | 0.33296 |  | 0.004955
|  | 0.37088 | 0.33791 | 0.33292 |  | 0.00499
|  | 0.42591 | 0.33791 | 0.33294 |  | 0.00497
|  | 0.34477 | 0.33791 | 0.33292 |  | 0.004995
|  | 0.4072 | 0.33791 | 0.33294 |  | 0.00497
|  | 0.388 | 0.33791 | 0.33294 |  | 0.004975
|  | 0.41746 | 0.33791 | 0.33296 |  | 0.004955
|  | 0.4439 | 0.33791 | 0.33297 |  | 0.004945 | 0.000133 | 5e-05 | 0.000133
|  | 0.18098 | 0.23835 | 0.23447 | 0.003884
|  | 0.14213 | 0.23835 | 0.23448 | 0.003874
|  | 0.0521 | 0.23835 | 0.23453 | 0.00382
|  | 0.09283 | 0.23835 | 0.23451 | 0.003839
|  | 0.10749 | 0.23835 | 0.23452 | 0.003835
|  | 0.11476 | 0.23835 | 0.23453 | 0.003825
|  | 0.22223 | 0.23835 | 0.23446 | 0.003894
|  | 0.092945 | 0.23835 | 0.23453 | 0.00382
|  | 0.065307 | 0.23835 | 0.23453 | 0.003825
|  | 0.18807 | 0.23835 | 0.23448 | 0.003869
|  | 0.48165 | 0.23835 | 0.23455 |  | 0.003805
|  | 0.47041 | 0.23835 | 0.23456 |  | 0.00379
|  | 0.38608 | 0.23835 | 0.23453 |  | 0.003825
|  | 0.45361 | 0.23835 | 0.23455 |  | 0.003805
|  | 0.33315 | 0.23835 | 0.23452 |  | 0.003835
|  | 0.30096 | 0.23835 | 0.23451 |  | 0.003844
|  | 0.44988 | 0.23835 | 0.23454 |  | 0.003815
|  | 0.35296 | 0.23835 | 0.23452 |  | 0.003835
|  | 0.42819 | 0.23835 | 0.23452 |  | 0.00383
|  | 0.44031 | 0.23835 | 0.23454 |  | 0.003815 | 7.4e-05 | 5.4e-05 | 0.000104
|  | 0.054309 | 0.29689 | 0.29232 | 0.004566
|  | 0.13015 | 0.29689 | 0.29233 | 0.004561
|  | 0.012132 | 0.29689 | 0.29235 | 0.004541
|  | 0.24179 | 0.29689 | 0.29228 | 0.004605
|  | 0.20435 | 0.29689 | 0.29228 | 0.004605
|  | 0.19907 | 0.29689 | 0.2923 | 0.00459
|  | 0.10378 | 0.29689 | 0.29233 | 0.004561
|  | 0.03651 | 0.29689 | 0.29234 | 0.004546
|  | 0.091659 | 0.29689 | 0.29234 | 0.004546
|  | 0.12494 | 0.29689 | 0.29234 | 0.004551
|  | 0.40127 | 0.29689 | 0.29232 |  | 0.004566
|  | 0.42567 | 0.29689 | 0.29233 |  | 0.004556
|  | 0.29953 | 0.29689 | 0.29228 |  | 0.00461
|  | 0.46859 | 0.29689 | 0.29235 |  | 0.004541
|  | 0.47526 | 0.29689 | 0.29236 |  | 0.004531
|  | 0.47507 | 0.29689 | 0.29238 |  | 0.004511
|  | 0.40348 | 0.29689 | 0.29233 |  | 0.004556
|  | 0.4666 | 0.29689 | 0.29236 |  | 0.004526
|  | 0.41485 | 0.29689 | 0.29233 |  | 0.004556
|  | 0.29697 | 0.29689 | 0.29232 |  | 0.004566 | 6.4e-05 | 9.9e-05 | 9.9e-05
|  | 0.30186 | 0.35669 | 0.35133 | 0.005359
|  | 0.024728 | 0.35669 | 0.3514 | 0.005285
|  | 0.079335 | 0.35669 | 0.3514 | 0.005285
|  | 0.083473 | 0.35669 | 0.35141 | 0.00528
|  | 0.34743 | 0.35669 | 0.35131 | 0.005374
|  | 0.30922 | 0.35669 | 0.35134 | 0.005344
|  | 0.1915 | 0.35669 | 0.35139 | 0.005299
|  | 0.1494 | 0.35669 | 0.3514 | 0.00529
|  | 0.10169 | 0.35669 | 0.35141 | 0.005275
|  | 0.20952 | 0.35669 | 0.3514 | 0.005285
|  | 0.45195 | 0.35669 | 0.35141 |  | 0.00528
|  | 0.41649 | 0.35669 | 0.3514 |  | 0.005285
|  | 0.41307 | 0.35669 | 0.3514 |  | 0.005285
|  | 0.3855 | 0.35669 | 0.35141 |  | 0.00528
|  | 0.39362 | 0.35669 | 0.3514 |  | 0.00529
|  | 0.4408 | 0.35669 | 0.35142 |  | 0.00527
|  | 0.39813 | 0.35669 | 0.3514 |  | 0.005285
|  | 0.43553 | 0.35669 | 0.35141 |  | 0.005275
|  | 0.40702 | 0.35669 | 0.35139 |  | 0.005295
|  | 0.37585 | 0.35669 | 0.35138 |  | 0.005304 | 9.9e-05 | 3.4e-05 | 0.000104
|  | 0.023908 | 0.20825 | 0.20472 | 0.003525
|  | 0.014092 | 0.20825 | 0.20472 | 0.003525
|  | 0.00066792 | 0.20825 | 0.20474 | 0.00351
|  | 0.00035645 | 0.20825 | 0.20474 | 0.00351
|  | 0.0059047 | 0.20825 | 0.20472 | 0.00353
|  | 0.11859 | 0.20825 | 0.2047 | 0.003545
|  | 0.0042789 | 0.20825 | 0.20473 | 0.003515
|  | 0.13152 | 0.20825 | 0.20468 | 0.00357
|  | 0.071451 | 0.20825 | 0.20471 | 0.003535
|  | 0.054596 | 0.20825 | 0.20474 | 0.00351
|  | 0.29038 | 0.20825 | 0.20465 |  | 0.003594
|  | 0.23197 | 0.20825 | 0.20465 |  | 0.003599
|  | 0.36752 | 0.20825 | 0.20468 |  | 0.003565
|  | 0.2805 | 0.20825 | 0.20467 |  | 0.00358
|  | 0.43962 | 0.20825 | 0.20472 |  | 0.00353
|  | 0.32281 | 0.20825 | 0.20467 |  | 0.003575
|  | 0.30275 | 0.20825 | 0.20467 |  | 0.003575
|  | 0.21619 | 0.20825 | 0.20465 |  | 0.003599
|  | 0.31437 | 0.20825 | 0.20468 |  | 0.00357
|  | 0.26726 | 0.20825 | 0.20467 |  | 0.003575 | 6e-05 | 6.9e-05 | 8.9e-05
|  | 0.13185 | 0.28997 | 0.28556 | 0.004414
|  | 0.21594 | 0.28997 | 0.2855 | 0.004474
|  | 0.092638 | 0.28997 | 0.28557 | 0.004404
|  | 0.20251 | 0.28997 | 0.28551 | 0.004464
|  | 0.27244 | 0.28997 | 0.28549 | 0.004484
|  | 0.0057755 | 0.28997 | 0.28558 | 0.004395
|  | 0.16082 | 0.28997 | 0.28555 | 0.004429
|  | 0.017566 | 0.28997 | 0.28558 | 0.00439
|  | 0.26099 | 0.28997 | 0.28549 | 0.004484
|  | 0.071649 | 0.28997 | 0.28557 | 0.004404
|  | 0.4574 | 0.28997 | 0.28556 |  | 0.004414
|  | 0.46024 | 0.28997 | 0.28557 |  | 0.004399
|  | 0.38792 | 0.28997 | 0.28555 |  | 0.004424
|  | 0.36309 | 0.28997 | 0.28555 |  | 0.004424
|  | 0.36219 | 0.28997 | 0.28553 |  | 0.004444
|  | 0.47293 | 0.28997 | 0.28557 |  | 0.004399
|  | 0.38107 | 0.28997 | 0.28555 |  | 0.004419
|  | 0.34246 | 0.28997 | 0.28554 |  | 0.004439
|  | 0.39008 | 0.28997 | 0.28554 |  | 0.004434
|  | 0.33371 | 0.28997 | 0.28552 |  | 0.004454 | 9.4e-05 | 5.5e-05 | 9.4e-05
|  | 0.063957 | 0.2328 | 0.22892 | 0.00388
|  | 0.067784 | 0.2328 | 0.22892 | 0.003885
|  | 0.081012 | 0.2328 | 0.22891 | 0.00389
|  | 0.12725 | 0.2328 | 0.22889 | 0.00391
|  | 0.18182 | 0.2328 | 0.22887 | 0.003929
|  | 0.1803 | 0.2328 | 0.22886 | 0.003939
|  | 0.032943 | 0.2328 | 0.22893 | 0.00387
|  | 0.15966 | 0.2328 | 0.22889 | 0.00391
|  | 0.01258 | 0.2328 | 0.22896 | 0.003845
|  | 0.031056 | 0.2328 | 0.22895 | 0.00385
|  | 0.44141 | 0.2328 | 0.22889 |  | 0.003915
|  | 0.46524 | 0.2328 | 0.22893 |  | 0.00387
|  | 0.35207 | 0.2328 | 0.22891 |  | 0.003895
|  | 0.33238 | 0.2328 | 0.22891 |  | 0.003895
|  | 0.24993 | 0.2328 | 0.22887 |  | 0.003929
|  | 0.30392 | 0.2328 | 0.22889 |  | 0.00391
|  | 0.43817 | 0.2328 | 0.22893 |  | 0.003875
|  | 0.26567 | 0.2328 | 0.22887 |  | 0.003929
|  | 0.4765 | 0.2328 | 0.22893 |  | 0.003875
|  | 0.41333 | 0.2328 | 0.22893 |  | 0.003875 | 9.4e-05 | 5.9e-05 | 9.4e-05
|  | 0.33438 | 0.465 | 0.45815 | 0.006856
|  | 0.061746 | 0.465 | 0.45816 | 0.006846
|  | 0.10992 | 0.465 | 0.45816 | 0.006846
|  | 0.38552 | 0.465 | 0.45813 | 0.006871
|  | 0.24552 | 0.465 | 0.45817 | 0.006831
|  | 0.20356 | 0.465 | 0.45817 | 0.006831
|  | 0.17504 | 0.465 | 0.45818 | 0.006826
|  | 0.2298 | 0.465 | 0.45817 | 0.006836
|  | 0.24509 | 0.465 | 0.45818 | 0.006821
|  | 0.32894 | 0.465 | 0.45814 | 0.006866
|  | 0.4656 | 0.465 | 0.45801 |  | 0.00699
|  | 0.4816 | 0.465 | 0.45819 |  | 0.006812
|  | 0.46963 | 0.465 | 0.45818 |  | 0.006821
|  | 0.48273 | 0.465 | 0.4582 |  | 0.006807
|  | 0.46589 | 0.465 | 0.45819 |  | 0.006812
|  | 0.48177 | 0.465 | 0.4582 |  | 0.006807
|  | 0.47465 | 0.465 | 0.45819 |  | 0.006812
|  | 0.49478 | 0.465 | 0.4582 |  | 0.006802
|  | 0.49716 | 0.465 | 0.45822 |  | 0.006787
|  | 0.47448 | 0.465 | 0.45819 |  | 0.006812 | 5e-05 | 0.000203 | 0.000203
|  | 0.081196 | 0.36734 | 0.36182 | 0.005519
|  | 0.29997 | 0.36734 | 0.36178 | 0.005564
|  | 0.29517 | 0.36734 | 0.36176 | 0.005584
|  | 0.26057 | 0.36734 | 0.36178 | 0.005564
|  | 0.30471 | 0.36734 | 0.36177 | 0.005569
|  | 0.23649 | 0.36734 | 0.36179 | 0.005544
|  | 0.22563 | 0.36734 | 0.36181 | 0.005524
|  | 0.23899 | 0.36734 | 0.36182 | 0.005514
|  | 0.04991 | 0.36734 | 0.36185 | 0.00549
|  | 0.21464 | 0.36734 | 0.36183 | 0.00551
|  | 0.42886 | 0.36734 | 0.36184 |  | 0.0055
|  | 0.41225 | 0.36734 | 0.36184 |  | 0.0055
|  | 0.44857 | 0.36734 | 0.36186 |  | 0.005475
|  | 0.47134 | 0.36734 | 0.36186 |  | 0.00548
|  | 0.39748 | 0.36734 | 0.36182 |  | 0.005514
|  | 0.39526 | 0.36734 | 0.36183 |  | 0.00551
|  | 0.46809 | 0.36734 | 0.36187 |  | 0.005465
|  | 0.40763 | 0.36734 | 0.36183 |  | 0.00551
|  | 0.37193 | 0.36734 | 0.3618 |  | 0.005534
|  | 0.49191 | 0.36734 | 0.36187 |  | 0.00547 | 9.4e-05 | 6.9e-05 | 0.000119
|  | 0.059948 | 0.18592 | 0.18253 | 0.003386
|  | 0.12294 | 0.18592 | 0.1825 | 0.003416
|  | 0.048423 | 0.18592 | 0.18255 | 0.003372
|  | 0.0099289 | 0.18592 | 0.18259 | 0.003332
|  | 0.10979 | 0.18592 | 0.18254 | 0.003381
|  | 0.031392 | 0.18592 | 0.18259 | 0.003327
|  | 0.0097428 | 0.18592 | 0.18258 | 0.003337
|  | 0.18284 | 0.18592 | 0.18249 | 0.003431
|  | 0.024656 | 0.18592 | 0.18257 | 0.003352
|  | 0.14793 | 0.18592 | 0.1825 | 0.003416
|  | 0.39396 | 0.18592 | 0.18252 |  | 0.003401
|  | 0.47867 | 0.18592 | 0.18257 |  | 0.003352
|  | 0.24906 | 0.18592 | 0.18252 |  | 0.003401
|  | 0.21654 | 0.18592 | 0.1825 |  | 0.003416
|  | 0.33847 | 0.18592 | 0.18253 |  | 0.003391
|  | 0.35107 | 0.18592 | 0.18253 |  | 0.003386
|  | 0.33627 | 0.18592 | 0.18254 |  | 0.003381
|  | 0.29208 | 0.18592 | 0.18253 |  | 0.003391
|  | 0.4352 | 0.18592 | 0.18257 |  | 0.003347
|  | 0.42563 | 0.18592 | 0.18255 |  | 0.003372 | 0.000104 | 6.9e-05 | 0.000104